1

Изменения и дополнения введенные в программное

обеспечение КТ-4000 версии от 1999 г

Программа обработки записей - newmon.exe версия 9902.

новые возможности:

є    Просмотр печати заключения на экране

є    обработка вариабельности интервалов RR

изменение функций:

є    формирование заключения

Включение графиков динамики в распечатку заключения

Автоматическое включение. Для этого необходимо  включить

соответсвующие    режимы   в   установках    формирования

заключения, а именно:

заключение

формирование

установки

заключение по ЧСС

График ЧСС

Включение   данного  режима  обеспечивает  включение   в

распечатку заключения графика значений ЧСС за  все  время

наблюдения.

заключение

формирование

установки

заключение по ЧСС

График вариабельности

Включение   данного  режима  обеспечивает  включение   в

распечатку    заключения    9-ти    графиков     значений

вариабельности RR за все время наблюдения,  а  так  -  же

отмеченных  для  печати спектров  и  гистограмм  RR.  При

включении  данного  пункта необходимо  обеспечить  расчет

вариабельности до распечатки заключения.

заключение

формирование

установки

заключение по Аритмиям

включение графика

Включение   данного  режима  обеспечивает  включение   в

распечатку  заключения  графиков  количества  аритмий   в

минуту  за  все время наблюдения если среднее  количество

аритмий  в час данного класса больше указанного параметра

(по умолчанию - 30)

Технически     включение    графика     в     заключение

осуществляется  путем  включение  в  текст    специальной

строки  следующего формата:

&Plot(szName szMinXDate szMinXTime  szMaxXDate szMaxXTime

flMinY flMaxY flNCmX flScY nMode)

, где

szName ( string ) - наименование переменной

szMinXDate и szMinXTime ( string ) - начало интервала значений

по оси X ( дата время )

szMaxXDate и szMaxXTime ( string ) - конец интервала

'- g%-() по оси X ( дата время )

flMinY ( float )  - начало интервала значений по оси Y

flMaxY ( float )  - конец интервала значений по оси Y

flNCmX ( float )  - количество см по оси X

flScY  ( float )  - масштаб по оси Y ( единиц/см )

nMode  ( int )    - способ представления данных (в

шестнадцатеричном формате)

xxxx ggzt cccc aaaa

aaaa - способ отрисовки

cccc - число каналов

t - наличие меток времени

z - пропуск нулевых значений

gg - способ нанесения сетки

x - резервные биты

Способы нанесения сетки

00 - см

01 - сек

10 - мин

11 - час

Способы отрисовки:

0 - линия, соединяющая точки с различным временем.

1 - вертикальные линии, соединяющие пары точек с

одинаковым временем.

2 - гистограмма от одного значения до другого,

закрашивается, если 2-е       значение больше 1-го.

Шестнадцатеричный формат параметра nMode означает, что на

этом месте стоят четыре шестнадцатеричных цифры

соответствующие четырем тетрадам (четверкам) бит. Перевод

шестнадцатеричных цифр в битовые строки и обратно

следующий :

Hex    bit    Hex     bit    Hex    bit     Hex    bit

0     0000    1      0001    2     0010     3     0011

4     0100    5      0101    6     0110     7     0111

8     1000    9      1001    A     1010     B     1011

C     1100    D      1101    E     1110     F     1111

Поддерживаемые значения szName:

є    ECG -Кардиограмма в точках АЦП число каналов - по

nMode начиная с 0-го.

є    EADј -Кардиограмма, тоны Короткова и давление в

манжете. ј определяет номер канала ЭКГ, возможные

значения 1,2,3.

є    AVH - Частота сердечных сокращений за 10 секунд в

ударах/мин. Включает бит подавления нулевых значений

є    APL - Измерения артериального давления, включает

метки времени и 2 канала - систолическое и

диастолическое, в мм ртутного столба

є    ARM??????????? - Распределение по времени счетчиков

аритмий - только медицинские классы. ??????????? - код

класса в том виде, в каком он показан в меню Заключение -

Результаты - например IV*P****&&&

є    STTј - Смещение сегмента ST-T за 10 секунд в мкВ. ј

определяет номер канала ЭКГ, возможные значения 1,2,3.

є    VRRSigma - Показатели вариабельности  sigmaRR

є    VRRNN50 - Процент нормальных RR с отклонением менее

50 мс

є    VRRVLF - мощность спектра << 0,04Гц

є    VRRLF - мощность спектра 0,04Гц - 0,15Гц

є    VRRHF - мощность спектра 0,15Гц - 0,40Гц

є    VRRrMSSD - Среднеквадратичное значение разности RR

є    VRRtP - Полная мощность спектра RR

є    VRRLFn - мощность спектра 0,04Гц -

0,15Гц(нормированная %)

є    VRRHFn - мощность спектра 0,15Гц -

0,40Гц(нормированная %)

є

Обработка вариабельности интервалов RR

Для  добавления этой функции изменена структура главного

меню   -  пункт  "Ритм"  вызывает  не  просмотр  моментов

подозрительных на смену ритма, а подменю из трех пунктов:

є    Смены ритма

є    Вариабельность

є    Параметры

Пункт  "Смены  ритма" вызывает прежний  режим  просмотра

моментов подозрительных на смену ритма.

Пункт   "Вариабельность"  вызывает  расчет  (при  первом

вызове)  и просмотр результатов расчета вариабельности  -

спектров, гистограмм и параметров динамики

Пункт "Параметры" вызывает перерасчет вариабельности  RR

с другими параметрами.

Программа      рассчитывает     следующие      параметры

вариабельности интервалов RR

-    среднеквадратичное отклонение SigmaRR, миллисекунды,

-    процент нормальных (не аритмических) интервалов RR

для которых отличие последующего от предыдущего более 50-

ти миллисекунд NN50, проценты.

-    мощность спектра в диапазоне <0,04Гц

-    мощность спектра в диапазоне от 0,04Гц до 0,15Гц

-    мощность спектра в диапазоне от 0,15Гц до 0,4Гц

-    среднеквадратичное отклонение разности

последовательных RR

-    полная мощность спектра RR в диапазоне <0,4Гц

-    нормированная мощность спектра в диапазоне

0,04Гц..0,15Гц, в %

-    нормированная мощность спектра в диапазоне

0,15Гц..0,4Гц, в %

Последние  два параметра в сумме составляют 100%.  Выбор

именно  этих  параметров обусловлен их общепринятостью  в

системах мониторирования.

Для   расчета   вариабельности  RR  необходимо   наличие

достаточной  свободной памяти. При  недостатке  памяти  в

ответ  на  попытку рассчитать вариабельность RR  выдается

сообщение об ошибке. Параметров расчета вариабельности RR

два:  окно расчета  и дискретность (в секундах или штуках

RR).  Расчет (при первом вызове) начинается со считывания

всех  интервалов RR в оперативную память.(Если памяти  не

хватает  -  выдается  сообщение об  ошибке  и  выполнение

расчета    прекращается)   Далее   в    соответствии    с

дискретностью  и  длиной  записи  выделяется  память  для

размещения  результатов расчета. (Если памяти не  хватает

на  этом  этапе  - тоже выдается сообщение  об  ошибке  и

выполнение расчета прекращается). Далее в соответствии  с

дискретностью  определяются точки расчета вариабельности,

от каждой точки вперед отсчитывается окно  (за вычетом RR

принадлежащих "артефактным" комплексам) и по  полученному

набору     интервалов    RR    расчитываются     значения

вариабельности   в   данной  точке.   Таким   образом   в

зависимости  от  размеров  окна расчета,  дискретности  и

величины  интервалов  RR конкретный интервал  может  быть

обсчитан один или несколько (при наложении окон) раз  или

вовсе   пропущен  (при  разрыве  между  окнами   -   окно

маленькое, интервалы короткие, а дискретность большая).

Сканирование  всех  интервалов RR  и  расчет  параметров

вариабельности   ритма  -  процесс  не   самый   быстрый.

Удовлетворительное время расчета (около  1-ой  минуты  на

суточной  записи) получается на компьютерах  Pentium  100

Mhz.  На  более слабых компьютерах процесс может занимать

существенно  больше  времени, и его  использование  может

оказаться затруднительным.

Внимание! Расчет вариабельности ритма автоматически  при

открытии файла не производится! Параметры расчета в файле

врачебной разметки не сохраняются!

Поэтому  если  вы  хотите включить в заключение  графики

вариабельности  ритма, то вам необходимо вручную  вызвать

расчет,  сформировать заключение и  напечатать  его.  При

повторной   печати   заключения  после   открытия   файла

необходимо снова вручную вызвать расчет вариабельности  и

после этого напечатать заключение. Если в заключении есть

указатель  на  печать  графика  вариабельности  ритма,  а

расчет   вариабельности  не  произведен,  то  при  печати

возникает ошибка и печать прерывается.

Переключение графиков динамики

В  предыдущих  версиях программы график в нижнем  правом

окне  однозначно зависел от режима. Теперь это не так.  В

любом   режиме  при  нахождении  курсора  справа  нажатие

клавиши  F10  вызывает меню выбора графика в нижнем  окне

такого вида:

є    АРИТМИИ

є    СМЕЩЕНИЕ ST

є    РИТМОГРАФИЯ

є    ПИТАНИЕ

є    ДАВЛЕНИЕ

Выбрав  соответствующий  пункт  меню  можно  получить  в

нижнем окне соответствующий график. Следует заметить, что

график напряжения источников питания может быть отображен

только  через это меню, в то время как другие могут  быть

отображены путем входа в соответствующий режим программы.

При  выборе  пункта "РИТМОГРАФИЯ" появляется подменю  для

выбора   графиков  вариабельности  RR.  Выбор   параметра

осуществляется  нажатием клавиши  Insert.  Отмена  выбора

также  осуществляется клавишей Insert. Одновременно может

отображаться 1, 2 или 3 графика параметров вариабельности

RR. При выборе большего числа будут отображаться 3 первых

(в порядке следования в меню) параметра.

Изменения в Заключении

Появились новые возможности управления формой

получаемого Заключения. Претерпел изменения пункт:

заключение

формирование

установки

Теперь установки по отдельным блокам Заключения

сгруппированы в самостоятельные подменю.  Последние  три

пункта содержат установки общего характера.

Меню 1.

Пункты меню

Исходная установка

Заключение по ЧСС

Заключение по Аритмиям

Заключение по ST-T

Заключение по АД

Комментарии                  Комментарии в тексте

Каждые сутки                 Не установлен

Почасовые табл.              Не установлен

є    Комментарии  - опция, определяющая место

расположения автоматически генерируемых комментариев в

том случае, если генерация данного вида комментариев

выбрана в соответствующем меню. Данный пункт имеет два

значения:

-Комментарии в тексте. При выборе данного значения

установок автоматически генерируемые комментарии

располагаются сразу же после соответствующего блока

Заключения. Например, комментарии по изменениям

сегмента ST-T - после Таблицы ST-T.

-Комментарии отдельно. При выборе данного

значения установок

все автоматически генерируемые комментарии

располагаются в конце

текста Заключения.

є    Каждые сутки отдельно - опция, определяющая вид

Заключения для многосуточной записи ( для записи

длительностью более 25 часов ). При выборе данной опции

в блоках описания ЧСС и аритмий к стандартному описанию

добавляется описание характеристик  отдельно по каждым

суткам.

є    Почасовые табл. -  опция, определяющая включение в

Заключение почасовых таблиц.  Данная опция имеет три

значения:

- Не установлен( "---"). При выборе данного значения

установок почасовые таблицы в Заключение не

включаются.

-Почасовые табл.(исх.). В Заключение включаются

почасовые таблицы по исходной информации, полученной

из регистратора, по

исходным классам нарушений

-Почасовые табл.(врач.) В Заключение включаются

почасовые таблицы по информации, полученной по

врачебной разметке по

клиническим классам нарушений.

Установки по блоку описания ЧСС.

Меню 2.

Пункты меню

Исходная установка

ЧСС за                    ЧСС за мин и 10 сек

Выделение ЧСС Син.р.      Установлен

Иллюстрация макс ЧСС      Установлен

Комментарии ЧСС           Установлен

График ЧСС                Не установлен

График вариабильности     Не установлен

є    ЧСС за - опция, определяющая интервал времени, за

который расчитывается ЧСС. Данный пункт может иметь три

значения:

-ЧСС за мин и 10 сек. Средняя ЧСС указывается как за

мин, так и за минимально возможный дискрет системы (

10 сек  для системы КТ4000 и КТ4000АД ).

-ЧСС за мин. Средняя ЧСС указывается за мин.

-ЧСС за 10 сек. Средняя ЧСС указывается за

минимально возможный дискрет системы ( 10 сек  для

системы КТ4000 и КТ4000АД ).

є    Выделение ЧСС Син.р.- опция, влияющая на включение в

блок описания ЧСС текста, дающего характеристики

Синусового ритма. Данная опция может быть или

установлена, или нет.

є    Иллюстрация макс ЧСС- опция, влияющая на включение

фрагментов ECG, иллюстрирующих максимальную и минимальную

ЧСС. Данная опция может быть или установлена, или нет.

Условия включения иллюстрации и ее вид определяются

Меню3.

Меню 3.

Пункты меню

Исходная установка

Включить иллюстрацию       При выходе за порог

На  ритме                  На любом ритме

Печать  отведения         Печать 1 отведения

є    Включить иллюстрацию - опция, определяющая включение

иллюстрации. Имеет два значения:

-Всегда - иллюстрация включается всегда.

-При выходе за порог - иллюстрация включается только

в том случае, когда  максимальная  или минимальная

ЧСС выходят за пределы установленные для нормы.

Пороговые значения устанавливаются в пункте

Комментарии ЧСС.

є    На ритме - опция, определяющая для какого типа ритма

будет включена иллюстрация. Имеет три значения:

-На любом ритме - иллюстрация включается независимо

от того, на каком ритме была зафиксирована

минимальная/максимальная ЧСС

- На синусовом ритме  - иллюстрация включается

только в том случае,  когда минимальная/максимальная

ЧСС  зафиксирована на синусовом ритме.

- На син. и не син. р.  - если указано несколько

различных ритмов, то иллюстрациии включаются для

синусового и не синусового ритмов    ( иллюстрации

ищутся среди всех не синусовых ритмов ).

є    Печать отведения   - опция, определяющая количество

отведений на фрагменте ECG, иллюстрирующем

минимальную/максимальную ЧСС. Может иметь два значения:

- Печать 1 отведения

- Печать всех отведений

є    Комментарии ЧСС- опция, включающая автоматически

генерируемые комментарии. Данная опция может быть или

установлена, или нет. Парамеры, на основании которых

генерируются комментарии, устанавливаются при включении

данной опции.

є      График   ЧСС-  опция  обеспечивает   включение   в

распечатку заключения графика значений ЧСС за все  время

наблюдения. Данная опция может быть или установлена, или

нет.

є     График вариабильности- опция обеспечивает включение

в  распечатку заключения графика значений вариабельности

RR за все время наблюдения. При включении данного пункта

необходимо обеспечить расчет вариабельности до распечатки

заключения. Данная опция может быть или установлена, или

нет.

Установки по блоку описания аритмий.

Меню 4.

Пункты меню

Исходная установка

Иллюстрация ритма         Установлен

Группировка аритмий       Установлен

Допустим. погр-ть          Допустим. Погр-ть 20%

Информация о классах     Не установлен

Включение графиков       Установлен

є    Иллюстрация ритма - опция, включающая фрагмент ЭКГ

иллюстрирующий описываемый ритмю. Работает только в

случае, когда выделено несколько ритмов. Данная опция

может быть или установлена, или нет.

Группировка аритмий  - опция, определяющая выбор

клинического названия для предсердных и желудочковых

экстрасистол из Базы названий. Данная опция может быть

или установлена, или нет. Если данная опция

установлена, то происходит следующее. Все одиночные

наджелудочковые экстрасистолы (предсердные,

наджелудочковые, узловые, аберрантные) будут обьединены

в один класс с обобщенным названием  "Одиночная

желудочковая экстрасистолия". Рассчитываются обобщенные

характеристики количества аритмий. Фрагменты ЭКГ даются

на каждый из встретившихся видов. По указанному

принципу группируются парные, групповые экстрасистолы и

пароксизмы тахикардий как наджелудочковых, так и

желудочковых.

є    Допустимая  погрешность - данная опция имеет пять

значений. Если она не установлена, то количество аритмий

в том случае, когла оно не может быть определено точно,

описывается в виде: " от __ до __наиболее вероятно".

Следующие четыре значения определяют допустимую

погрешность при определении количества аритмий и имеют

значения 5%., 10%, 20%, 50% соответственно. Если

количество аритмий может быть определено с погрешностью

менее выбранной, то наиболее вероятное количество

принимается за точное, а диапазон "от__до__" в описании

опускается.

є    Информация о классах  - опция, включающая в описание

каждого вида аритмий информацию, о том из каких машинных

классов образовался данный  клинический вид аритмий, и о

том сколько фрагментов с таким клиническим названием

выделил врач при просмотре. Упомянутые выше машинные

классы использутся в почасовых таблицах по исходной

информации, а также в пункте Аритмии главного меню.

Данная опция может быть или установлена, или нет.

є    Включение графиков - опция обеспечивает включение в

распечатку заключения графиков количества аритмий за все

время наблюдения.  Графики включаются для тех аритмий,

среднечасовое ( в более раннем варианте общее )

количество которых  превышает установленный порог. При

включении данной опции предлагается установить требуемое

значение порога.  Данная опция может быть или

установлена, или нет.

Установки по блоку описания сегмента ST-T.

Меню 5.

Пункты меню

Исходная установка

Колебания ST               Колеб. ST(без эпиз.)

Иллюстр. ST               Иллюстр. ST- 1 отв.

Комментарии ST            Установлен

Таблица интеграла ST      Установлен

є    Колебания ST - данная опция включает блок описания

колебаний сегмента ST-T по регистрировавшимся отведениям.

Данная опция может иметь три значения:

-Не установлен - блок описания колебаний сегмента ST-

T не включается в текст заключения.

-Колеб. ST - блок описания колебаний сегмента ST-T

включается в любом случае.

-Колеб. ST(без эпиз.) - блок описания колебаний

сегмента ST-T включается лишь в том случае, если

врачом не были отмечены ишемические эпизоды

изменения сегмента ST-T.

є    Иллюстр. ST  - опция, определяющая наличие и вид

фрагментов ЭКГ, иллюстрирующих минимальное/максимальное

отклонение сегмента ST-T  в блоке описания колебаний

сегмента ST-T. Может иметь три значения:

-Не установлен - иллюстрирующие фрагменты не

включаются.

-Иллюстр. ST- 1 отв. - печатается одно отведение на

фрагментах ECG, иллюстрирующих

минимальное/максимальное отклонение сегмента ST-T.

-Иллюстр. ST-  все  отв. - печатаются все отведения

на фрагментах ECG, иллюстрирующих

минимальное/максимальное отклонение сегмента ST-T.

є    Комментарии ST - опция, включающая автоматически

генерируемые комментарии. Данная опция может быть или

установлена, или нет. Парамеры, на основании которых

генерируются комментарии, устанавливаются при включении

данной опции.

є    Таблица интеграла ST - опция, включающая в текст

заключения таблицу значений интеграла ST-T по всем

регистрировавшимся отведениям.

Установки по блоку описания АД.

Прежде чем описывать данные установки, следует

заметить, что блок описания АД появится в заключении

только при использовании системы "Кардиотехника-4000АД" и

только при наличии в записи измерений давления.

Меню 6.

Пункты меню

Исходная установка

Рассчитываемые величины    Имеет подменю ( см. Меню 7

)

Комментарии АД             Установлен  ( см. Меню 8 )

Порог повышенного АД       Установлена всегда

Допустимая погрешность     Установлена всегда

Табл. Измер. АД            Табл. Измер. АД

Коды ошибок измер-я АД     Установлен

’    Рассчитываемые величины - установки по

рассчитываемым величинам описываются Меню 7.

є    Комментарии АД - данная опция определяет включение

автоматически генерируемых комментариев по АД.  Данная

опция может быть или установлена, или нет. При включении

данной опции вызывется Меню 8, в котором могыт быть

включены или выключены отдельные блоки комментариев по

АД.

є    Порог повышенного АД - данная опция всегда

установлена и при выборе ее из меню предлагается

установить значения порогов для систолического и

диастолического давления днем и ночью, превышение которых

считается аномалией. Если собственные значения не

установлены, то используются значения по умолчанию.

Данные значения отбражаются  при печати графиков АД, а

также используются при расчете индексов нагрузки

давлением.

є    Допустимая погрешность - данная опция всегда

установлена и при ее выборе  из меню предлагается

установить значение допустимой погрешности определения

систоличекого/диастолического давления в различные

периоды ( днем, ночью, при функциональных нагрузках ).

Если погрешность при определении этих значений более

допустимой, то она указывается в таблице динамики АД

рядом с соответствующим значением.

є    Табл. измер. АД - опция, включающая в тект

заключения таблицы измерений АД. Может иметь три

значения:

- Не установлен( "---"). При выборе данного

значения установок  таблицы измерений АД в

заключение не включаются.

-Табл. измер. АД - включается таблица, содержащая

обработанный список измерений АД. Исключены

измерения, прерванные пациентом и специально

оговоренные в Меню 7.

-Табл. измер. АД(исх) - включается таблица,

содержащая все значения измерений АД, полученные

всеми методами.

є    Коды ошибок измер-я АД- опция, включающая в текст

заключения  под таблицами измерений АД ( только в случае,

если какая-либо из них включается  в текст заключения )

расшифровку условных обозначений кодов ошибок.

Меню 7.

Пункты меню

Исходная установка

Среднее                    Среднее арифметическое

Ночное снижение давл-я     Установлен

Индекс нагрузки давл.     Установлен

Искл-е измерений          Не установлен

є    Среднее- опция, определяющая способ расчета

среднего. Имеет два значения:

-Среднее арифметическое - среднее за интересуемый

период считается как среднее арифметическое.

-Среднее с коррекцией - среднее за интересуемый

период считается как интеграл от функции значений АД ( на

промежутках между отдельными измерениями АД производится

линейная аппроксимация ), отнесенный к длительности

интересуемого периода.

є    Ночное снижение давл-я- опция, определяющая

включение в блок описания АД за ночной период процент

ночного снижения давления. Данная опция может быть или

установлена, или нет.

є    Индекс нагрузки давл. - опция, определяющая

включение в блок описания АД  таблицы индексов нагрузки

давлением.  В таблице помещаются  четыре индекса:

n    Процент измерений превышающих пороги, установленные

в Меню 6, к общему числу измерений;

n    Длительность перидов времени превышения порогов;

n    Интеграл от функции значений АД, превышающих пороги

( на промежутках между отдельными измерениями АД

производится линейная аппроксимация ).

n    Интеграл от функции значений АД, превышающих пороги

( на промежутках между отдельными измерениями АД

производится линейная аппроксимация ), отнесенный к

суммарной длительности времени превышения порогов.

Данная опция может быть или установлена, или нет.

є    Исключение измерений - данная опция определяет

исключение из рассмотрения измерений АД , определенных

видов. Может иметь три значения:

- Не установлен( "---") - исключение измерений не

производится.

- Искл-е по парам. ЭКГ - из рассмотрения будут

исключены измерения АД,  автоматически произведенные

по параметрам ЭКГ.

- Искл-е по ЭКГ и кнопке - из рассмотрения будут

исключены измерения АД,  автоматически произведенные

по параметрам ЭКГ, а также измерения АД,

произведенные по нажатию кнопки на регистраторе.

Меню 8.

Пункты меню

Исходная установка

Средние величины           Установлен

Индекс времени             Установлен

Ночное снижение давл-я     Установлен

Колебания АД               Установлен

є    Средние величины - данная опция определяет включение

автоматически генерируемых комментариев по средним

величинам АД.  Данная опция может быть или установлена,

или нет.

є    Индекс времени - данная опция определяет включение

автоматически генерируемых комментариев по индексу

нагрузки давлением ( для комментариев берется индекс

времени ).  Данная опция может быть или установлена, или

нет.

є    Ночное снижение давл-я - данная опция определяет

включение автоматически генерируемых комментариев по

ночному снижению давления.  Данная опция может быть или

установлена, или нет.

є    Колебания АД - данная опция определяет включение

автоматически генерируемых комментариев по колебаниям АД.

Данная опция может быть или установлена, или нет.

При включении любой из вышеописанных опций появляется

окно, в котором   могут быть установлены парамеры, на

основании которых генерируются комментарии.

Заключение:       Следует помнить, что все установки

хранятся в файле "NEWMON.CNF". После первоначальной

установки программы "KT4000", или установки новой версии,

или при прохождении заново пункта "Установки" программы

"KT4000" все опции имеют значения, описанные в таблицах.

Если пользователь изменил какие-либо опции, но не

сохранил установки, то время действия установок

ограничится текущим сеансом обработки. Если установки

были сохранены ( Это можно сделать двумя способами: при

выходе из программы ответить: "Да" на вопрос "Сохранить

Установки?", явным образом выбрать пункт меню Установки-

>Записать ), то они будут храниться в файле "NEWMON.CNF"

и использовать при обработке каждый раз.

Лестничные нагрузочные пробы

Разметка лестничных нагрузочных проб производится очень

похоже на разметку периодов физической активности.

Отличие заключается в том, что используется клавиша "Л"

(латинская "K"), а  при отметке конца периода появляется

меню выбора причины окончания пробы, а после выбора

причины окончания появляется бланк параметров - число

ступенек и вес пациента. Величина веса копируется из

паспортных данных, если это новый формат. Величину веса

можно изменить, и в обработке будет использовано

измененное значение, однако измененное значение не

сохраняется, и при повторном просмотре файла его нужно

вводить заново, или изменить значение в паспортных данных

пациента (если запись имеет новый формат паспортных

данных).

В том случае, если периоды лестничных проб были

""%$%-k, в тексте заключения появится таблица с их

описанием, а также автоматически генерируемые

комментарии.

Особенности новой версии программы KT4000

є    Новый формат паспортных данных

є    Дополнительные параметры для запуска монитора

давления

є    Дополнительные пункты в меню "УСТАНОВКА"

Новый формат паспортных данных

Удалены за ненадобностью поля "Время окончания" и

"Функциональные нагрузки". Добавлены поля "Дата начала

анализа", "Цель мониторирования", "Вес", "Рост". Поле

"Время сна" предназначено для введения времени сна для

восьми суток.

Дополнительные параметры для запуска монитора давления

Введены параметры измерения АД, параметры анализа АД

и дополнительные параметры тревоги ( включение измерения

давления при превышении пороговых значений ).

Дополнительные пункты в меню "УСТАНОВКА"

Добавлены следующие пункты: конфигурация с

возможностью установки даты и времени, вкл./выкл.

иллюстраций, звукового сигнала при приеме , параметров АД

при запуске, проверка и замена версии программы в

мониторе, профилактика монитора, запись конфигурации на

дискету.

"Профилактика монитора" - предназначена для

возвращения монитора в рабочее состояние. Эта процедура

работает только с определенными номерами мониторов,

список которых высвечивается перед запуском профилактики.

"Запись конфигурации на дискету" - необходимо

производить перед отправкой монитора в ремонт.

Информация, записываемая на дискету, значительно

облегчает диагностику неисправности.

Преобразование файла заключения в файл формата HTML для

просмотра Интернет - бровайзером

Разработка  данной  функции  программы  преследует   три

цели.  Во  первых,  весьма удобно и  экономно  посмотреть

заключение  вместе с иллюстрациями на экране, а  печатать

на  бумагу  только в том случае, если все устраивает.  Во

вторых,  заключение в формате HTML вместе с иллюстрациями

можно  сохранить  в  архиве.  Размер  архива,  сделанного

стандартным архиватором, вполне позволяет записывать  его

на  дискету.  В  третьих, иллюстрации  для  формата  HTML

делаются  в  виде  отдельных файлов стандартного  формата

BMP,  что позволяет включать их в другие документы,  если

есть такая необходимость.

Для   преобразования  файла  заключения  в  формат  HTML

необходимо  прежде  всего сформировать заключение.  Затем

нужно  выйти  из  подменю "Заключение" в главное  меню  и

нажать  комбинацию  клавиш  Shift  +  F10.  Главное  меню

исчезнет   и  вместо  него  появится  вертикальное   меню

вспомогательных функций.

В  этом  меню нужно выбрать пункт "HTML файл"  и  нажать

ENTER.  Появится бланк ввода плотности графической печати

по  горизонтали (X dpi) и по вертикали (Y dpi).  Значения

по умолчанию оптимальны для просмотра картинок на экране.

Для  печати  на  принтер  желательно  выбирать  плотность

такую,  которую обеспечивает принтер.Если надо,  измените

значения  и  нажмите  ENTER  (после  каждого  поля).   По

окончании    операции   программа   вернется    в    меню

вспомогательных функций.

В  результате  выполнения операции в той-же  директории,

где  находится  файл  данных и файл заключения  создается

файл  формата HTML с тем-же именем, что и файл  данных  и

расширением  htm (разумеется файл заключения  сохраняется

тоже).  Кроме  того, там-же создаются  файлы  графических

иллюстраций формата BMP. Эти файлы имеют расширение  bmp,

а  их  имена  образованы по правилу: первые  буквы  имени

изменяются  по  латинскому алфавиту от A в направлении  Z

(файлов столько, сколько иллюстраций), а остальные  буквы

такие-же  как  в  названии файла  данных.  Ниже  приведен

пример раскладки имен файлов:

Файл                     Содержимое

ns12345.dat бинарный файл данных мониторирования

ns12345.cnp текстовый файл заключения

ns12345.htm текстовый файл формата HTML

As12345.bmp бинарный файл первой иллюстрации

Bs12345.bmp бинарный файл второй иллюстрации

Cs12345.bmp бинарный файл третьей иллюстрации

Ds12345.bmp бинарный файл четвертой иллюстрации

:::::.      ::::::::::::::::::etc.