НИИ кардиологии  МЗ и МП  России

АОЗТ "ИНКАРТ"

Комплекс для суточного мониторирования ЭКГ

"КАРДИОТЕХНИКА"

инструкция

С-Петербург 1997 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ                                                          6

Что представляет собой комплекс "Кардиотехника"                    6

Для чего нужны два типа мониторов ?                         7

Для чего нужен автоматический анализ ЭКГ ?                  8

А нельзя ли доверить все компьютеру ?                       9

Обилие информации - хорошо ли это ?                         9

2 ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА К РАБОТЕ                                    11

Требования к компьютеру                                           11

Требования к системному программному обеспечению                  13

Процесс установки программного обеспечения.                       13

Подготовка аккумуляторов                                          15

3 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ                                   16

Параметры установки монитора                                      16

Установка монитора под контролем компьютера                       16

Установка монитора в автономном режиме                            18

Ввод зарегистрированных данных в компьютер                        18

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                            21

Ввод мониторограммы из архива                                     22

Где хранить мониторограммы ?                               24

Стоит ли  упаковывать данные для хранения ?                24

Представление информации на экране                                26

Вид экрана в режиме "Просмотр"                             27

Расположение информации в правой половине экрана (сверху вниз)

27

Размещение ЭКГ - данных в левой половине экрана            30

Вид экрана в режиме "РИТМ"                                 31

Вид экрана в режиме "АРИТМИИ"                              31

Вид экрана в режиме "Эпизоды ST-T"                         31

Как просмотреть зарегистрированную ЭКГ ?                          31

Просмотр графиков ЧСС, смещения сегмента ST и числа нарушений ритма35

Просмотр аритмий                                                  37

Просмотр эпизодов ST-T и эпизодов тахи-, брадикардии              39

Вариабельность интервалов RR                                      40

Просмотр участков, подозрительных на смену основного ритма        41

Формирование "клинического" заключения                            43

Оценка основного ритма                                            44

Выбор врачебного диагноза ритма или аритмии                       45

Оценка аритмий (Режим "АРИТМИИ")                                  48

Оценка "ишемических" изменений ЭКГ (Режим "ИЗМЕНЕНИЯ ST-T")       51

Формирование, редактирование и печать заключения                  53

Окончание обработки                                               57

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                 59

Конфигурация системного программного обеспечения                  59

Установка платы быстрого ввода и программного обеспечения для нее 63

Автоматическая группировка смен ритмов и кратковременных эпизодов

аритмий.                                                     65

Меню диагноза                                                     67

Набор диагнозов различных ритмов, получаемый с помощью Меню ритмов в

комплексе "Кардиотехника"                                    72

Набор диагнозов различных аритмий и кратковременных нарушений

проведения, получаемый с помощью Меню аритмий в комплексе

"Кардиотехника"                                              74

Основные принципы работы программы                                79

Возможности метода и показания к его использованию                86

Методика динамической ЭКГ                                         90

Перед Вами - компьютер:                                           95

Включение                                                  95

Перезагрузка                                               96

Инициализация платы быстрого ввода                         97

Как определить размер свободной оперативной памяти         97

Некоторые сведения о работе редакторов                     97

КЛАВИШИ в программе "NEWMON"                               98

Уважаемый коллега.

Перед     Вами     Инструкция     по    использованию     комплекса

"Кардиотехника"   для   суточного   мониторирования    ЭКГ.    Вероятно,

Вы   хотите   в   первую  очередь  получить  ответ  на  вопрос   -   что

представляет    собой   данный   комплекс,   каковы   его   возможности,

сколь    удобен   он   в   работе.   Если   Вам   доводилось   и   ранее

работать   с   системами   динамической   ЭКГ,   в   том   числе   и   с

предыдущими    версиями    "Кардиотехники",    Вы    неизбежно    будете

проводить   сравнение,  и  мы  искренне  надеемся,  что  оно   будет   в

пользу предлагаемого комплекса.

С   другой   стороны,   нам   также   небезразлично,   кто   сейчас

читает    эти    строки.    Мы   верим,   что   система    ДЭКГ    будет

использоваться       грамотными      специалистами,      рассчитывающими

получать     при    анализе    суточных    мониторограмм    максимальный

объем   клинически   значимой   информации,   а   не   ограничивающимися

распечаткой    алгоритмического   заключения    системы    и    графиков

динамики   ЧСС,   аритмий,   смещения   сегмента   ST.   Очевидно,   что

клиническая     интерпретация    зарегистрированных    изменений     ЭКС

требует   определенного   труда,  так  как   доверить   это   компьютеру

не     представляется    возможным.    Надеемся,    что    это     будет

встречено    Вами    с    пониманием   и   Вы    оцените    предлагаемую

методику    анализа,    основанную    на    диалоге    с    ЭВМ,     как

адекватную   поставленным   задачам.  Мы  будем   рады   любым   отзывам

о    работе    с    комплексом,   пожеланиям    по    его    дальнейшему

усовершенствованию.

При    подготовке   этой   инструкции   мы   стремились    изложить

материал    таким    образом,   чтобы   специалист   по   функциональной

диагностике   мог   с  ее  помощью  освоить  работу  с   системой   ДЭКГ

даже    без    обучения    на    курсах.   Этим    обусловлен    порядок

изложения     -     после     описания    общей    концепции     анализа

мониторограмм,      особенностей     мониторов      с      полной      и

фрагментарной      записью,      подробно      излагается       методика

мониторирования     от     инсталляции     программы     и     установки

мониторов     до     редактирования     и     распечатки     заключений.

Инструкция       снабжена      обширным      справочным      материалом,

вынесенным     в     приложения,    позволяющим    ориентироваться     в

назначении       функциональных      клавиш,       структуре       меню,

формировании    диагнозов    сердечного    ритма,     его     смен     и

нарушений.

Специальное    внимание   уделено   азам   компьютерной    грамоты,

которые    необходимы    при   работе   с   программным    обеспечением.

Отдельно     изложены     особенности     установки     программы     на

компьютерах с различной конфигурацией.

1

ВВЕДЕНИЕ

Что представляет собой комплекс "Кардиотехника"

Комплекс "Кардиотехника" предназначен для формирования

медицинского заключения по результатам ЭКГ-обследования и

состоит из

носимых мониторов "Кардиотехника-4000" и/или носимых

мониторов "Кардиотехника-2000" (число мониторов варьируется

в зависимости от потребностей лечебного учреждения)

и блока обработки результатов, включающего

IBM-совместимый компьютер с принтером,

адаптер для ввода сигнала в компьютер,

программного обеспечения для взаимодействия с монитором

и обработки результатов.

Носимые       мониторы      "Кардиотехника-4000"       представляют

собой     трехканальные    микропроцессорные    цифровые    регистраторы

ЭКГ     с     записью    информации    в    энергонезависимую     память

("электронный"      Винчестер).         Собственно      говоря,      это

микрокомпьютер    с   мощным   96-ым   микропроцессором,    ОЗУ,    ПЗУ,

портом    RS-232    и   Винчестером   до   8   МБайт,    с    автономным

питанием,     совмещенный    в    одном    корпусе    с    трехканальным

высококачественным     биоусилителем,     10-ти      разрядным      АЦП,

схемами    самотестирования,   включающими    трехканальный    ЦАП,    и

блок    питания.    Прибор    обеспечивает    анализ    и    непрерывную

регистрацию трех отведений ЭКГ в течение 25 часов.

Подобные    регистраторы   с   цифровой   записью   всей   суточной

ЭКГ   в   странах   СНГ   выпускаются  впервые   и   даже   за   рубежом

появились    только   в   90-х   годах.   В   связи   с    этим    часто

возникает   вопрос  -  чем  такая  цифровая  запись  лучше   записи   на

магнитную ленту?

Аргументы в пользу цифровой записи следующие:

регистраторы    без    движущихся    частей    (лентопротяжного

механизма) значительно надежнее,

в    цифровой   записи   отсутствуют   помехи,   которые   могут

возникать    из-за    дефектов   ленты   или   поломок    лентопротяжки

(иногда    эти    помехи   могут   имитировать   серьезные    нарушения

ритма),

цифровая      запись     непосредственно     пригодна      для

компьютерной     обработки    (без    промежуточных     преобразований,

которые   также   могут   вносить  помехи),  она  позволяет   экономить

средства   при   эксплуатации,  так  как  не   нужно   заменять   ленту

через    несколько    обследований   (число   циклов    перезаписи    в

цифровой носитель практически бесконечно).

Сторонники записи на магнитную ленту приводят следующие

аргументы:

запись   на  ленту  не  пропадает  при  выключении  питания   или

разряде батарей.

В      системе     "Кардиотехника",     благодаря     использованию

"электронного"     Винчестера,    запись    также    может     храниться

бесконечно    долго,   что   выгодно   отличает   данную   систему    от

большинства существующих, включая импортные

при   записи   на   ленту  не  используется  сжатие   информации,

которое    может    приводить    к    искажению    сигнала    (особенно

низкоамплитудных компонентов ЭКГ).

В     системе     "Кардиотехника"    объем     Винчестера     также

позволяет   не   применять  искажающее  сжатие   информации   -   только

архивацию со 100 % восстановлением,

ленты с записью могут храниться несколько лет.

Использование   современных   средств   хранения    информации    -

магнитооптических    дисков    или   сменных    Винчестеров    позволяет

снять   и   этот   аргумент,   так  как  стоимость   хранения   суточной

записи    на    таких    средствах   (1-1,5   доллара)    сравнимы    со

стоимостью высококачественной магнитной кассеты.

Носимые    мониторы   "Кардиотехника-2000"    -    это    мониторы-

анализаторы,    дальнейшее   развитие   ранее    выпускавшихся    систем

"Кардиотехника-1000"   и   "Икар".   Это   приборы,   анализирующие    в

течение   6-25   часов   2  отведения  ЭКГ  с  постоянной   регистрацией

параметров   ЭКГ  (ЧСС,  смещения  и  наклона  сегмента  ST   в   каждом

из    отведений),    числа   нарушений   ритма   различных    видов    и

записью    фрагментов    ЭКГ   при   появлении   каких-либо    нарушений

(аритмии, изменение ST, тахи- и брадикардия).

По    сравнению   с   прошлыми   моделями,   в   них   использовано

энергонезависимое     хранение    результатов,     повышена     точность

регистрации   ЭКГ   и   определения   параметров.   Применение   мощного

микропроцессора     позволило     расширить     спектр     анализируемых

видов    аритмий,   определять   моменты,   подозрительные   на    смену

основного    ритма    сердца,   точнее   выявлять    эпизоды    смещения

сегмента    ST.    Прибор   может   подавать   сигнал   "тревоги"    при

выходе параметров за установленные врачом границы.

Для чего нужны два типа мониторов ?

Эти    мониторы    удобно    применять    в    едином    комплексе,

потому    что    первичный   автоматический    анализ    ЭКГ    у    них

проводится   на   основании   общих   алгоритмов,   а   его   результаты

представляются     врачу     с     использованием      сходных      форм

отображения     информации.     "Кардиотехника-4000"     дает      врачу

большие     возможности     -     он     может     просмотреть     любой

интересующий    момент   времени,   проанализировать   каждую    аритмию

и   т.д.   Однако   реализация   этих  возможностей   в   ряде   случаев

потребует от врача больших затрат времени.

Мониторы      "Кардиотехника-4000"     целесообразно      применять

при     первичном    обследовании    больного,    когда     важно     не

пропустить     какую-либо    аритмию,    точно    оценить     количество

нарушений    ритма    или   подробно   проанализировать    "ишемические"

нарушения  ЭКГ.  Если    результаты    автоматического  анализа   данных

удовлетворительные  у   данного   пациента,  при  повторных  наблюдениях

вполне  можно использовать мониторы "Кардиотехника-2000",    что снизит

затраты    (как финансовые, так и времени врача).  Мониторы

"Кардиотехника-2000",     в      принципе,      можно

использовать      и     для     первичного     обследования.      Однако

необходимо    помнить,   что   при   наличии   у    пациента    большого

числа   сложных   аритмий   в   5-10   %   случаев   невозможна   точная

количественная   оценка   нарушений  ритма,  а   в   отдельных   случаях

возможен даже пропуск некоторых нарушений.

В    связи   с   этим,   наиболее   оптимальный   для   большинства

организаций    состав    комплекса    -    это    несколько    мониторов

"Кардиотехника-4000"     и    несколько    мониторов     "Кардиотехника-

2000",    причем    первые   применяются   для   диагностики    особенно

сложных    нарушений   ритма,   а   вторые   -   для   обследования    в

простых   случаях   и   для   повторных   наблюдений   (например,    для

контроля терапии или оценки динамики состояния пациента).

IBM-совместимый    компьютер   может   поставляться    в    составе

комплекса,   и   тогда  проблем  с  его  характеристиками   и   запуском

программ   обработки   у  пользователя  не  будет.   Если   для   работы

мониторной   системы   используется   имеющийся   компьютер,    то    он

должен    удовлетворять    по    своим    характеристикам    требованиям

комплекса   -   при   анализе   данных   монитора   "Кардиотехника-2000"

он  должен  быть  не  ниже  286,  а  для  анализа  суточных  записей   -

не   ниже   386DX-40.   Кроме  того,  в  этом  случае   особенно   важна

правильная       подготовка      комплекса      к      работе       (См.

соответствующий пункт Инструкции).

Кроме   этих   основных   частей,   в   состав   комплекса   входят

вспомогательные:   аккумуляторы,   зарядный   стенд   для   них,   двух-

и трехканальные кабели электродов.

Эффективная    работа   также   зависит   от   поддержания    в

порядке   этих  составных  частей.  Например,  несмотря   на   то,   что

мониторы      комплектуются     наиболее     емкими     из     имеющихся

аккумуляторов     с    двукратным    запасом    по     мощности,     при

неправильном      (недостаточном)     их      заряде      они      могут

испортиться.

Для чего нужен автоматический анализ ЭКГ ?

При      анализе      данных      суточного     ЭКГ-мониторирования

ведущее       значение      приобретает      автоматический       анализ

зарегистрированного          электрокардиосигнала.           Качественно

записать   ЭКГ  в  течение  суток  -  это  еще  далеко   не   все.   При

визуальном    просмотре    60-100    тысяч    P-QRS-T-комплексов    врач

даже   теоретически   не   может  подробно  оценить   каждый   из   них,

выявить    все    нарушения    ритма,    подсчитать    их    количество,

оценить    взаимосвязь    аритмий    между    собой,    с     ЧСС,     с

"ишемическими"      изменениями     ЭКГ,     со     временем      суток,

нагрузками,     приемом     препаратов...,     обнаружить      изменения

d.`,k    QRS-комплекса,   сегмента   ST,   зубца   Т,    оценить,    как

менялась   ЧСС,   определить  взаимосвязь  ЧСС   и   смещения   сегмента

ST   и   т.д.   Если   же   это  не  сделано,   то   мнение   о   данных

суточного    ЭКГ-мониторирования    является    неполным     и     может

приводить    к    клиническим    ошибкам    или    даже    неправильному

ведению больного.

Именно    поэтому   задача   компьютера   -   предоставить    врачу

информацию    в   максимально   обработанном   виде,   освободить    его

от    выполнения    "рутинных"    операций,    (например,    определения

ЧСС   в   каждую  из  1440  минут  наблюдения  или  измерения   смещения

сегмента ST).

А нельзя ли доверить все компьютеру ?

Задача      врача      -     дать     клиническую     интерпретацию

выявленным   ЭКГ-феноменам,   изменениям   параметров   ЭКГ.   На    наш

взгляд,    компьютер    не   должен   претендовать    на    установление

клинического    диагноза,   достаточно,   если   он    полно    проведет

первичную    обработку    информации.   Это    не    исключает    помощи

компьютера   в   формировании   клинического   Заключения,   но   выводы

должен делать врач.

Например,   при   обнаружении   эпизодов   смещения   сегмента   ST

компьютер   должен   показать   их   врачу,   и,   если   врач   сообщит

компьютеру   свое   мнение   о   том,  что   эти   эпизоды   связаны   с

острой    ишемией    миокарда,   то   после   этого   компьютер    может

автоматически    занести    в    Заключение   характеристики    эпизодов

"ишемических"    изменений    ЭКГ.    Если    компьютер     выявил     у

больного   "преждевременные   атипичные   QRS   комплексы",    а    врач

сообщил    ему,   что   это   "желудочковые   экстрасистолы"    (а    не

наджелудочковые   аберрантные   или   что-либо   еще),   то    компьютер

после   этого   может  и  должен  записать  в  Заключение   число   этих

экстрасистол и их характеристики.

Обилие информации - хорошо ли это ?

Чем     полнее     компьютер    проведет    первичную     обработку

данных,    тем    легче    врачу    будет    сформировать    максимально

полное   Заключение.   Вследствие   этого,   автоматический   анализ   в

системе    "Кардиотехника"    выделяет    значительное    число    видов

аритмий   (39   классов),   определяет   моменты,   подозрительные    на

смену   основного   ритма   (16   вариантов),   представляет   подробную

динамику   ЧСС,   смещение   и  наклоны  сегмента   ST   (через   каждые

10 секунд наблюдения).

На    первый    взгляд,    такое   обилие   информации    усложняет

работу   врача,   особенно   при   наличии   сложных   аритмий.   Однако

если   бы   этого   не   было,   то  для  обнаружения   некоторых   ЭКГ-

феноменов   пришлось   бы  затратить  очень  большое   время   или   они

были   бы   пропущены.  Например,  если  система  не   выявит   отдельно

короткие    пароксизмы    тахикардии,   то   найти    несколько    таких

пароксизмов     практически     невозможно,     даже     имея     полную

суточную запись. Тем более трудно оценить их количество.

Если     же     врач    считает,    что    какие-либо    выявленные

компьютером     феномены    не    имеют    для     него     клинического

значения,   то   он   всегда  может  отказаться  от   их   просмотра   и

анализа.

2     ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА К РАБОТЕ

В этой главе:

Требования к компьютеру

Требования к системному программному обеспечению

Установка программного комплекса на компьютер

Перед проведением суточного ЭКГ-мониторирования

аппаратурно- программный комплекс "Кардиотехника-4000"

должен быть подготовлен к работе - установлено на компьютер

программное обеспечение, заряжены аккумуляторы ...

Требования к компьютеру

Минимальная конфигурация:

процессор 80286

ОЗУ 1МБ

винчестер 10МБ

монитор EGA или VGA (SVGA)

интерфейс RS-232 - коммуникационный порт COM1 или COM2

матричный EPSON-совместимый принтер (9-ти или 24-х

игольчатый), либо

лазерный или струйный принтер Hewlett Packard (или

совместимый с ним).

Такая    конфигурация    позволяет   без    проблем    обрабатывать

наблюдения,   выполненные   на   мониторе   "Кардиотехника-2000"   и   в

принципе     позволяет     обработать    полную     суточную     запись,

полученную      на      мониторе      "Кардиотехника-4000".       Однако

обработка     полной     записи    на     таком     компьютере     будет

затруднена,     а    хранение    какого-либо    архива     записей     -

невозможно.    Кроме   того,   подобная   конфигурация   не    позволяет

использовать   плату   быстрого   ввода,   что   затрудняет   работу   с

суточной    записью.   Для   нормальной   работы   с   полной   суточной

записью    необходимо    иметь   компьютер,    обладающий    достаточным

быстродействием и достаточным объемом винчестера.

Минимальная конфигурация для обработки полных суточных

записей и использования платы быстрого ввода:

процессор 80386DX40

ОЗУ 4МБ

винчестер 120МБ

монитор VGA(SVGA)

интерфейс RS-232 - коммуникационный порт COM1 или COM2

матричный Epson - совместимый принтер (9-ти или 24-х

игольчатый), либо лазерный или струйный принтер Hewlett

Packard (или совместимый с ним)

Оптимальная         конфигурация        определяется        соотношением

e   `   *b%`(ab(*   работы   программы  и  стоимости   компьютера.   При

этом необходимо обращать внимание на следующие моменты:

Скорость ввода информации из монитора в компьютер.

Нормально    работающий   интерфейс   RS-232    позволяет    ввести

полную    суточную    запись   за   15-18   минут.    Если    интерфейс

неисправен    или    присутствует   внешняя    помеха    (наводки    от

электрооборудования    или    других    частей    компьютера),    время

ввода     может     увеличиваться     в     несколько     раз,      что

неприемлемо.

При    использовании    платы   быстрого   ввода    время    приема

полной суточной записи не должно превышать 2.5 мин.

Скорость обработки записи.

Скорость     обработки     зависит    от     времени     первичного

сканирования    записи   и   времени   отрисовки   кадра    записи    на

дисплее.    Первичное   сканирование   полной   суточной    записи    на

компьютере    486DX-33    составляет   6-8   секунд,    на    компьютере

486DX2-66   соответственно   3-4   секунды.   Время   отрисовки    кадра

на    компьютере    386SX-20   с   монитором    VGA    составляет    4-5

секунд,    на   компьютере   486DX-33   с   адаптером   SVGA    -    1-2

секунды,    на   компьютере   486DX2-66   с   локальной    шиной    VESA

менее 1 секунды.

Хранение архива записей.

Полная    суточная   запись   представляет   собой   файл   объемом

до     8МБ     полностью    сжатой    информации,     не     поддающейся

дальнейшему   сжатию.   Операционная   система   MSDOS   в   минимальной

конфигурации     и    программное    обеспечение    монитора     КТ-4000

занимают    1МБ   дискового   пространства.   Для   нормальной    работы

запись    мониторного   наблюдения   должна   сохраняться    на    диске

хотя   бы   несколько   дней  до  того,  как  она   будет   стерта   или

перенесена   на   другой   носитель.   Исходя   из   этого   необходимый

объем   винчестера   можно   оценить   как   1+8*(число   мониторов    *

число    дней    хранения)МБ.   Для   длительного    хранения    записей

необходимо      предусмотреть      какое-либо      устройство       типа

стриммера,    съемного   винчестера   или   магнитооптического    диска.

В   крайнем   случае,   можно  хранить  записи  на   обычных   дискетах,

но   при   этом  надо  учесть,  что  одна  запись  будет  занимать   6-7

5-ти дюймовых дискет высокой плотности.

Требования к системному программному обеспечению

Программное       обеспечение      КТ-4000       работает       под

управлением   операционной   системы   MSDOS   версии   5.0   и    выше.

Кроме     того,    необходим    русификатор    экрана,    поддерживающий

графический режим, и

русификатор клавиатуры, например, cyrillic.com.

Программное     обеспечение    КТ-4000    имеет     две     версии.

Первая    (DOS)    предназначена   для   работы   на    компьютерах    с

процессором   286   и  оперативной  памятью  до  1МБ,    что   позволяет

выполнить    только   минимальный   набор   функций.    Вторая

(RTM) требует   процессор   386   и   выше,  не   менее   2   мБ

оперативной памяти.     Эта    версия    обеспечивает

максимальные    возможности обработки, описанные в данной

инструкции.  При    работе    версии    DOS    для    обработки

фрагментарных записей    необходимо    не    менее   520КБ

свободной    оперативной памяти,   для   обработки   полных

суточных   записей   -   не   менее 590КБ     свободной

оперативной    памяти.     Определить     размер свободной

оперативной   памяти   можно    с    помощью    одной    из

функций   оболочки   Norton   Commander  (см.   Приложение   10).   Если

же    этот   размер   недостаточен,   то   для   его   увеличения   есть

несколько     путей,     выбор    которых     зависит     от     наличия

квалифицированного   программиста   и   набора   задач,   для    которых

используется   данный   компьютер.  Подробнее   эти   пути   описаны   в

Приложении 1.

Процесс установки программного обеспечения.

Для    установки    программного   комплекса   KT-4000    на    ваш

компьютер    (в    случае,    если    плата    быстрого     ввода     не

установлена) необходимо:

Обеспечить    работу    компьютера   в   режиме    с    максимально

свободной    оперативной   памятью   (загружен    минимум    резидентных

программ) и свободным местом на жестком диске не менее 2МБ.

(см. Приложение 10). Затем компьютер должен быть выключен.

1.      Подключить    адаптер    монитора   к   COM-порту    компьютера,

который вы собираетесь использовать для работы с мониторами.

2.   Включить компьютер. 11

3.     Вставить   дискету   с   программным  обеспечением   в   дисковод

и установить его текущим.

4.     Набрать   на  клавиатуре   "INSTALL   A   С"  и  нажать   "ENTER"

(производится     установка    программ     на     Винчестер,     причем

инсталляционная     программа     автоматически     определит     версию

программного   обеспечения,   которая   может   работать    на    данном

компьютере,   и   установит  ее  в  директорию  C:\КТ4000).   В   случае

сообщения   "Система   не   установлена   ..."   попробовать   повторить

пункт   4  несколько  раз.  Если  это  ни  к  чему  не  приводит,  можно

попытаться установить программу на другой компьютер.

5.     Подключить  монитор  к  адаптеру,  не  забыв  вставить   в   него

аккумуляторы.

Выполнить      пункты      установки,      предлагаемые      программой.

Обязательно    выполнение    пунктов    "КОНФИГУРАЦИЯ",     "СВЯЗЬ     С

МОНИТОРОМ".    В    пункте    "КОНФИГУРАЦИЯ"    программа    запрашивает

следующие   данные:

название Вашей организации,

название    директории,    в    которую    будут

записываться данные (по умолчанию установлена директория

"DATA"),

тип   текстового   редактора,  с  которым  Вы

будете   работать (по умолчанию установлен редактор NE).

системные время и дата.  В пункте "СВЯЗЬ С МОНИТОРОМ" следуйте

указаниям компьютера.

6.После   нормального   завершения

предыдущего   пункта   отключите монитор от адаптера и выньте

аккумуляторы.

Если   же   в   Вашем  компьютере  установлена  плата  быстрого   ввода,

процесс       установки      программного      обеспечения       следует

проводить, как описано выше со следующими изменениями:

Обеспечить    работу    компьютера   в   режиме   с    максимальным

количеством      резидентных     программ,     которые     Вы     обычно

используете     (например,     программное     обеспечение     локальной

сети);   свободной  оперативной  памяти  должно  быть   не   менее   1.5

мБ,   а   свободного  места   на  жестком  диске  не  менее  2МБ.   (см.

Приложение 10).

Обеспечить инициализацию платы (см. Приложение 10).

Затем компьютер должен быть выключен.

1.     Подключить   специальный  адаптер  к   разъему   платы   быстрого

ввода (при выключенном компьютере)

Далее выполняются пункты 2. - 7.

Подготовка аккумуляторов

Перед      первым      использованием      необходимо      зарядить

аккумуляторы    в    течение    24    часов.    В    дальнейшем    заряд

аккумуляторов      осуществляется     в      соответствии      с      их

разряженностью     по    указаниям    компьютера.     Зарядный     стенд

обеспечивает   за   16   часов   восстановление   аккумуляторов    после

суточной    работы    в    носимых    мониторах.    Если    аккумуляторы

полностью    разряжены   (из-за   более   чем   суточной   работы    или

использования      недозаряженных      аккумуляторов),       то       их

необходимо заряжать 28 часов.

Вследствие      особенностей     никель-кадмиевых     аккумуляторов

наличие       нормального      напряжения      на      них,      которое

контролируется    компьютером,   не   означает   их   полного    заряда.

Поэтому   Вы  можете  быть  уверены  в  их  заряде,  только   если   они

находились в зарядном стенде необходимое время.

ВНИМАНИЕ!   Не   допускается  оставлять  на   заряде   в   зарядном

стенде    аккумуляторы   более,   чем   на   24   часа   при   умеренном

разряде  или  более,  чем  на  36  часов  -  при  полном  разряде.   Это

может   привести  к  их  порче.  Вследствие  этого,  при   перерывах   в

работе    более,    чем    на   полтора   суток,    следует    отключить

зарядный   стенд  от  сети  220  В  (аккумуляторы  можно   не   вынимать

из                                                                него).

3    ПРОВЕДЕНИЕ ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ

Проведение мониторирования включает

установку монитора на пациента,

запись ЭКГ пациента в течение необходимого времени,

которая осуществляется по медицинской Методике,

ввод результатов в компьютер и

обработку полученных данных.

Параметры установки монитора

Перед       установкой      монитора      Вам       предоставляется

возможность     скорректировать    определенные    параметры     анализа

ЭКГ,   а   также   выставить   пороговые   значения   ЧСС   и   ST   для

подачи сигналов тревоги.

Для    этого    следует    войти    в    пункт    меню    программы

KT4000.EXE   "Параметры"    и   далее   в   "Параметры   анализа"    или

"Параметры   тревоги".   Параметры   можно   изменять   в   определенных

пределах    (а    параметры    тревоги    также    отключать).     Нажав

клавишу   F3,   можно   вернуть   стандартные   значения.   При   выходе

из   редактирования   на   задаваемый   компьютером   вопрос   "Записать

изменения?" следует ответить "Да".

Установленные    таким   образом   параметры    используются    при

всех      последующих     запусках     мониторов      под      контролем

компьютера.   Следует   отметить,   что   при   установке   монитора   в

автономном     режиме    по    умолчанию    используются     стандартные

параметры    (тревога    отключена).   Для    установки    монитора    в

автономном    режиме    с    нестандартными    параметрами    (или     в

нестандартном          режиме)         необходимо         предварительно

запрограммировать его, как описано в следующем пункте.

Установка монитора под контролем компьютера

Установка    монитора    может    производиться    под    контролем

компьютера    (что   предпочтительнее)   или   в   автономном    режиме,

например,   в   палате  у  тяжелого  больного.  В   первом   случае   на

компьютере    запускается    программа    KT4000.exe    и    выполняются

пункты   меню   программы  при  подключенном  к  адаптеру   мониторе   с

включенными заряженными аккумуляторами.

При         установке         монитора         "Кардиотехника-4000"

целесообразно    начать   со   "стирания   монитора".   Эта    процедура

занимает   при   заряженных  аккумуляторах  1  -  3   минуты,   поэтому,

во    избежание   потери   времени,   лучше,   чтобы   она    проходила,

когда      устанавливаются      электроды     и/или      инструктируется

пациент.    В    мониторах   "Кардиотехника-2000"   стирание    занимает

несколько    секунд   и   специально   проводить   эту   процедуру    не

нужно.

После   установки   электродов   на   пациента   (см.   медицинскую

Методику),    кабель    электродов    включается    в    разъем    "ЭКГ"

монитора и выбирается пункт "контроль ЭКГ и запуск".

Сначала       Вам       предлагается       выбрать       количество

записываемых   каналов   -   2   или   3.   Если   больному   установлен

двухканальный    кабель    электродов,    то    монитор    целесообразно

перевести   в   режим   записи  двух  каналов   -   ресурс   памяти   не

будет   затрачиваться   на   регистрацию  третьего   канала   и   запись

будет быстрее вводиться в компьютер и обрабатываться.

Далее    Вам    предлагается   отметить   способ,   которым    были

установлены    электроды   (с   иллюстрациями).    После    того,    как

отметка   сделана,   на  экране  появляется  ЭКГ   в   двух   или   трех

отведениях.  Клавишами  движения  курсора  ""  ,  ""  ,   а   также   ""

,    ""    может   быть   изменен   масштаб   ЭКГ.   Нажатием    клавиши

"пробел"    ЭКГ   на   экране   может   быть   остановлена    и    вновь

запущена.    Убедившись    в    качественном    наложении    электродов,

продолжают процедуру запуска, нажав "ENTER".

При      запуске     носимого     монитора     "Кардиотехника-2000"

может   быть  установлено  предположительное  время  записи   -   от   6

до    25    часов   (стандартно   -   25   часов).   Это   целесообразно

делать,   если   заранее   известно,  что   запись   будет   значительно

короче,    чем    сутки.   От   величины   предполагаемой   длительности

записи    зависит   частота   регистрации   иллюстративных    фрагментов

ЭКГ   с   нарушениями   ритма   -   чем  меньше   длительность   записи,

тем     больше     может     быть    зарегистрировано     иллюстративных

фрагментов ЭКГ.

При    запуске    монитора   устанавливается   режим    работы    -

постоянная    (сплошная)    или   фрагментарная    запись.    Постоянная

запись   может   быть   установлена  и  на   мониторах   "Кардиотехника-

2000"   -   в  этом  случае  монитор  может  записать  от   25   до   40

минут    двухканальной    ЭКГ,   что   может   быть    достаточно    при

проведении больному нагрузочной или фармакологической пробы.

Если     установлен     какой-либо    из    параметров     тревоги,

программа    запросит   подтверждения   "Подавать   сигналы    тревоги?"

и   если   ответить   "Нет"   -  отключит  все   сигналы   тревоги   для

данного сеанса мониторирования.

Завершает    процедуру    запуска    выбор    -    "запуск"     или

"подготовка к запуску".

В     последнем    случае    нужно    дождаться    сообщения    "Монитор

подготовлен   к   запуску   без   компьютера   с   параметрами".   После

этого     монитор    можно    отключить    (и    если    надо,    вынуть

аккумуляторы).    Подготовленный    таким    образом    монитор    можно

устанавливать   в   автономном  режиме,  как   описано   ниже.    Режимы

и     параметры,    записанные    в    этом    случае     в     монитор,

действительны только для одного сеанса.

Следует    отметить,   что   "контроль    ЭКГ    и    запуск"    не

осуществляется,      если     обнаруживается      низкое      напряжение

питания.     В    этом    случае   нужно   заменить   аккумуляторы    на

заряженные.     При     неправильной    установке    аккумуляторов     в

монитор      питание      может     отсутствовать,      и      компьютер

зафиксирует, что "нет связи с монитором".

Контроль     ЭКГ     на     экране    компьютера     может     быть

осуществлен   в   любой  момент  времени  в  течение   наблюдения,   для

чего    запускается   пункт   меню   "контроль   ЭКГ"    и    появляется

- $/(al "контроль с записью".

Внимание!

Во    избежание   искажения   записываемой   ЭКГ   не   подключайте

монитор,     находящийся    в    режиме    записи,    к     выключенному

компьютеру!

Установка монитора в автономном режиме

При    запуске    монитора   без   компьютера,   после    включения

питания,        носимый       монитор       автоматически       проводит

самотестирование     и,     если    все     нормально,     то     подает

прерывистый    звуковой    сигнал,   ожидая   подключения    электродов.

После    включения    электродов   увеличивается    частота    звукового

сигнала,    и    запись   может   быть   запущена   длительным    (более

секунды)    нажатием    кнопки    "отметка    события"    на     корпусе

монитора.     Запуск     подтверждается     продолжительным     звуковым

сигналом.

Для     установки     монитора    в     автономном     режиме     с

нестандартными     параметрами    (или    в    нестандартном     режиме)

необходимо    предварительно   запрограммировать   его,   как    описано

в выше.

При    обнаружении    неисправностей   или    низкого    напряжения

питания   или   в  случае,  когда  предшествующая  запись   не   считана

в   компьютер,   запуск   невозможен  и  прерывистый   звуковой   сигнал

не   подается.   В   этом   случае  можно   заменить   аккумуляторы   на

заряженные,    а    если   это   не   помогло   -   запускать    монитор

следует только под контролем компьютера.

После   запуска   монитор,   помещенный   в   чехол,   закрепляется

на    пациенте    (через    плечо   или   на   поясе)    и    проводится

мониторирование     ЭКГ    согласно    медицинской     Методике     (см.

Приложение 9).

Ввод зарегистрированных данных в компьютер

По     истечении     необходимого    времени    регистрации     ЭКГ

монитор   подключают   к   адаптеру  и  данные   вводят   в   компьютер,

используя      пункт      меню     прием     результатов       программы

KT4000.EXE.

Если     к     этому    моменту    монитор    выключился    (прошло

установленное    время,    заполнена    вся    память    монитора    или

произошло    отключение    питания),   то    результаты    вводятся    в

компьютер   сразу,   если   запись   в   монитор   продолжается   -   то

необходимо   прервать   ее   вручную.   В   случае,   если   к   моменту

приема    результатов   аккумуляторы   значительно   разряжены,    может

появиться   надпись   "нет  связи  с  монитором"  и   прием   необходимо

повторить, вставив в монитор заряженные аккумуляторы.

Если    после   окончания   наблюдения   запись   не   может   быть

сразу   введена   в   компьютер,   то  желательно   остановить   запись,

вынув   аккумуляторы   из   монитора.   В   противном   случае   монитор

!c$%b    продолжать   записывать   "нулевую"   линию,    что    увеличит

длительность записи, время ввода в компьютер и обработки.

Следует     отметить,     что    при     наличии     дефектов     в

последовательном    порте   компьютера,   монитор    может    переходить

при    общении    с    компьютером   на   низкую    скорость    передачи

данных,    что   практически   незаметно   во   всех   режимах,    кроме

"приема    результатов"    из    монитора   "Кардиотехника-4000".    При

приеме    результатов    с   этих   мониторов    (8    МБ    информации)

невозможность    общения    с   компьютером    на    высокой    скорости

приведет   к   значительному  увеличению  времени   приема   (более   20

минут).    В    подобном    случае    целесообразно    исправить     или

заменить порт компьютера.

В   случае   использования  платы  быстрого   ввода   время   ввода

полной   суточной   записи   не   должно   превышать   2.5   минуты.   В

случае     значительного     превышения    этой     величины     следует

повторить пункт "Установка" - "Связь с монитором".

Для      обеспечения     записи     данных      необходимо      при

использовании     мониторов    "Кардиотехника-2000",     как     минимум

N*110   КБ   свободной   памяти   на   Винчестере   (где   N   -   число

ежедневно    проводимых    обследований)    или,    при    использовании

мониторов "Кардиотехника-4000", - N*8 МБ свободной памяти.

Если   памяти   на   Винчестере  недостаточно,   то   ввод   данных

не     производится.    В    этом    случае    необходимо     обеспечить

свободное место, удалив ненужные файлы.

Каким образом можно удалить ненужные файлы ?

Например,    при   использовании   NC   удаление   производится

подведением курсора к нужному файлу и нажатием клавиши F8.

Удалить   уже   обработанные   записи   можно   также,   запустив

обрабатывающую   программу   NEWMON.EXE   выбрав   режим    "ВВОД"    и,

после    получения   списка   записей   подведя   курсор   к    ненужной

записи, нажав клавишу "D" (Delete).

Но вот, наконец, данные в компьютере!

После    приема   результатов   из   монитора   необходимо   ввести

паспортные данные пациента и данные о наблюдении (Рис 1).

Обязательно    введение    данных    о    начале    и     окончании

наблюдения     и     времени     ночного    сна.     Некоторые     графы

заполняются     автоматически.    После    заполнения    этих     данных

информация   записывается   на   Винчестер   в   поддиректорию    "DATA"

в виде файла n*.dat, где * - номер данного мониторирования.

Рисунок     1.    Вид    экрана    при    вводе    или    редактировании

паспортных     данных.    При    вводе    последовательно    заполняются

необходимые   графы,   при  редактировании   -   курсор   подводится   к

необходимой   строке   (клавишами  ""  и  "")  и   впечатывается   новая

информация.

4

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

В этой главе рассматриваются этапы, приводящие к

конечной цели работы врача с программой - формированию

"клинического" Заключения:

Ввод мониторограммы из архива

Представление информации на экране

Сценарий формирования "клинического" Заключения

Редактирование и печать Заключения

Анализ         данных         суточного         ЭКГ-мониторирования

производится     с     помощью     программы     NEWMON.exe,     которая

запускается   из   пункта   меню   "Обработка   результатов"   программы

KT4000.exe      или      самостоятельно,     если      нужно      только

обрабатывать данные, а не устанавливать мониторы.

Программа       предназначена      для      обработки       данных,

полученных    как   на   мониторах   с   фрагментарной    записью    ЭКГ

"Кардиотехника-2000",   так   и   на   мониторах   с   полной   суточной

записью "Кардиотехника-4000".

Программа     построена    по    модульному     принципу,     когда

основные   функции   сведены   в   Меню,   выбор   пункта   которого   и

вызывает     выполнение     данной     функции.     Функции,     которые

выполняются    при    наличии   на   экране    графической    информации

(ЭКГ,   графики   параметров),   реализованы   по   принципу   "горячих"

клавиш,     нажатие     которых    вызывает    их    выполнение,     без

использования   Меню.   На   этапе  освоения   системы   это   несколько

усложняет    обучение,    но    приводит   к    значительной    экономии

времени   в   последующей   работе  после  того,   как   врач   запомнит

эти    клавиши.   Функция   вызывается   одним   нажатием   клавиши    и

время   не   теряется   на   вызов   Меню   и   выбор   соответствующего

пункта.

Когда Вам нужна помощь, нажимайте клавишу F1 !

На    этапе   освоения   системы   осведомиться   о   том,    какую

клавишу   нужно   нажать   для   получения   желаемой   функции,   можно

используя систему "Помощи" (по нажатию клавиши "F1").

Программа     может     использоваться    как     для     просмотра

полученных     данных     с     получением    обычной     "Холтеровской"

распечатки,    аналогичной    таковой    у    большинства    современных

систем    (примеры   ЭКГ,   графики   ЧСС,   ST,   аритмий,    почасовые

таблицы    и    т.д.),    так   и   для   формирования    "клинического"

Заключения,     избавляя     врача     от     необходимости     повторно

просматривать    распечатанные   данные   и   писать   Заключение    "от

руки".

Последний     режим    является    уникальным     и     из     всех

современных   систем   есть   только  в  системе   "Кардиотехника".   Он

требует   несколько   больше   времени  на   освоение   и,   на   первый

взгляд,   может   показаться   сложным,  однако,   в   дальнейшем,   его

использование    приводит    к   экономии   времени    и    формированию

более качественных Заключений.

Врач   в   любом   случае   просматривает   полученную   информацию

(,   если   одновременно   с  просмотром  ЭКГ  он   сообщит   компьютеру

свое     мнение    о    зарегистрированном    ЭКГ-феномене     (аритмии,

изменении    ST-T),   то   компьютер   сможет   распечатать    уже    не

результаты    автоматического   анализа,   а    врачебное    Заключение,

пригодное для Истории болезни.

Для   большей   иллюстративности   к   врачебному   Заключению,   в

необходимых    случаях    может    быть    добавлена    информация    из

"стандартного" набора (примеры ЭКГ, графики, таблицы).

Информация      для     просмотра     на     экране      компьютера

представляется   в   "интегрированном"  виде  -   примеры   ЭКГ   вместе

с   графиками   ЧСС,  ST,  числа  аритмий,  что  приводит  к   некоторой

"перегруженности"   экрана.   Это  сделано   потому,   что   во   многих

случаях    мнение    врача   об   ЭКГ-   феномене   будет    значительно

более   полным,   если  он  одновременно  с  ЭКГ  увидит   динамику   во

времени     смещения    сегмента    ST    (при    оценке     ишемических

изменений),   или   как   развивался  данный  эпизод   тахикардии   (при

дифференциальной     диагностике     синусовой     и     пароксизмальной

тахикардии) и т.д.

Еще     одна     особенность     системы     "Кардиотехника"      -

возможность    оценки   аритмий   с   учетом   типа   основного    ритма

(синусовый, фибрилляция предсердий, и т.д.).

Эта    особенность    также   характерна    только    для    данной

системы.   Ее   использование  необходимо   у   пациентов,   у   которых

ритм   не   синусовый,  а  также  в  тех  случаях,   когда   в   течение

наблюдения   встречаются   переходы   с   одного   ритма   на    другой.

Если   во   время   мониторирования  ритм  все  время   был   синусовый,

то     программа     работает    аналогично    другим     "Холтеровским"

системам,      выявляя     аритмические     феномены.     Дополнительных

сложностей   в   работе  не  создается.  Если   же   в   течение   всего

или   части   наблюдения  ритм  был  не  синусовый,  то  наличие   такой

возможности     позволяет    более    корректно     оценить     аритмии.

Например,      при      фибрилляции      предсердий      преждевременные

суправентрикулярные      комплексы      не      являются      клинически

важными,   тогда  как  до  ее  развития  наличие  таких   комплексов   -

важный    признак.    В   данном   случае,   если    врач    не    имеет

возможности    выделить   отдельно   период   фибрилляции    предсердий,

то   информация   о  числе  наджелудочковых  аритмий   не   может   быть

корректной.

Ввод мониторограммы из архива

Ввод     мониторограммы     может    быть     осуществлен     двумя

способами:

с    использованием    пункта    "ВВОД"    главного    меню    программы

NEWMON.EXE    или    запуском    пункта   "ОБРАБОТКА"    из    программы

"KT4000.exe".

Первый     режим     используется    для    выбора    анализируемой

записи   из   всех,   содержащихся  в   архиве   (как   на   винчестере,

так   и   на   дискетах),   поэтому  он   позволяет   указать   путь   к

архиву.

Второй      способ     запуска     обработки     (из      программы

"KT4000.exe")       удобен,       когда       анализ        производится

непосредственно   после   приема   данных   из   монитора.    Фактически

он   позволяет,   не   выходя   из   программы   "KT4000.exe",   вызвать

программу     NEWMON.exe.    При    этом    автоматически     выбирается

последняя     введенная     запись,    а    отсутствие     необходимости

выходить   из   одной   программы,   входить   в   другую   и    вводить

данные существенно экономит время пользователя.

Вместе   с   тем   вследствие  разделения   по   времени   процесса

ввода   данных   в   компьютер  и  их  обработки,  как   правило,   чаще

используется ввод с помощью программы NEWMON.exe.

После      ее     запуска     предлагается     произвести      ввод

мониторограммы     для     обработки     -     прямоугольный      курсор

позиционирован на пункте "ВВОД" главного меню.

После   входа   в   этот   режим  (нажатием   клавиши   ENTER)   на

экране    появляется    запрос    директории,    из    которой     будет

браться     запись.     Исходно    установлена    поддиректория     DATA

текущей     директории    (в    которой    находятся    программы)     и

предлагается   использовать  шаблон  (маску)  n*.,  где   *    -   номер

мониторирования.

Если      мониторограммы,     предназначенные     для      анализа,

расположены   в   директории   DATA,  то   для   получения   их   списка

достаточно   нажать   клавишу   ENTER.   Если   данные   мониторирования

находятся   в   другой   директории  на   Винчестере   или   на   гибком

диске,     необходимо    корректно    ввести    (или    отредактировать)

путь и шаблон

(например,             C:\incart\monitor\arhiv\n*.              или

A:\monitor\n*.).

При    редактировании    пути   и   шаблона   необходимо    учесть,

что    символы,    вводимые   с   клавиатуры,   вводятся    в    позицию

курсора   (расположенного   в   нижней   строке)   в   режимах   ВСТАВКА

или   ЗАМЕНА,   которые   переключаются  с   помощью   клавиши   INSERT.

Изменение   позиции   курсора  производится   с   помощью   стрелок   ""

и "" .

Редактирование    шаблона    целесообразно,    если    пользователь

точно   или   приближенно   знает   название   файла,   предназначенного

для   просмотра.   В   первом   случае  вместо   *   вводятся   символы,

следующие   в   названии   после  буквы  n,   во   втором   -   вводятся

только   заведомо   известные  символы.  Например,   шаблон   n12*   при

использовании     трехзначных    номеров,    позволяет     вывести     в

таблицу   только   мониторограммы  со  120-й   по   129-ю,   что   может

существенно облегчить поиск требуемой.

Где хранить мониторограммы ?

В      практической     работе     целесообразно     хранить      в

директории     DATA     только    последние    обрабатываемые     данные

(этого   дня   или   этой   недели).   Если   мониторограмм   набирается

много,   то   стоит   перенести  их  в  другую   (архивную)   директорию

или   на   гибкий   диск,  так  как  при  входе  в   директорию   каждый

`   '   производится   сортировка  этих  данных   и   при   их   большом

количестве тратится немалое время.

Стоит ли  упаковывать данные для хранения ?

Важно     отметить,    что    при    архивировании     данных     в

директории    на   Винчестере   или   на   дискетах   их   упаковка    с

помощью   распространенных   программных   продуктов   (Arj,    Zip    и

других)    лишена   смысла,   так   как   мониторограммы   хранятся    в

запакованном    виде    и    их   дополнительная    упаковка    отнимает

время,   но   не   дает   существенной  экономии   места.   Создание   и

использование   большого   архива   данных   мониторирования   для    их

длительного   хранения   и   последующего   сопоставления    данных    в

динамике    требует   отдельного   рассмотрения,   что    не    является

задачей данной инструкции.

После   ввода   названия   директории,   пути   к   ней   и   маски

(или    подтверждения    директории   DATA)   на    экране    появляется

таблица    всех    имеющихся    в   ней   мониторограмм,    в    которой

отмечены   названия   файлов,  тип  записи  -  сплошная   суточная   (С)

или   фрагментарная   (Ф),  даты  записей,  фамилии   пациентов   и   их

адреса    (Рис    2).   В   качестве   названий   файлов    используется

форма    n*.   Для   облегчения   поиска   данные   в   таблице    можно

отсортировать   по   названию  файла  (клавиша   Ф),   дате   наблюдения

(Д   -   таблица   начинается  с  последней  даты),   фамилии   пациента

(клавиша И) и его адресу (А).

Рисунок    2.    Вид   экрана   в   режиме   "ВВОД".   Снизу    помещены

"клавиши" для манипулятора "мышь":

"Ред." - вызов паспортных данных для редактирования,

"Файл",   "Дата",   "фИо"   и   "Адрес"   -   сортировка   записей    по

номеру, дате, фамилии, адресу соответственно,

"Парам"   -   вызов   информации  о  параметрах  анализа,   с   которыми

получена данная запись.

Все    эти    функции   вызываются   также   и   при   нажатии   клавиш,

соответствующих    заглавным   буквам    -    Р,Ф,Д,И...    "ENTER"    -

взятие записи в обработку, "Del" - удаление ненужной записи.

Сортировка     данных     может    также     использоваться     для

получения     статистики     проведенных     обследований.     Например,

если   в   "адресе"   записан   номер  (код)   отделения,   на   котором

находится    больной,   то   после   сортировки   по   "адресу"    можно

определить,      сколько      больных      было      обследовано      из

определенного отделения Вашей организации.

Для     продвижения     по     таблице     используются     клавиши

управления   курсором   ""  и  ""  (сдвигающие   его   на   1   строку),

клавиши         "Page         Up"         и         "Page         Down",

перемещающие     курсор     на     страницу     вверх     или      вниз,

соответственно.    Выбранная   позицией   курсора   запись    вызывается

для анализа нажатием клавиши ENTER.

Выбор     записей     и    их    сортировка     могут     также

осуществляться     с     помощью    манипулятора     "мышь":     команда

вызывается    путем   подведения   курсора   к   обозначению    команды,

выбор   -   подведением  курсора  к  нужной  записи  и  нажатием   левой

клавиши манипулятора, ввод - нажатием правой клавиши.

Из   режима   "ВВОД"   может   также   осуществляться   удаление

ненужных    записей   (путем   нажатия   клавиши   "D"   (Delete)    или

выбора этой функции манипулятором "мышь").

Будьте    осторожны   -    последующее   восстановление    ошибочно

удаленной записи не предусмотрено !

Нажав   клавишу   "П"   (Параметры),   можно   вызвать   таблицу

параметров, с которыми получена данная запись.

После     ввода     нужной    записи    компьютер     автоматически

определяет,    на    каком   мониторе   она   сделана   ("Кардиотехника-

2000"    ,    "Кардиотехника-4000"   или   "Кардиотехника-6000"),    тип

записи         (сплошная        или        фрагментарная),         число

регистрировавшихся    каналов,    длительность    записи     и     число

зарегистрированных      фрагментов      ЭКГ      (для      фрагментарной

записи).   Эта   информация  вместе  с  фамилией  больного   и   номером

мониторирования представляется на экране.

Кроме    выбора    мониторограммы    для    анализа    при    вводе

возможно    редактирование    введенных   ранее    паспортных    данных.

Для   этого   необходимо  установить  курсор  на   требуемом   файле   и

нажать    клавишу    Р   русского   драйвера.   Редактирование    анкеты

производится   аналогично   ее   заполнению   (См.   ввод    данных    в

ЭВМ).   По   его   завершении,  после  исправления   или   подтверждения

правильности   заполнения   всех  пунктов   анкеты   (либо   выхода   из

редактирования    с    помощью   клавиши   ESCAPE)   появляется    меню,

предлагающее сохранить результаты редактирования.

Представление информации на экране

Отображение     данных    мониторирования    на    экране     носит

комплексный    характер,   что   необходимо   для   оценки   взаимосвязи

формы     зарегистрированного    ЭКГ-сигнала    с     динамикой     ЧСС,

качественными     и    количественными    характеристиками     нарушений

ритма сердца, графиками смещения сегмента ST.

Именно    поэтому    на    экран   одновременно    выводятся    три

графика   (динамики   ЧСС,   смещения  ST  и   аритмий),   одноканальные

фрагменты      ЭКГ     с     фиксированным     масштабом     изображения

(длительность   которых   задается   автоматически   или   равна   одной

минуте    при    использовании   мониторов   "КАРДИОТЕХНИКА-2000"    или

"КАРДИОТЕХНИКА-4000",    соответственно)    и    участок    двух-    или

трехканальной    ЭКГ,    масштаб    изображения    которого    как    по

"%`b(*    +(,    так    и    по   горизонтали   может    быть    изменен

пользователем.

Кроме     того,     на     дисплее     представлена     необходимая

текстовая    информация,   а   при   работе    с    программой    выбора

диагноза   ритма   и   аритмий   еще  и   МЕНЮ   ДИАГНОЗА,   позволяющее

дать        клиническую       интерпретацию        выявленных        при

мониторировании изменений.

При    таком    обилии    графической   и   текстовой    информации

первоначально     возникает    представление     о     "перегруженности"

экрана,     но     опыт    работы    с    системой    большого     числа

пользователей    доказывает,    что    такое    представление     данных

мониторирования    оправданно.   По   мере   освоения    системы    врач

концентрирует    внимание    только    на    той    части    информации,

которая   необходима   ему  в  данный  момент,   не   обращая   внимания

на   всю   остальную.   При   этом   он   располагает   возможностью   в

любой     момент     оценить    взаимосвязь    отдельных     компонентов

мониторограммы, что с клинической точки зрения очень важно.

Характер     представления    данных     в     основных     режимах

обработки     "ПРОСМОТР",    "РИТМ",    "АРИТМИИ",    "ЭПИЗОДЫ     ST-T"

несколько различается.

Эти    различия    обусловлены    желанием    создать    максимально

комфортные условия при работе с каждым из данных сценариев.

Вид экрана в режиме "Просмотр"

При    вызове    режима    "ПРОСМОТР",   на   дисплее    появляется

"картинка",      аналогичная     представленной      на      рис      3.

Функционально    экран    разделен    на    две    половины:     правую,

предназначенную   для   графиков   и   линеек,   и   левую,   отражающую

собственно   ЭКГ-данные.   Кроме   того,   в   верхней   части    экрана

расположено   название   обрабатываемого   файла,   ФИО    пациента    и

выбранный   режим   обработки  (пункт  главного  меню),   а   в   нижней

- контекстно-ориентированный комментарий.

Расположение информации в правой половине экрана

(сверху вниз)

є      Линейка   общего   времени  наблюдения,  масштаб   которой   не

изменяется   (1).   На   ней   отмечаются  моменты   записи   фрагментов

ЭКГ    (для    мониторов    "КАРДИОТЕХНИКА-2000"),    моменты    нажатия

кнопки   "отметка   события".    При  работе   с   графиками,   на   ней

цветом   выделен   последний,  вызванный   для   отображения   в   левой

половине    дисплея    фрагмент   ЭКГ.    При    изменении    временного

масштаба   (с   помощью  клавиш  "+"  и  "-"  )  на  ней   прямоугольным

курсором   обозначается   тот   участок   записи,   который   в   данное

время   представлен   на   экране   в   виде   графиков   (2).   Исходно

этот курсор выделяет всю запись.

є      Линейка   смен   типов   ритма   (3)   первоначально   отражает

исходный   ритм   (цвет  N2)  и  наличие  артефактных   участков   (цвет

N3).    При    обработке    данных   мониторирования    и    определении

"`%,%--ke    интервалов,    ограничивающих   различные    типы    ритмов

(уточнении    моментов   смены   ритма)   происходит   изменение    вида

линейки.  Она  окрашивается  в  три  цвета,  причем  цвета   N1   и   N2

поочередно   индицируют  разные  типы  ритма  (т.е.   цвет   не   связан

с   каким-либо   типом,  но  смена  цвета  отражает  смену   ритма),   а

цвет   N3   указывает   на   артефактные   участки.   Конкретные   цвета

нами не указываются, так как они могут быть изменены.

Рисунок    3.    Представление   информации    в    режиме    "ПРОСМОТР"

(пояснения в тексте).

График   ЧСС   (4)   отражает   динамику   ее   значений,   определяемых

каждые    10    секунд,   при   этом,   если   из-за   большого    числа

артефактов    корректное   определение   ЧСС   невозможно    -    график

прерывается     и    в    виде    столбиков,    расположенных     снизу,

отображается   число   артефактов   (5).   График   имеет   шкалу   ЧСС,

расположенную   слева,   с  отметками  через   50   ударов   в   минуту.

Столь    крупный   масштаб   вполне   достаточен,   так    как    сверху

наряду    со   временем   (указывается   с   точностью   до    10    с),

соответствующим   положению   курсора,   представлены    значения    ЧСС

и    средняя    величина   RR-интервалов   в   этот   10-ти    секундный

отрезок   времени.   В  случае,  если  график  растянут   по   отношению

ко     всему    времени    наблюдения,    то    над    значениями    ЧСС

помещаются    отметки   записанных   фрагментов   ЭКГ    для    монитора

"КАРДИОТЕХНИКА-2000".

є      График  смещения  сегмента  ST  в  двух  точках  (40  и  80  мс

после     окончания     QRS-комплекса),     подобно     графику     ЧСС,

отражает    динамику   этих   показателей   при   их    усреднении    за

каждые   10   с   (6).   Исходно   выводятся   данные   первого   канала

монитора,   при   этом   название   отведения   отмечается    в    левом

верхнем   углу   графика  (7).  Отображение  двух  точек   сегмента   ST

позволяет   определить   его   характер.   Если   вторая   точка    выше

первой    (восходящий   сегмент   ST),   то   промежуток   между    ними

окрашивается    одним   цветом,   если   ниже    (нисходящий)    -    то

другим    (их    характер   может   быть   изменен   через   УСТАНОВКИ).

График   смещения   сегмента   ST  может  оцениваться   по   любому   из

каналов.   Переключение   производится  с  помощью   клавиш   "1",   "2"

или   "3"   (для   "КАРДИОТЕХНИКИ-4000"),  при  этом  в  левом   верхнем

углу   индицируется   выбранное  отведение.  Шкала   графика   с   ценой

деления     200     мкВ     позволяет     произвести     ориентировочную

визуальную     оценку,     поскольку     сверху     выводятся     точные

значения   (в   мкВ)  смещения  сегмента  ST  в  двух  точках   в   двух

(трех     для     "КАРДИОТЕХНИКИ-4000")     отведениях     в     момент,

определяемый    положением    курсора.    Масштаб    графика    смещения

сегмента   ST   может   быть   изменен   клавишами   ""   и   ""     при

положении курсора справа (переключается клавишей "Tab").

є       График    числа   нарушений   ритма   представляет   суммарные

данные   с   выделением   трех   групп,   обозначенных   разным   цветом

(8).   В   группу   под   условным  названием  VEB   объединены   классы

аритмий    с   атипичным   комплексом   и   укороченным   RR-интервалом,

в    группу    SVEB    -   классы   с   нормальным   QRS-комплексом    и

укороченным    RR-интервалом,   в    группу    PAUSE    -    классы    с

увеличенным   RR-интервалом   (см.   Приложение   3).   Шкала    графика

имеет   цену   деления   5  ("нарушений")  в  1   мин.   Над   графиками

помещены     количественные     значения     трех     групп     аритмий,

отражающие    число    "нарушений"    каждой    группы     в     минуту,

соответствующую    положению   курсора.   Такая   интегральная    оценка

аритмий,    возможно,    не   вполне   корректна,    но    наглядна    и

допустима   в   режиме   "ПРОСМОТР",  поскольку   в   режиме   "АРИТМИИ"

представляются     графики    всех    выделенных     классов     аритмий

отдельно.

Таким     образом,     правая     половина     экрана     позволяет

оценивать   динамику   ЧСС,   сегмента   ST    и    аритмий

(объединенных    в   три   группы)   на   протяжении    всего    времени

наблюдения   с   требуемым   уровнем  детализации   (вплоть   до   10-ти

секундных временных интервалов)

Размещение ЭКГ - данных в левой половине экрана

ЭКГ,    зарегистрированная   на   первом   канале    монитора,    в

масштабе   1   мВ   =  1/4  см  "на  скорости"  6.25  мм.   в   секунду,

представлена в верхней части (9).

При      просмотре     данных     монитора     "КАРДИОТЕХНИКА-2000"

демонстрируется        весь       записанный        фрагмент        ЭКГ,

продолжительность   которого   определяется   автоматически    в    ходе

регистрации.

Для    мониторограмм,   записанных   с   помощью    "КАРДИОТЕХНИКА-

4000",     представляется     примерно     70с     наблюдения.     Такая

продолжительность        обусловлена       сочетанием        поминутного

представления   ЭКГ   с   необходимостью   "перекрывать   стыки"   между

минутами.   Курсор   в  виде  рамки  позволяет  выделить   участок   ЭКГ

для     синхронного    просмотра    в    требуемом     масштабе     всех

зарегистрированных отведений.

Этот   участок   с   изменяемым   масштабом   как   по   амплитуде,

так   и   по   времени  отображен  в  нижней  части   (10).   При   этом

исходно  установлен  масштаб  1  см  =  1  мВ  "на  скорости"  25  мм  в

секунду,    что    позволяет   оценивать   ЭКГ   продолжительностью    5

секунд.     Развертка    данного    участка     по     времени     может

изменяться   нажатием   клавиш  "+"  и  "-",  а  амплитуда   сигнала   с

помощью    клавиш     ""    и    "".   Под   ЭКГ    помещены    значение

временного    интервала   от   начала   просматриваемого   участка    до

позиции   курсора   (в   секундах)  и  амплитуды  ЭКГ-сигнала   в   двух

(трех)    отведениях    относительно   условной    изолинии    (в    мВ)

(11).

Курсор     также    может    использоваться    для    измерения

временных    интервалов,    например   QRS,    QT.    Для    этого    он

подводится   к   началу   интервала,  после  чего   нажимается   клавиша

"Т",   и   курсор   перемещается   к   концу   интервала.   Длительность

интервала помещена снизу ЭКГ.

Над    ЭКГ    помещены    значения   RR    интервалов    (в    мс),

окрашенные   в   разные   цвета   (12).   Значения   интервалов,   после

которых    не   начинается   какое-либо   нарушение,   окрашены    одним

цветом     (цвет    "Текста"),    те,    после    которых     начинается

нарушение   -   другим  (цвет  "Выбранного  текста),   а   интервалы   в

участках    ЭКГ,    оцененных   как   "непригодные   для    анализа    -

третьим (цвет "Запрещенного текста" - обычно красный).

В    нижней    части   экрана   помещается   название    ритма    и

аритмии,    зарегистрированной   на   данной    ЭКГ    (13).    Название

ритма   относится   к   отрезку  времени,  в   который   просматривается

ЭКГ   (индицируется   и  изменяется  также  и  при   положении   курсора

на    графиках   параметров).   Название   аритмии   соответствует    RR

интервалу,    в    котором   находится   курсор.   На    сплошной    (не

фрагментарной)     записи     при    положении     курсора     на     RR

(-b%`"     +    e,    после    которых    не    начинается    какое-либо

нарушение,      название      аритмии     отсутствует      (индицируется

надпись   "сплошная   запись").   Эта  же   область   используется   для

вызова меню ДИАГНОЗ ритма или аритмии (см.  ниже).

Вид экрана в режиме "РИТМ"

В    режиме    "РИТМ"   характер   представления   информации    на

экране    практически    не   отличается   от    такового    в    режиме

"ПРОСМОТР",    но    в    расположенной   внизу    строке,    отражающей

номера    фрагмента    и    эпизода,   помимо    указания    конкретного

машинного       класса       алгоритмической      оценки       комплекса

(комплексов)   QRS   в   позиции   курсора   (или   справа   от    него)

выведено    слово   "Всего"   с   числом,   характеризующим   количество

комплексов данного класса, выявленных за время регистрации.

Вид экрана в режиме "АРИТМИИ"

В    режиме    "АРИТМИИ",   в   отличие   от   режима   "ПРОСМОТР",

вместо     комплексного    графика    нарушений    ритма,    отражающего

динамику    в   трех   группах   (VEB,   SVEB   и   PAUSE)   представлен

график    конкретного,   просматриваемого   в   данный   момент   класса

аритмий (Рис 4).

Вид экрана в режиме "Эпизоды ST-T"

В     режиме     "ЭПИЗОДЫ    ST-T"    графическое     представление

информации     также     имеет     определенные     особенности.     При

просмотре   данных   в   этом   режиме   в   правой   половине    экрана

выведены   график   ЧСС  и  графики  смещения  ST   по   двум   каналам.

Графики    растянуты   таким   образом,   чтобы    каждая    их    точка

занимала точку на экране дисплея.

Как просмотреть зарегистрированную ЭКГ ?

Для      выполнения     этой     функции     используется     пункт

"ПРОСМОТР"    МЕНЮ.    При    выборе   данного    пункта    на    экране

появляется   первый   фрагмент   ЭКГ   (для   монитора   "Кардиотехника-

2000")     или     первая     минута    наблюдения     (для     монитора

"Кардиотехника-4000").

Как просмотреть следующий участок ЭКГ ?

Для    просмотра    следующего   участка   ЭКГ    (фрагмента    или

минуты    наблюдения)    необходимо   перевести    курсор    на    левую

половину   экрана   -   график   ЭКГ   (нажатием   клавиши   "TAB")    и

-    &    bl    клавишу   "Page   Down".   Возврат   к   предшествующему

участку осуществляется нажатием клавиши "Page Up".

Как     переместить     растянутый    участок     внутри     минуты

наблюдения ?

Перемещение       растянутого      участка      внутри       минуты

наблюдения     (или     фрагмента    ЭКГ)    осуществляется     нажатием

клавиш    "Page   Up"   или   "Page   Down"   при   удержании    нажатой

клавиши    "Ctrl".    Положение   просматриваемой    ЭКГ    в    течение

времени наблюдения отмечается курсором.

Как изменить масштаб ЭКГ ?

Изменение      масштаба     ЭКГ     относительно     установленного

стандартного   (1см=1мВ)   производится  нажатием   клавиш   ""   и   ""

(увеличение   в   2   и   в   4  раза  -  необходимо   для   детализации

низкоамплитудных  компонентов  и  уменьшение  в  2  и   в   4   раза   -

при      высокоамплитудных     зубцах     R).     Нажатие     "Cntrl"+""

"Cntrl"+""    вызывает   перемещение   записанной   ЭКГ   по   вертикали

-    это    может   быть   необходимо   при   значительных    колебаниях

изолинии.

Не забывайте о "мыши" (если она у Вас есть)

Перемещение   к   следующему  фрагменту   или   минуя   ЭКГ   может

быть    осуществлено   с   помощью   манипулятора   "мышь",   для   чего

курсор   подводится   к  соответствующей  надписи   на   экране   ("Page

Up"   или   "Page  Down"),  помещенной  под  минутой  ЭКГ,  и   нажатием

левой        клавиши       манипулятора       вызывается       следующая

(предшествующая) минута.

Рисунок    4.   Представление   информации   в   режиме   "АРИТМИИ"    -

вместо      графика      всех     аритмий     представляется      график

просматриваемого   класса.   (Временной   масштаб   ЭКГ   увеличен    до

скорости    50    мм/сек).    1-6   -   "клавиши"    для    манипулятора

"мышь".

При      подведении      курсора     к      надписи      вызывается

соответствующая   функция:   Page   Up,   Alt-Page   Up,   Page    Down,

Alt-Page    Down   -   вызов   следующего   нарушения   или    следующей

минуты наблюдения,

F5,     F10     -    вызов    пятиминутной    ЭКГ    и    изменение

последовательности просмотра нарушений,

А,    С,    R    -    классификация   эпизода   как   артефакта,    ввод

клинического диагноза аритмии или ритма,

PGUP,   PGDN,   ЭКГ  -  перелистывание  графиков  параметров   и   вызов

участка ЭКГ в данное время.

Изначально    ЭКГ   представляется   на   экране   на    "скорости"

25   мм/сек   (растянутый   участок  -  5  секунд).   Нажатием   клавиши

"+"   скорость  может  быть  уменьшена  до  12.5  и  6.25   мм/сек   или

увеличена   до   50   мм/сек  нажатием  клавиши   "-".   Амплитудные   и

временные    масштабы    изображения    запоминаются    при    просмотре

других участков ЭКГ до их изменения.

Под   изображением   ЭКГ  помещены  время  (в  сек)   и   амплитуда

сигнала   (в   мВ)   в   двух   (трех)  каналах   в   момент   положения

курсора,    что   может   использоваться   для   измерения    интервалов

(PQ,   QT   и   т.д.)   или   амплитуд   зубцов.   Курсор   перемещается

клавишами    ""   и   ""    (сдвиг   на   8   мс)   или   "Ctrl"+""    и

"Ctrl"+""      (ускоренный     сдвиг).    Перемещение     курсора     за

пределы    участка   ЭКГ   вызывает   следующий   участок   из    данной

минуты    (фрагмента).   При   нажатии   клавиши   "Пробел"    компьютер

перерисовывает   ЭКГ   так,   чтобы   точка,   где   находится   курсор,

находилась в центре экрана (на скорости 25 мм/сек).

Как просмотреть любой интересующий  участок ЭКГ ?

Просмотр    ЭКГ   в   любой   интересующий   момент   времени    (а

также   в   момент   какого-либо   изменения   параметров   ЭКГ)   может

быть    осуществлен   следующим   образом.   Курсор    переводится    на

графики    параметров    (нажатием   "TAB")   и   подводится    нажатием

клавиш    ""    и    ""    к   интересующему   моменту   времени    (для

быстрого     перемещения     можно     использовать     "Ctrl"+""      и

"Ctrl"+"",   ориентируясь  на  графики,  величины   ЧСС,   ST   или   на

время,    после    чего   нажимается   клавиша   "E"    (на    латинском

регистре).    Компьютер    прорисовывает    ЭКГ    в    данный    момент

времени    (для   "Кардиотехника-4000")   или   ближайший   к    данному

времени фрагмент ЭКГ (для "Кардиотехника- 2000").

Для   вызова   ЭКГ   может   также   использоваться   манипулятор

"мышь".    При   подведении   курсора   к   любому   участку    ЭКГ    и

нажатии   левой   клавиши   перерисовывается   ЭКГ   в   данный   момент

времени.    При   просмотре   графиков   параметров   нажатие    клавиши

на    манипуляторе   вызывает   перемещение   курсора   в   эту   точку,

после   чего   ЭКГ  может  быть  вызвана  нажатием  "Е"   или   нажатием

клавиши    на    "мыши"   в   пределах   верхней   "суточной"    линейки

("кнопка" ЭКГ).

Как    просмотреть   пятиминутный   участок   ЭКГ   без    графиков

параметров?

При    просмотре   суточной   записи   ЭКГ   может   представляться

без   графиков   параметров,  для  чего  нажимается  клавиша   F5   (рис

5).   На   экране   представляется  5  минут  ЭКГ  в  одном   отведении.

Перемещение    к    следующим   участкам   и   переключение    отведений

осуществляется    аналогично    путем    нажатия    клавиш     "PаgеUp",

"PаgeDown"   и   "1",  "2","3".  Выбор  интересующей  минуты   -   путем

нажатия клавиш "" и ""  или манипулятором "мышь".

Рисунок    5.    ЭКГ   в   режиме   пятиминутного   представления    без

графиков   параметров   (вызывается  по   F5).   Листание   вперед   или

назад    осуществляется   нажатием   Page    Up,    Page    Down    (1).

Hнтересный    момент   может   быть   выбран   для   более    подробного

просмотра   либо   подведением   курсора   (2)   к   нужной   минуте   и

нажатием   Esc   либо   подведением  курсора   манипулятора   "мышь"   к

нужному участку и нажатием левой клавиши манипулятора.

Просмотр графиков ЧСС, смещения сегмента ST и числа

нарушений ритма

Эта   функция   выполняется   также  в  пункте   "ПРОСМОТР"   МЕНЮ.

При   входе   в   пункт   справа  на  экране   прорисовываются   графики

ЧСС,   смещения   сегмента  ST   первом  отведении   и   графики   числа

аритмий,   суммированные   в  три  группы:   VEB   (условное   название)

-    все    преждевременные   атипичные   комплексы,    SVEB    -    все

преждевременные    типичные   комплексы,   PAUSE    -    все    варианты

пауз.    Графики   аритмий   различаются   цветами.   Нажатием    клавиш

"1",   "2",   "3"  может  быть  вызван  график  смещения   сегмента   ST

в первом, втором или третьем отведении.

При   перемещении   курсора  (клавиши  ""   ,   "",   "Ctrl"+""   ,

"Ctrl"+"")     под     графиками     высвечиваются     значения     ЧСС,

смещения    ST    в    трех   (двух)   отведениях,   суммарного    числа

аритмий.   Над   графиком  ЧСС  индицируется  время,  под   графиком   -

число    артефактов.    Внизу    экрана   отмечается    тип    основного

ритма     в     данный    момент    времени.    Если    не    проводится

клиническая   оценка   ритма,  то  типов   ритма   может   быть   только

два    -   "нормальный   синусовый"   и   "участок,   непригодный    для

анализа"   (минута   наблюдения,   в   которых   10   и   более   секунд

состоят   из   артефактов).   Если   Вы   не   согласны   с   тем,   что

данный    участок    непригоден   для   анализа,    то    можно    снять

отметку    этого    участка,   подведя   курсор   к   началу    участка,

отмеченного    как   "непригодный"   (выделен   красным    цветом    над

графиком ЧСС) и нажав клавишу "A" (на латинском регистре).

Как  отметить непригодный участок или убрать отметку ?

Если   Вы   хотите  убрать  все  отметки  ритмов,   то   нажимается

клавиша    "Ctrl"+"R",    после    чего    клавиша    "ENTER".     Если,

напротив,     Вы    хотите    отметить    какой-либо     участок     как

непригодный    для    анализа,   то   курсор   подводится    к    началу

зашумленного    участка,   нажимается   клавиша   "А"   (на    латинском

регистре),   затем   курсор   перемещается   к   окончанию   участка   и

повторно   нажимается   клавиша  "А".  Над   графиком   ЧСС   при   этом

появляется   полоска   красного   цвета   (помните,   что   цвет   может

быть Вами изменен).

Как растянуть (сжать) графики параметров ?

Графики    параметров   можно   растянуть   во    времени,    нажав

клавишу   "-",   или   снова  сжать,  нажав  "+".   Растянутый   участок

графиков,   помещенный   на   экране,  отмечается   на   верхней   линии

всего   времени   наблюдения   яркой  рамкой,   что   дает   возможность

ориентироваться   о   его   положении   в   течении    времени    суток.

Растянутый    участок   графиков   может   перемещаться    по    времени

-    !+n$%-(o    клавишами   "PageUp",   "PageDown"   или    подведением

курсора   к   надписи  "PGUP"  или  "PGDN"  и  нажатием  левой   клавиши

манипулятора "мышь".

Как   увеличить   (уменьшить)   масштаб   графиков   смещения    ST

?

График   смещения   ST   можно   растянуть   или   сжать   путем

нажатия   клавиш   "",   ""   при  курсоре,  находящемся   на   графиках

параметров.

В   этом   режиме,   если  Вы  видите  интересные   моменты   (например,

эпизоды      смещения     сегмента     ST),     то     можно     вызвать

соответствующий   участок   ЭКГ   (клавиша   "Е")   и   отметить    этот

участок   ЭКГ   для   печати,  нажатием  клавиши   "Р"   (на   латинском

регистре).     Если     достаточно    распечатать     одно     отведение

(например,     эпизоды     тахикардии),    то     клавиша     нажимается

однократно   (внизу   экрана   появляется   отметка   "печать    первого

отведения").   Однократное   нажатие   клавиши   "Р"   помечает   печать

того   отведения,   которое   индицируется   в   верхней   левой   части

экрана.    Если    нужно   печать   все   отведения    (например,    для

иллюстрации   эпизода   смещения  ST),   то   клавиша   "Р"   нажимается

повторно (отметка "печать всех отведений").

Отметка периода нагрузки - клавиша  "Н"

В    режиме    "Просмотр"   можно   отметить   периоды    нагрузки.

Для   этого   надо   поместить  курсор  на   начало   периода   нагрузки

на   графике  нагрузки  в  правой  части  экрана  и  нажать  клавишу   с

русской   буквой   "Н",   затем  сместить  курсор   на   конец   периода

нагрузки   и   нажать   "Н"   еще  раз.   При   этом   период   нагрузки

отмечается полоской внизу правой части экрана.

Увидеть    меню   нагрузок   можно,   сместив   курсор   в    левую

часть   экрана   и   нажав  клавишу  с  буквой   "Н".   Для   добавления

нового   периода   нагрузки  через  меню  нужно  нажать   клавишу   "F5"

и    ввести   время   начала   и  конца  периода.   Через   меню   можно

также редактировать время начала и конца периода нагрузки.

Как снять отметки нагрузки ?

При     ошибочной    установке    периода    нагрузки     поместите

курсор   на   конец   периода  нагрузки  в   правой   части   экрана   и

нажмите   "Н".   Если   не   удается   установить   курсор   точно    на

конец    периода,    можно   установить   его   на   середину    периода

нагрузки    и    нажать   "Н"   два   раза.   Можно    убрать    отметку

нагрузки и из меню, нажав клавишу "Del".

Просмотр аритмий

Эта    функция    выполняется   в   пункте   "АРИТМИИ"    Основного

Меню.   При   входе  в  режим  на  экране  появляется   список   ритмов,

состоящий    (если    не    вводились    клинические    названия)     из

"нормального     синусового"     и    "участка,     непригодного     для

-   +('   "  (при  чистой  записи  этих  участков  может  не   быть).

Врач    выбирает    тип    ритма,   на   фоне    которого    оцениваются

аритмии,   и   нажимает   "ENTER",   после   чего   появляется    список

аритмий   у   данного   больного  с  указанием   количества   фрагментов

ЭКГ   с   данным   типом   аритмий  (рис  6).   Аритмии   на   участках,

непригодных    для    анализа,    можно    не    просматривать.     Врач

выбирает    класс    аритмии    (название    класса    помещено    внизу

экрана),    после   чего   компьютер   высвечивает   список   подклассов

данной   аритмии,   которые  также  могут   быть   выбраны,   или   весь

класс просмотрен целиком.

Рисунок    6.    Выбор   автоматически   выделенного   класса    аритмий

для      визуального     врачебного    просмотра.    При     перемещении

курсора   на   класс   (1)   его  название  высвечивается   снизу   (3).

Отмечается   число   аритмий  данного  класса  в   записи,   а   у   уже

просмотренного   класса  (выделен  цветом  -   2)   отмечено   и   число

просмотренных врачом аритмий.

После   выбора   подкласса   аритмий  (или   целиком   класса)   на

экране    появляется   ЭКГ   с   данной   аритмией   (первый    комплекс

аритмии   помещается   в   центре  экрана)  и   график   числа   аритмий

данного    класса.    Название    просматриваемого    класса    помещено

внизу    экрана.    Если   это   действительно   аритмия,    то    можно

вызвать следующую ЭКГ, нажав клавишу "Page Down".

Вы можете напечатать интересующие Вас фрагменты ЭКГ!

Наиболее    интересные    фрагменты   с   аритмией    могут    быть

отмечены для печати нажатием клавиши "Р".

Если    Вы    не   согласны   с   компьютером,   можете   поправить

его!

Если    же    компьютер   ошибся   и   вместо    аритмии    выделил

"артефакт",   то   врач   может  пометить  это  нажатием   клавиши   "А"

(на    латинском    регистре).    Появится    отметка    "Артефакт"    и

компьютер   перейдет   к  следующему  участку  ЭКГ   с   аритмией.   При

просмотре   всех   участков   с  аритмией   данного   класса   компьютер

возвращается   к   списку.   Просмотр  может  быть   закончен   досрочно

по     нажатию     "ESC".    Число    "артефактов"    исключается     из

счетчиков    аритмий   и   не   участвует   в   распечатке    количества

данных   аритмий.   Если  врач  пометил  все  аритмии   данного   класса

как "артефакты", то данный класс не включается в Заключение.

Копните   в   разных   местах   -   может   быть,   найдете    что-

нибудь интересное?!

При     анализе    данных    монитора    "Кардиотехника-4000"     в

каких-либо    классах    аритмий    (например,    экстрасистол)    может

быть   очень   большое  их  число,  которое  врач   просмотреть   не   в

состоянии    (тысячи).   В   этом   случае   не   стоит   ограничиваться

просмотром    первых   нескольких   аритмий,    так    как    все    они

зарегистрированы  в  начале  наблюдения,  а целесообразно

просмотреть   по   несколько  участков  ЭКГ   с аритмией   в

начале, середине    и    конце   наблюдения   (или же   днем,

ночью,    при функциональных     нагрузках).  Для     этого

после     просмотра нескольких     аритмий    в начале

нажимается    "TAB",     курсор переходит    на суточные

графики   и   подводится   к    следующему участку (через

несколько  часов  или  в  ночное  время  и   т.д.)   и нажимается

клавиша   "Е"   и   "Page   Down".   Таким   образом,   при

просмотре берется аритмия из нового временного интервала.

Таким     образом     просматриваются    все    классы     аритмий,

исключаются    "артефакты",   отмечаются    интересные    участки    для

печати    и    формируется   представление    о    наличии    и    числе

аритмий.

Просмотр эпизодов ST-T и эпизодов тахи-, брадикардии

Эта   функция   выполнена   в  пункте  "Эпизоды   ST-T"   Основного

Меню.    При    входе    в    режим   на   экране   появляется    список

эпизодов,   начинающийся   со   строки   "Все".   Выбрав   эту   строку,

можно    просмотреть    последовательно   все   эпизоды,    начиная    с

участка    ЭКГ    в    начале    наблюдения    (исходная    ЭКГ).    Тип

просматриваемого    эпизода    индицируется    внизу    экрана.      При

очень    большом   числе   каких-либо   эпизодов   (например,   участков

с   брадикардией)   имеет  смысл  просмотреть   некоторое   число   этих

эпизодов     и    закончить    просмотр    досрочно,    нажав     "ESC".

Остальные   эпизоды   можно   просмотреть  отдельно,   выбирая   их   из

списка.

В данном режиме можно просмотреть

а      участки   тахикардии   (по   умолчанию   более   110   ударов   в

мин),

а    брадикардии (менее 50 ударов в мин),

а      эпизоды   смещения  сегмента  ST  вниз  и  вверх  (на   100   мкВ

относительно   исходного   уровня   минуту   назад)   в    каждом    из

отведений,

а       участки    ЭКГ   во   время   нажатия   пациентом   кнопки    на

приборе.

Не забудьте отметить интересующее Вас для печати!

Если    какие-либо    изменения   ЭКГ   представляют    клинический

интерес,   то   их   можно   отметить  для   печати   нажатием   клавиши

"Р"    (на    латинском   регистре).   Печатаются    все    три    (два)

отведения ЭКГ.

В   этом   режиме   просматриваются  также  ЭКГ  с   максимальной

и   минимальной   ЧСС,  максимальным  и  минимальным  смещением   ST   в

каждом из отведений (для полной суточной записи).

Вариабельность интервалов RR

Режим   вариабельности   RR   доступен,  начиная   с   версии   APM

от   декабря   97   года.   Вызов  режима  осуществляется   из   пунктов

Вариабельность и Параметры подменю РИТМ Основного Меню.

Этот     режим     требует    повышенного    размера    оперативной

памяти   и   может  не  работать  на  компьютерах  с   объемом   ОЗУ   4

мегабайта.   Требуемый   объем   ОЗУ  определяется   длиной   записи   ,

средней ЧСС и параметрами расчета.

Рассчитываемые величины:

є        среднеквадратичное     отклонение     -     Sigma     RR     (в

миллисекундах)

є       RR50    -   процент   интервалов   RR,   для   которых   отличие

последующего   от   предыдущего   не  превышает   50   миллисекунд   (в

%%)

Пункт     меню    Вариабельность    вызывает    режим     просмотра

результатов   расчета.   Они   отображаются   в   нижнем   окне   правой

части     экрана.    При    первом    вызове    режима    осуществляется

сканирование    файла    ,   ввод   параметров    расчета    и    расчет

показателей.

Пункт   меню   Параметры   вызывает  ввод  параметров   расчета   и

перерасчет показателей.

Для    расчета    показателей    вариабельности    интервалов    RR

необходимо указать два параметра:

є    шаг по времени в секундах и

є    окно расчета в штуках RR.

По      шагу      определяются     временные     точки      расчета

показателей.   От   каждой  точки  вперед  отсчитывается   окно   RR   и

для    него    рассчитываются   показатели.    Таким    образом,    окна

расчета    показателей    могут   перекрываться    ,    смыкаться    или

расходиться,   в   зависимости  от  величины  шага,   размера   окна   и

средней     величины    RR    интервала    в    окне.     Представляется

целесообразным   выбирать   шаг   такой,   чтобы   заведомо   обеспечить

перекрытие окон расчета показателей.

Графики     параметров     вариабельности     RR     могут     быть

включены     в    Заключение.    Для    этого    необходимо     включить

соответствующий     режим     в     пункте     меню     Заключение     -

формирование     -     установки    -    заключение     по     ЧСС     -

вариабельность   RR.   В   этом   случае   необходимо    перед   началом

печати   заключения   убедиться,   что   величины   вариабельности    RR

во-первых,    рассчитаны,   и   во-вторых,   с   требуемыми   значениями

параметров.

Просмотр участков, подозрительных на смену

основного ритма

Эта   функция   выполняется  в  пункте   "РИТМ"   Основного   Меню.

При     выборе     пункта    подменю    "Смены    ритма"    на    экране

появляется    список   участков,   в   которых   характеристики    ритма

(средний    RR-интервал,    регулярность   ритма,    форма    комплекса,

ЧСС)     значительно    менялись,    сгруппированных     в     несколько

вариантов     (всего    16    (см.    Приложение    0),    на     экране

индицируются     только    те,    которые    встречались     у     этого

!.+l-.#.).

Начинается   список   графой   "Вся   группа",   выбрав    которую,

можно   просмотреть   все   эти  смены  в   порядке   их   встречаемости

по   времени.   Если   у  больного  не  выявлено  смен   ритма,   то   в

списке    индицируется   только   графа   "Вся   группа".   При   выборе

отдельных    групп    (подведением   курсора   и    нажатием    "ENTER")

можно    посмотреть    только    смены   с   данными    характеристиками

(названия помещены внизу экрана).

Уникальная функция системы "Кардиотехника":

Следует   отметить,   что   оценка   смены   основного   ритма    -

новая   функция   "Холтеровских"  систем  и   есть   только   у   систем

"Кардиотехника".   В   связи   с  этим   опыт   выявления   таких   смен

небольшой       и       система      сознательно      настроена       на

"гипердиагностику".       Считается      предпочтительным       показать

врачу   участки,   в   которых  истинных  смен  ритма   нет   (например,

есть   выраженная   синусовая,   а   не   мерцательная   аритмия),   чем

пропустить     настоящую    смену.    Если    врач    не    обнаруживает

истинную   смену   ритма,   то  он  может  не   обращать   внимания   на

эту информацию.

В    общем    виде,    просмотр   ЭКГ   в   этом    режиме    лучше

начинать,   выбрав   строку   "Вся   группа",   после   чего   компьютер

покажет   ЭКГ   в  начальный  момент  наблюдения  (исходную)   и   затем

(по    нажатию    "Page   Down")   будет   показывать    все    участки,

подозрительные     на     смену    ритма.    Если     данные     участки

заинтересовали   врача,   то   он   может   отметить   их   для   печати

(клавиша "Р").

В    случае,    когда    компьютер   ошибочно    определил    много

участков    какого-либо   типа   (например,   участков    подозрительных

на    фибрилляцию    предсердий   при   синусовой   аритмии),    но    в

дополнение    к    этому   типу   есть   несколько   участков    другого

типа,   которые   интересно  посмотреть,  режим   "Вся   группа"   может

не   использоваться.   Для   экономии   времени   могут   быть   выбраны

(подведением    курсора    и    нажатием    "ENTER")    и    просмотрены

только интересные участки, подозрительные на смену ритма.

Что включить в отчет ?

После    просмотра    всех    зарегистрированных    участков    ЭКГ

информацию   можно   распечатать   в   виде   отчета   об   исследовании

(см. режим Заключение). В отчет целесообразно включить

а       текст    с    данными    о    ЧСС    и    выявленных    аритмиях

(Заключение),

а    отмеченные фрагменты ЭКГ,

а      графики   ЧСС   и  смещения  сегмента  ST  и  (при  использовании

монитора "Кардиотехника-4000") отмеченные минуты ЭКГ.

При    значительном    числе    аритмий   можно    добавить    почасовые

таблицы и графики аритмий.

Как, уже все ?

На    этом    работа    с   программой   может   быть    закончена.

Nднако,    подобный    отчет   мало   пригоден    для    передачи    его

клиницисту,   и   врач,   проводивший  обследование,   должен   на   его

основании      написать      клиническое      Заключение,       присвоив

выявленным     аритмическим     феноменам     клиническое      название,

высказав    мнение   о   генезе   изменений   ST-T   (ишемические    или

вследствие других причин).

Компьютер    может   избавить   врача   от   повторного   просмотра

распечатанной    информации,    сформировав    в    диалоге    с     ним

клиническое     Заключение.     Для    этого     непосредственно     при

просмотре   участков   ЭКГ   врач   может   ввести   свое   мнение    об

имеющихся      нарушениях,      присвоив     аритмиям      "клиническое"

название    и   подтвердив   "ишемический"   генез   эпизодов   смещения

сегмента   ST.   Режим   работы  с  компьютером   при   этом   несколько

меняется.

Формирование "клинического" заключения

Для    облегчения   и   ускорения   работы   врача   в    программе

реализован    специальный   "Сценарий"   анализа,    включающий    режим

"РИТМ"    для    оценки   возможных   смен   основного   ритма,    режим

"АРИТМИИ"   для   оценки   аритмий  и   режим   "Изменения   ST-T"   для

анализа    возможных    "ишемических"    изменений    конечной     части

желудочкового   комплекса.   В   этих   режимах   представление   данных

и    функции   клавиш   управления   модифицируются   применительно    к

задаче,    решаемой    врачом,   таким   образом,   чтобы    максимально

облегчить его работу.

Программное       обеспечение       комплекса       "Кардиотехника"

построено     так,    что    врач,    анализирующий    данные,     может

одновременно   с   просмотром  сообщить   компьютеру   свое   мнение   о

характере      выявленных     нарушений      и,      таким      образом,

сформировать    Заключение.     То    есть,    просмотр,    анализ     и

формирование    Заключения   делаются   совместно,    что    значительно

ускоряет работу.

Следует   еще   раз   подчеркнуть,   что   автоматический   анализ,

проводимый    монитором,   обнаруживает   те    или    иные    изменения

динамической      ЭКГ      (например,     появление      преждевременных

сокращений,       изменение       формы      комплексов,       изменение

характеристик   основного   ритма,  смещение   сегмента   ST),   но   не

устанавливает       клинический      диагноз       этих       нарушений.

Установление    диагноза    той    или    иной    аритмии,     нарушения

проведения,   смены   основного   ритма   или   решение   о   том,   что

смещение   сегмента   ST   является   следствием   ишемии   миокарда   -

это задача врача.

Вследствие    этого,   врач   может   при   просмотре    превратить

"феноменологическое"      описание     результатов      мониторирования,

сформированное    комплексом,   в   клиническое   Заключение,    которое

будет   распечатано,   и   под   которым   он   может   поставить   свою

подпись.    Подобная    трансформация    изменений    параметров    ЭКГ,

выявленных     нарушений     в    клиническое     описание     (диагноз)

происходит    на    протяжении   всего   времени   анализа    полученных

данных.

Условно можно выделить три основных этапа анализа:

1.      Оценка    основного   ритма   сердца   (включающая   и    оценку

проведения) и - если есть - его изменений,

2.     Оценка   аритмий   и   кратковременных   (несколько   комплексов)

нарушений   проведения  с  учетом  ритма  (ритмов),  на  которых   они

наблюдались,

3.      Оценка    изменений   ST-T   с   целью   выявления   ишемических

изменений ЭКГ.

Анализ    данных   целесообразно   начать   с   оценки    основного

ритма   и  его  изменений,  так  как,  не  зная  этого,  труднее   будет

правильно интерпретировать аритмии и изменения ST-T.

Оценка основного ритма

После    входа   в   режим   "РИТМ"   появляется   подменю   из    трех

пунктов:

є    Смены ритма

є    Вариабельность

є    Параметры

Пункт    "Смены    ритма"    вызывает   режим    просмотра    моментов,

подозрительных     на     смену     ритма,     выявленных     монитором,

начинающаяся     с     пункта    "ВСЕ",    и    далее     эти     смены,

сгруппированные    по    16-ти    возможным    комбинациям     изменения

параметров    ритма    (см.   Приложение   0).   Снизу    экрана    дана

расшифровка    на   русском   языке   этих   групп   и,   двигаясь    по

таблице,    можно   просмотреть   их   названия.   Если    монитор    не

выявил   возможных   смен   основного  ритма,   то   в   таблице   будет

только строка "ВСЕ".

После   выбора   этого   пункта   (нажатием   ENTER),   на   экране

появляется     ЭКГ    в    начале    наблюдения    (исходная).     Врачу

предлагается     оценить    исходный     ритм     -     по     умолчанию

предполагается,   что   он   "нормальный   синусовый".   Если   это   не

так,   то   нажимается   клавиша  ENTER  и  вызывается   меню   диагноза

ритма    (Перечень   ритмов   можно   посмотреть   в   Приложении    5).

Выбором   из   меню  исходному  ритму  может  быть  присвоен   один   из

сотен клинических диагнозов (см. Приложение 0).

Далее   врач   оценивает   наличие   изменений   основного   ритма,

используя   для   этого   информацию   о   подозрительных    на    такую

смену     моментах,    представленную    монитором.     После     оценки

исходного   ритма   автоматически   выбирается   первая   такая   смена.

Если    смена    ритма   обнаружена   монитором,   но   ее   клинический

диагноз    не    изменился,   то   можно   оставить   прежний    диагноз

нажатием   клавиши   "Page   Down".  Если   изменился   -   то   следует

ввести   новый,   действуя  аналогично  тому,  как  это   делается   при

оценке исходного ритма.

После    просмотра   всех   выявленных   монитором   "смен   ритма"

(а   также   в   случае,  когда  они  не  были  выявлены)  врач   должен

оценить   -   не   было   ли  изменений  основного  ритма,   пропущенных

монитором,    используя   для   этого   информацию   о   динамике    ЧСС

(подозрение   на   пароксизм   тахикардии   и   т.   д.),   о   динамике

смещения    сегмента    ST    (возможное    нарушение    проведения    и

т.д.),    о    числе    преждевременных   комплексов   (подозрение    на

фибрилляцию предсердий ...).

При    подозрении   на   смену   ритма   в   какой   либо    момент

наблюдения    курсор   подводится   к   этому   моменту    и    нажатием

клавиши    "E"    (ЭКГ)    вызывается   ЭКГ   для    детальной    оценки

(клавишами    "Alt+Page    Up"   и   "Alt+Page    Down"    могут    быть

просмотрены   ЭКГ   до   и   после   интересующего   момента   времени).

Если   смена   ритма   действительно   есть,   то   курсор   переводится

на    графики,   подводится   к   началу   нового   ритма,    нажимается

клавиша    "R"    и    устанавливается    диагноз    ритма    по    Меню

диагнозов.

После   выбора   диагноза   (а   также,   если   смены   ритма    в

данный     момент     нет)     курсор    подводится     к     следующему

"подозрительному" моменту времени и процедура повторяется.

После    окончания   оценки   ритмов   компьютер   разбивает    все

время   наблюдения   на  периоды  разных  ритмов.   Подведя   курсор   к

$    --.,c    периоду,    можно   посмотреть    установленный    диагноз

снизу экрана.

Лучше    описать    изменения   основного    ритма    до    анализа

аритмий !

Следует    отметить,   что   изменение   диагноза    ритма    может

производиться     в    любой    момент    времени,     например,     при

просмотре   аритмий   и/или   изменений  ST-T,   для   чего   необходимо

нажать   клавишу   "R".   Однако,   изменение   диагноза   ритма   после

просмотра    аритмий   в   некоторых   случаях    может    привести    к

необходимости    повторного    просмотра    аритмий,    так    как    их

трактовка и диагноз на разных ритмах может отличаться.

Например,    если    преждевременные    типичные    комплексы    на

фоне      синусового      ритма     оценены     как     "наджелудочковые

экстрасистолы",   а   затем   установлено,   что   в    части    времени

наблюдения   ритм   был   не   синусовый,  а   фибрилляция   предсердий,

то    необходимо   заново   просмотреть   и   оценить   эти   комплексы,

так    как    на    фоне    фибрилляции    предсердий    наджелудочковых

экстрасистол не может быть.

Для      избежания     подобных     ситуаций,     приводящих      к

значительным      потерям      времени,      необходимо       стремиться

максимально   точно   и   полно   описать  изменения   основного   ритма

до анализа аритмий.

Как снять отметки смены ритма ?

При    ошибочной    установке   смены    основного    ритма,    все

отметки   смены   ритма   могут   быть  сняты,   для   чего   нажимается

"Cntrl+R",    появляется   меню   диагнозов   и   выбирается    название

ритма, которое будет присвоено всему периоду наблюдения.

Выбор врачебного диагноза ритма или аритмии

После    нажатия    клавиши    "R"   в    любом    режиме    работы

программы   или   нажатия   клавиши   "ENTER"   в   режиме   "РИТМ"    в

нижних   строках   экрана   появляется   меню   ритмов,   состоящее   из

четырех   групп   характеристик  (рис  7).  (Более   подробно   о   том,

какие     имеются    характеристики,    см.    Приложение    0     "Меню

Диагноза").

В    данном    меню   характеристики,   которые   можно    выбрать,

отмечены       одним      цветом      (цвет      текста),      выбранная

характеристика     -    другим    (цвет    выбранного     текста),     а

характеристики,   выбор   которых   запрещен   при   данном    сочетании

- третьим (цвет запрещенного текста - обычно красный).

Согласны с компьютером ? Нажимайте ENTER!

Если    выбранные    характеристики    Вас    удовлетворяют,     то

можно ввести диагноз, нажав "ENTER".

Если   какие-либо   не   удовлетворяют,  то  можно   их   изменить,

подведя   курсор   к   желаемой  характеристике  и  нажав   клавишу   ""

(+( "Пробел".

Переход    от    группы    к    группе   осуществляется    нажатием

клавиши      "TAB"     (к     следующей)     или     "Shift+TAB"      (к

предшествующей).   Переход   к   следующей   группе   также   происходит

автоматически после выбора характеристики в данной группе.

Некоторые    типы   характеристик   имеют   подтипы    (уточнения),

например,    наджелудочковые    комплексы    могут    уточняться     как

предсердные,    нижнепредсердные,   узловые   и    т.д.    При    выборе

такой     характеристики    компьютер    предлагает     уточнить     ее,

высветив   в   нижней   строке  возможный  набор   уточнений.   Если   в

уточнении   нет   необходимости,   то   выбирается   знак   "*",    если

есть    -    то   курсор   подводится   к   нужному   подтипу    и    он

выбирается (клавиша "Стрелка Вниз" или "Пробел").

После     выбора     всех     нужных     характеристик     вводится

диагноз, нажатием клавиши "ENTER".

Выбор     диагноза    аритмии    происходит    аналогично.    После

нажатия   клавиши   "С"  в  любом  режиме  (курсор   должен   находиться

на    ЭКГ)    или    после   нажатия   "ENTER"   в   режиме    "АРИТМИИ"

появляется   меню   аритмий,   отличающееся   наличием   пятой    группы

характеристик   (см.   Приложение  0).  Выбор   характеристик   и   ввод

диагноза осуществляется так же, как и для ритмов.

При    работе   с   меню   аритмий   компьютер   предлагает   врачу

наиболее    вероятный    диагноз   данного    аритмического    феномена,

автоматически    выбрав   соответствующие   ему    характеристики    при

входе   в   меню.   Если   врач  согласен  с   ним,   он   может   сразу

нажать   "ENTER".   Если   нет   -   то   может   изменить   необходимые

характеристики и ввести свой диагноз.

Следует     отметить,    что    выбор    характеристик,    заведомо

лишенных    клинического   смысла   при   сочетании    уже    выбранных,

невозможен      (например,      характеристика      атриовентрикулярного

отведения     при     желудочковых    ритмах).    Эти     характеристики

"запрещены" и курсор на них не перемещается.

Рисунок   7.   Выбор  врачебного  диагноза  аритмий  по   Меню   аритмий

(Меню     ритмов     выглядит    аналогично    без     первой     группы

характеристик   -   I   D   G   P   *).   В   данном   примере   выбраны

характеристики:   I   -   одиночная  (отмечен   цветом   -   1),   S   -

суправентрикулярная    с   уточнением   Р    -    предсердная,    Р    -

экстрасистола.     Запрещенные    к    выбору     характеристики     (2)

отмечены красным цветом.

Оценка аритмий (Режим "АРИТМИИ")

Цель     врачебного    просмотра    информации     о     выявленных

кратковременных  эпизодах  аритмий  -  определиться   в   том,   с   чем

связаны     обнаруженные    аритмические    феномены    и    дать     им

соответствующие клинические названия.

Анализ     аритмий    производится    после    анализа    основного

ритма,    что    позволяет   просматривать   их   уже   сгруппированными

по    разным    ритмам.   При   входе   в   режим    (нажатием    Enter)

вызывается таблица выявленных эпизодов аритмий.

Данная таблица имеет три уровня детализации:

є      на   первом  уровне  выбирается  тип  ритма,  на  котором   будут

просматриваться   аритмии   (если   на   каком-либо   ритме    эпизоды

аритмий    не    наблюдались,   то   для   этого   ритма   последующие

уровни детализации отсутствуют),

є       на    втором   уровне   выбирается   класс   аритмий,   например

"одиночные типичные комплексы",

є      на   третьем   уровне  выбирается  подкласс   аритмий,   если   у

данного    класса   могут   быть   подклассы,   например,   "одиночные

типичные   комплексы  с  полной  компенсаторной   паузой".   Если   не

требуется   оценка   отдельно  каждого  подкласса,   то   может   быть

заказан   просмотр   всех   аритмий  класса,   для   чего   выбирается

строка "ВСЕ".

Следует    отметить,    что   лучше   просматривать    аритмии    с

максимальной       степенью      детализации,      что       увеличивает

вероятность получения более полного Заключения.

Конкретный      класс      выбирается     клавишами      управления

курсором,    после   чего   выбор   подтверждается   нажатием    клавиши

"Enter".   Для   экономии   места  в  таблице   помещены   только   коды

аритмий,   а   для   выбранной   аритмии   ее   название   на    русском

языке высвечивается внизу экрана.

Следует   отметить,   что   в   начале   работы   (до   того,   как

классам    аритмических    феноменов   будут    присвоены    клинические

названия)    группировка    аритмий    в    таблице    производится    в

соответствии     с     описательной    классификацией,    сформированной

монитором.   На   экране   это  выделяется   тем,   что   внизу   экрана

высвечивается      описательное     название.       После      просмотра

данного     класса     аритмий    и    присвоения    им     клинического

названия,    оно    заменяет    описательное.    Просмотренный     класс

аритмий   выделяется   цветом.  При  повторном   просмотре   уже   ранее

просмотренного   класса   у   врача  есть   три   возможности:   вызвать

ЭКГ    уже   просмотренные   (которым   присвоен   врачебный   диагноз),

непросмотренные   или   все.   По  умолчанию   смотрятся   все.   Другой

вариант   можно   выбрать   с   помощью   меню,   вызываемого   клавишей

F10.

После      выбора     просматриваемого     класса     на     экране

появляется    ЭКГ   с   данной   аритмией   (фрагмент    для    монитора

"Кардиотехника-2000"     или     участок     записи     для     монитора

"Кардиотехника-4000").    По   нажатию    клавиши    Enter    вызывается

Меню    диагнозов,    причем    в    Меню    автоматически    выбирается

наиболее    вероятный   клинический   диагноз,   которым   может    быть

назван     данный    феномен    -    подсвечиваются     пункты     Меню,

соответствующие   этому   диагнозу.   Если   врач   согласен   с   таким

названием,     то     нажимается    клавиша    "Enter"     и     диагноз

запоминается   компьютером.   Если  нет  -   то   диагноз   может   быть

изменен   выбором   других   пунктов   Меню,   после   чего   нажимается

клавиша    "Enter".   Компьютер   переходит   к   следующему   фрагменту

ЭКГ   с   аритмией   данного  класса  (возврат  на   уже   просмотренный

фрагмент осуществляется клавишей "Page Up").

При    просмотре    следующего   участка   с    аритмией    данного

класса   после   нажатия   "ENTER"   предлагается   выбрать   либо   уже

введенное    название,    либо    ввести    новое,    используя     меню

диагнозов.    Если    диагноз   не   изменился,   то    уже    введенное

название можно выбрать, нажав "Enter".

Если   введено   два   диагноза,   то   компьютер   при   просмотре

следующего   участка   ЭКГ   и   нажатию  "ENTER"   предлагает   выбрать

из   этих   двух   или   ввести   новое.   Курсор   устанавливается   на

последний    введенный   диагноз.   Если   надо   ввести   третье,    то

курсор    перемещается   на   третью   строку    и    вызывается    меню

диагнозов (нажатием "ENTER").

Процедура   повторяется   со  всеми  участками   ЭКГ   с   аритмией

данного    класса.   Если   их   слишком   много,    то    врач    может

закончить   просмотр   досрочно,  нажав   "ESC".   При   большом   числе

аритмий       целесообразно      не      ограничиваться       просмотром

некоторого    числа   из   начала   наблюдения,   а    посмотреть    эти

аритмии   в   разных   местах   мониторного   наблюдения.   Для    этого

курсор    надо    переместить    на    графики    параметров    (клавиша

"TAB")    подвести    к    нужному   участку   наблюдения    и    нажать

клавишу   "Е"   (на   латинском  регистре)   и   затем   клавишу   "Page

Down".

Отметка артефакта - клавиша  "А"

Если    при    просмотре   участков   ЭКГ   будет    выявлена    не

аритмия,    а   артефакт   (помеха),   которая   привела    к    ложному

определению    аритмии,    то    она    может    быть    исключена    из

рассмотрения   (и   счетчиков  аритмий)   нажатием   клавиши   "А"   (на

латинском    регистре).   Участок   отмечается    как    "артефакт"    и

компьютер      переходит     к     следующему     участку.      Ошибочно

поставленная     отметка     "артефакта"    может     быть     устранена

повторным    нажатием   клавиши   "А"   (восстанавливает    описательное

название) или вводом диагноза аритмии (клавиша "ENTER").

Если        аритмическим       феноменам       данного       класса

присваивались   разные   названия,   то   желательно   просмотреть   все

ЭКГ    данного    класса,    и   по   окончании   просмотра    компьютер

выдаст   Список   этих   названий.  Если   этот   список   соответствует

тому,    что   хотел   получить   врач,   то   нажимается   "Enter"    и

просмотр    данного   класса   заканчивается.   Если    по    какой-либо

причине   полученный   Список   врача   не   удовлетворяет,   то    есть

две   возможности   -   либо  вернуться  к  просмотру   данного   класса

заново,    либо    переименовать   весь   класс   целиком,    введя    с

помощью Меню новое название всего класса.

Как переименовать весь класс ?

В    реальной    работе   может   встретиться    ситуация,    когда

точное    название   данного   аритмического   феномена    может    быть

установлено   не   сразу,   а   только   после   просмотра    нескольких

ЭКГ.   Например,   при   просмотре  ЭКГ   с   аритмиями,   первоначально

названными        "одиночными       желудочковыми       экстрасистолами"

обнаружено,    что    вариабельность   форм   QRS-комплексов,    наличие

переходных    форм,   зависимость   ширины   комплекса   от   "интервала

сцепления"    и    т.д.     позволяет   считать   их   "наджелудочковыми

экстрасистолами с аберрацией комплекса".

В   этом   случае  врач  может  не  начинать  просмотр  заново,   а

дойти   до   окончания   просмотра  данного  класса,   введя   хотя   бы

два   разных   названия   (или   закончить  просмотр   досрочно,   нажав

"Esc"),    а    затем    переименовать   весь   класс,    введя    новое

название.

Не забудьте отметить интересующее Вас для печати!

При   просмотре   ЭКГ   данного  класса  (подкласса)   врач   может

выбрать   для   печати   наиболее   иллюстративный   пример,   так   же,

как   и   при  просмотре  ритмов.  Для  этого  нажимается  клавиша   "Р"

(латинская)   и   на   экране   появляется   отметка   "печать   первого

отведения".   Если   надо   распечатать  все  отведения,   то   повторно

нажимается   "Р"   и   появляется  отметка  "печать   всех   отведений".

Четвертое    нажатие   клавиши   "Р"   снимет   отметку   для    печати.

Выбранный      пример     будет     распечатан      как      иллюстрация

клинического   диагноза  в  том  масштабе,   в   котором   он   был   на

экране    до    отметки.   Если   выбор   ЭКГ   не   производился,    то

компьютер    выдаст    в    качестве   иллюстрации    первую    ЭКГ    с

аритмией   данного  класса  в  масштабе  1мВ  =  1  см  и  при  скорости

25   мм/с.    Следует   помнить,   что   это   может   быть   не   самая

иллюстративная ЭКГ.

По     окончании     просмотра    одного     класса     (подкласса)

аритмий,    выбирается   следующий   подкласс   данного    класса    или

следующий   класс   из   таблицы.   Процедура   повторяется    до    тех

пор,    пока   не   останется   непросмотренных   классов   на    данном

ритме,      после     чего     выбирается     следующий      ритм      и

просматриваются аритмии на этом ритме.

Следует    отметить,    что   аритмические    феномены,    заведомо

не    имеющие    клинического   значения   на   фоне    данного    ритма

(например,     преждевременные    типичные     комплексы     на     фоне

фибрилляции     предсердий),    также    могут     быть     просмотрены,

однако,    если   они   не   анализировались   врачом,   то    это    не

повлияет на формируемое Заключение.

Аритмии,    наблюдающиеся    на   фоне    "участков,    непригодных

для   анализа"   также   могут  быть  просмотрены   при   выборе   этого

участка    и    вызове   зарегистрированных   классов   аритмий.    Если

врач   не   просматривал  аритмии  на  фоне  таких  участков,   то   это

не повлияет на формирование Заключения.

Следует   отметить,   что  в  случае,  если  врач   не   просмотрел

и   не   назвал  все  эпизоды  данного  класса,  то  при  большом  числе

"артефактов"    (более    30%    от   числа   просмотренных    эпизодов)

количественная     оценка    аритмий    данного     класса     считается

некорректной.    В    Заключении   будет   дано    не    точное    число

аритмий   данного  типа,  а  возможный  интервал:  от   (не   менее)   -

до   (не   более)   соответствующего  количества.   Если   названы   все

эпизоды   данного   класса,   то   число  эпизодов   с   соответствующим

диагнозом определяется всегда.

Анализ   аритмий   может   быть  закончен   врачом   и   до   того,

как    будут    просмотрены   все   классы   аритмий,   но    тогда    в

Заключении     просмотренные    аритмии    будут    иметь    клиническое

название,     присвоенное    им    врачом,    а    непросмотренные     -

описательное название.

Оценка "ишемических" изменений ЭКГ (Режим

"ИЗМЕНЕНИЯ ST-T")

Анализ   изменений   ST-T  проводится  с   целью   оценки   наличия

изменений       конечной       части      желудочкового       комплекса,

характерных   для   ишемии  миокарда.  Вывод  о  том,   что   выявленные

эпизоды   смещения   сегмента   ST   являются   "ишемическими",   делает

врач,   используя   для   этого   данные  мониторирования   -   величину

и   длительность   эпизодов   относительно   исходного   уровня,   форму

сегмента     ST     (косовосходящий,    плоский    или    косонисходящий

сегмент   ST),   связь   с   изменениями  QRS-комплекса,   с   ЧСС,   со

временем   суток   и  наблюдающимися  в  это  время  нагрузками   и   т.

д.

После     входа     в    режим    (нажатием    Enter)     компьютер

представляет    список    фрагментов    ЭКГ,    зарегистрированных    по

изменениям    сегмента    ST   (появление   депрессии    или    элевации

сегмента   ST   более   чем  на  100  мкВ  от  исходного   уровня),   по

появлению   тахи-   или   брадикардии,  по   нажатию   кнопки   "отметка

события".

Начинается   список   с   пункта  "ВСЕ",  выбрав   который,   можно

просмотреть   все   эти   ЭКГ   без   группировки.   При   подтверждении

этого      пункта     на     экране     появляется     исходная      ЭКГ

(зарегистрированная     в     начале     наблюдения)      и      графики

параметров    (график    числа    нарушений    ритма    заменяется    на

график   смещения   сегмента   ST  во  втором   отведении),   растянутые

таким   образом,   чтобы   каждая  точка  на   графике   соответствовала

точке   на   экране   дисплея   (это  сделано   для   удобства   отметки

"ишемических" эпизодов смещения сегмента ST).

После   просмотра   исходной   ЭКГ   врач,   нажав   "Page   Down",

переходит    к    просмотру    фрагментов,    записанных    в    моменты

изменений    сегмента    ST,    ЧСС   или    по    появлению    ощущений

пациента.     Если     данные    изменения     можно     оценить     как

"ишемические",    то    необходимо   отметить   начало    и    окончание

эпизода     смещения    ST,    для    чего,    перейдя    на     графики

параметров,    подводят   курсор   к   началу   эпизода    и    нажимают

клавишу   "S".   Эпизод   отмечается  на   графике   смещения   сегмента

ST   полоской   красного  цвета.  Затем  подводят   курсор   к   моменту

окончания    эпизода    (если    эпизод    продолжается    за    границы

экрана,   можно   перейти   к  следующему  участку   графиков   нажатием

клавиши    "Page   Down")   и,   повторно   нажав   "S",    ограничивают

m/('.$.

Как снять отметку ?

Устранение      ошибочной     отметки     производится      двойным

нажатием   клавиши   "S"   при  нахождении   курсора   внутри   ошибочно

отмеченного эпизода.

Процедура    повторяется    с   каждым   эпизодом    "ишемического"

смещения   сегмента   ST.   Следует   отметить,   что   начало   эпизода

должно    отмечаться   с   максимальной   точностью,   так    как    это

влияет     на     величину    пороговой    ЧСС    и    другие     важные

характеристики.

Монитор    включает   в   Список   только   выраженные   (значимые)

эпизоды     смещения    сегмента    ST,    поэтому,     если     найдены

"ишемические"   изменения,   врач   после   просмотра   Списка    должен

решить   -   нет  ли  у  этого  больного  эпизодов  смещения   ST,   еще

не    просмотренных   и   не   отмеченных.   Для    этого    он    может

подвести    курсор   к   участку   графика   смещения    сегмента    ST,

подозрительному    на   "ишемический"   эпизод    и,    нажав    клавишу

"E",    посмотреть    соответствующую    ЭКГ.    Моменты    начала     и

окончания    эпизода    отмечаются    аналогично    нажатием     клавиши

"S".

Не забудьте отметить интересующее Вас для печати!

При     просмотре     ЭКГ     внутри     "ишемического"     эпизода

желательно     выбрать     для     печати    наиболее     иллюстративный

пример.    Для    этого   нажимается   клавиша    "Р"    и    появляется

отметка   "печать   ST-T".   Повторное  нажатие   клавиши   "Р"   снимет

отметку   для   печати.  Выбранный  пример  будет   распечатан   в   том

масштабе, в котором он был на экране до отметки.

Если     выбор     не    производился,    то    компьютер     может

напечатать     не     самую    иллюстративную    ЭКГ:     в     качестве

иллюстрации   по   одной   ЭКГ  из  каждого  отмеченного   эпизода   (но

не   более   трех),   в   которой  смещение  сегмента   ST   максимально

относительно    исходного    уровня.   Если    отмечено    более    трех

эпизодов,   то   фрагментами   ЭКГ   иллюстрируются   три   из   них   с

максимальным    смещением   сегмента   ST.   ЭКГ    распечатываются    в

масштабе 1мВ = 1 см и при скорости 25 мм/с.

Чтобы     не     потерять    результаты,    не     забывайте     их

запоминать !

С   учетом   того,   что   обработка   суточной   записи   занимает

немалое   время   (от   10  минут  при  простых  записях   до   часа   и

более    -    при    сложных),   целесообразно   в    процессе    работы

периодически    запоминать    сформированные    результаты     (нажатием

клавиши    "F2").   Это   приведет   к   тому,   что    результаты    не

потеряются при каком-либо сбое компьютера.

Формирование, редактирование и печать заключения

На    данном,    завершающем    этапе   обработки    мониторограммы

производится      отображение     результатов     автоматического      и

врачебного    анализа    на   бумаге,   т.е.   печатается    заключение,

отражающее    результаты   исследования.   Вместе   с   тем   необходимо

отметить,   что   пункт   главного  меню   "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"   и   собственно

режим     печати     предназначены    не    только    для     распечатки

сформированного и отредактированного врачебного заключения.

Неплохо просмотреть результаты своей работы!

Перед    формированием    заключения   врач    может    просмотреть

"Результаты"   свей   работы.  Войдя  в  этот   пункт   Меню   (нажатием

"Enter")    на    экран    вызывается   Список    введенных    врачебных

диагнозов   ритмов   и   аритмий.  Выбрав  соответствующий   пункт,   он

может    просмотреть   все   фрагменты   ЭКГ   с   этим   диагнозом    и

графики     количества    аритмий.    Если    все    аритмии,    которые

компьютер   может   отнести   к   этому   классу,   просмотрены   врачом

(врач    присвоил   диагноз   каждому   эпизоду   аритмий),   то    весь

график    окрашивается   одним   цветом.   Если   не    все    осмотрено

врачом,   то   просмотренные  эпизоды  выделяются   на   графике   одним

цветом,   а   непросмотренные  -  другим.  В  этом   же   случае,   если

имеется    большое    число    артефактов,    снижающее    достоверность

оценки     количества    аритмий,    часть    аритмий     на     графике

окрашивается   третьим   цветом   -   выделяется   наиболее    вероятное

количество аритмий.

По     умолчанию     в    режиме    "Результаты"     врач     может

просмотреть    только    те   аритмии,   которым   присвоен    врачебный

диагноз    (то   есть   уже   просмотренные).   Если   же    он    хочет

просмотреть    еще    не    просмотренные   или    все    аритмии,    то

нажимается   F10   и   выбирается   соответствующий   пункт   Меню.    В

режиме      "Результаты"      врач      может      изменить      диагноз

просматриваемой     на     экране     аритмии     (аналогично     режиму

"Аритмия",    по    нажатию   "Enter"   или    "C"    выбирается    Меню

аритмий,    по   нажатию   "R"   -   меню   ритмов).   После   изменения

диагноза    указывается,   переименовать   ли   только    этот    эпизод

или все эпизоды данного класса.

Кое-какие возможности печати

Система   позволяет   сразу   после  ввода   данных   из   носимого

монитора,   без   какого-либо   дополнительного   анализа   вывести   на

принтер:

є       алгоритмическое   заключение   с   фрагментами   ЭКГ   или   без

них,

є    почасовые таблицы,

є    графики ЧСС и смещения ST,

є    графики всех выделенных классов аритмий.

Кроме     того,     во     время    просмотра     врачом     данных

мониторирования    возможна   печать    отмеченных    с    этой    целью

фрагментов,     а    в    случае    "КАРДИОТЕХНИКА-4000"     также     и

выбранных   минут   и   более  длительных  участков   ЭКГ   (вплоть   до

печати всей суточной ЭКГ).

Печати       заключения,      основанного      на       результатах

"`    g%!-.#.    анализа,   должно   предшествовать   его   формирование

и, при необходимости, редактирование.

Формирование заключения производится по команде врача,

а не по умолчанию !

Это        позволяет        сохранить       сформированное        и

отредактированное         Заключение         от          автоматического

переписывания    (с    утратой    редакторской    правки)    в    случае

повторного    обращения   к   печати,   что    бывает,    например,    в

случае необходимости выдать дубликат заключения.

Как сформировать Заключение для печати ?

Для формирования заключения нужно с помощью клавиши Enter

войти в подменю "ФОРМИРОВАНИЕ" и нажать Enter.

Перед   формированием   может  быть   выбран   один   из   многих

(до   7488)   вариантов   Заключения,  который  Вы   считаете   наиболее

приемлемым.    Для    этого    служит    пункт    "Установки"     режима

"Заключение".    Войдя    в    этот   пункт,    Вы    можете    заказать

формирование Заключения (рис 8):

є       с    размещением    "клинических    комментариев"    в    тексте

Заключения или отдельно после описания;

є       с    распечаткой   суточной   динамики   ЧСС,   вычисленной   за

минуту, за 10 секунд или и то и другое;

є       с    выделением   отдельно   ЧСС   синусового   ритма   и    без

выделения

є       с    иллюстрацией   максимальных   или   минимальных    значений

ЧСС   фрагментами  ЭКГ,  которые  печатаются  в  одном  или  во   всех

отведениях,   всегда   или   при  выходе  за   "пороговые"   значения,

на   любом   ритме,  отдельно  на  синусовом  или  другом  ритме   или

только на синусовом ритме;

є      с   клиническими   комментариями  суточной   динамики   ЧСС   или

без них;

є       с    клиническими    комментариями   отмеченных    "ишемических"

эпизодов смещения сегмента ST или без них;

є       с   распечаткой   суточной   динамики   сегмента   ST,   которая

печатается    всегда,    или   в   случаях,    когда    не    отмечены

"ишемические" эпизоды или без оной;

є    с иллюстрацией максимальных и минимальных значений

смещения сегмента ST фрагментами ЭКГ, которые печатаются во

всех или в одном отведении (в том, где найден максимум или

минимум);

Рисунок   8.   Вид   экрана   в  режиме  "Формирование   Заключения"   -

показан    выбор   варианта   Заключения   в   "Установках"   (пояснения

в тексте).

є      с   группировкой   типов  аритмий  в  более   крупные   диагнозы.

Mапример,   при   наличии  "желудочковых  экстрасистол   1   типа"   и

"желудочковых    экстрасистол   2   типа"    формируется    "диагноз":

"Полиморфная желудочковая экстрасистолия";

є        с    включением    в    текст    Заключения    информации    об

автоматически выделенных монитором "классах" аритмий.

є       с   почасовыми   таблицами   значений   ЧСС,   числа   нарушений

ритма;

є    с иллюстрацией разных ритмов фрагментом ЭКГ или без;

Кроме   того,   Вы   можете  изменить  установки   "комментариев"

по   ЧСС   и   "ишемическим"  эпизодам.  Например,  если  Вы   считаете,

что   "тахикардия   днем"   должна   определяться   при   средней   ЧСС,

превышающей   100   ударов   в   минуту   (а   не   90,   как    исходно

установлено),   то   можно  войти  в  "комментарии   ЧСС"   и   изменить

в    таблице    это    значение.    Изменения    возможны    только    в

некоторых    пределах    (указаны   в   скобках),    в    которых    эти

комментарии     имеют     клинический    смысл.    (Например,     нельзя

задать   как   критерий   тахикардии   значение   ЧСС   менее    80    в

минуту).

Хотите сохранить Ваше Заключение - отвечайте "да" !

Выбор    характеристик    осуществляется    нажатием    "Enter",

выход     -     "Esc".     Выбранный     Вами     вариант     Заключения

запоминается     до    его    последующего    изменения,     если     Вы

отвечаете    "да"    на    вопрос    о    сохранении    установок,     и

используется      при     формировании     текста      Заключения      в

последующей работе

.

Редактируем Заключение

После   формирования   Заключения   можно   его   просмотреть   и

отредактировать перед распечаткой.

Редактирование    заключения    возможно    с    помощью     любого

текстового   редактора,   путь  к  которому   должен   быть   установлен

(или   редактор   должен  находиться  в  той  же   директории,   что   и

программа     NEWMON.EXE).    Выбор    редактора     производится     из

пункта   "УСТАНОВКИ"   данной  программы.   С   этой   целью,   на   наш

взгляд,      наиболее      удобно     использовать      распространенные

редакторы Multi Editor и Norton Editor.

Поскольку   процесс   редактирования   ничем   не   отличается   от

обычного   исправления   текста   или   написания   заключения   (просто

предоставляет    врачу   возможность   изложить    свое    мнение    без

каких-либо   ограничений),   мы  не  будем   останавливаться   на   этом

вопросе.    (Основные    особенности    работы    с    редакторами     в

качестве   справочного  материала  для  тех,  кто  раньше  с   ними   не

работал - в Приложении 10).

Распечатка Заключения

После    редактирования   заключения   и   выхода   из    редактора

происходит    возврат    в    программу   обработки    "NEWMON.EXE"    и

может    быть    произведена   распечатка    заключения.    Для    этого

необходимо   войти   в   подменю   "ПЕЧАТЬ",   выбрать   нужный    пункт

(клавиши    и   )  и  нажать  "Enter".  Выбранная  часть  Отчета   будет

распечатана,    после   чего   можно   распечатать    следующую    часть

(рис   9).   Кроме   того,  программа  позволяет  выбрать   для   печати

все   необходимые   части   Отчета   (с   помощью   клавиши   "Insert"),

после    чего    заказать    печать   их    всех    (нажатием    клавиши

"Enter").

Перед   распечаткой   можно  установить  один   из   многих   (до

12)    вариантов    печати   и   тип   принтера,   на   который    будет

производиться   печать  (матричный  9  игл,  матричный   24   иглы   или

струйный     Epson,     струйный    или    лазерный    Hewlett-Packard).

Печать может производиться:

є      на   рулонную   бумагу   или   отдельные   листы2   (может   быть

задано число строк на листе);

є       печать    графиков   средней   ЧСС   за   минуту   или   средние

максимальные или минимальные значения ЧСС;

є      печать   среднего   смещения  сегмента  ST   (ST-интервала)   или

двух точек на сегменте ST (ST 40 и ST 80 мс);

є      штриховка   восходящего   или   нисходящего   сегмента   ST   при

печати двух точек.

Выбор осуществляется нажатием "Enter", выход - "Esc".

В    программе   также   предусмотрено   изменение   цветов   по

Вашему   желанию,   для   чего   служит  п.  "Установки".   Предлагается

четыре    заранее    заданных   цветовых    набора    или    возможность

выбора    цвета    всех    графиков   и   текста   произвольно.    Выбор

варианта осуществляется нажатием "Enter", выход - "Esc".

Окончание обработки

По   окончании   работы   с  данными  можно   взять   в   обработку

другое   мониторное   наблюдение,  используя  режим   ВВОД   Меню   (см.

выше)   или   закончить   работу   с  программой,   используя   "ВЫХОД".

В    обоих   случаях   целесообразно   ответить   "да"   на   вопрос   о

сохранении результатов.

Следует   знать,   что  после  обработки  данных,   кроме   файла

n*.dat,      содержащего     данные     мониторирования,     формируются

файлы    n*.rsp   и   n*.cnp   (res.   и   con.   -   в   версии   DOS),

содержащие    соответственно   результаты    врачебной    обработки    в

кодированном    виде    и    текстовое    заключение.    При    стирании

данной   записи   необходимо  стирать  все  эти  три  файла   или   хотя

бы    первые    два   (файл   n*.cnp,   содержащий   текст   Заключения,

может     оставаться     в    архиве    для    возможности     повторной

распечатки дубликата Заключения).

Хотите сохранить Ваши установки - отвечайте "да" !

Если    в   процессе   работы   Вы   изменяли   установки   цветов,

формирования   заключения   или  режима   печати,   то   перед   выходом

программа     спрашивает    "сохранить     ли     установки"?       Если

ответить   "ДА",   то   сделанные   Вами   изменения   будут   сохранены

для работы с последующими записями.

Рисунок 9. Подпункт "Печать всей ЭКГ" режима "Печать"

Заключения - после выбора данного пункта задается время, с

которого начинается печать, число распечатываемых минут и

отведение ЭКГ. Данный пример также иллюстрирует варианты

"Печати" - текстовое Заключение с примерами ЭКГ или без них,

печать отмеченных фрагментов, минут ЭКГ, графиков ЧСС,

смещения ST, аритмий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Конфигурация системного программного обеспечения

Данное       приложение      актуально      для       пользователей

компьютеров   с   процессором  286  или  с   объемом   ОЗУ   менее   2M.

Пользователи    компьютеров    с   процессорами    386    и    выше    и

достаточным   -   4М  и  более  -  объемом  ОЗУ  это  приложение   могут

смело пропустить (кроме телефона для консультаций)

Если   есть   программист,  то  нужно  объяснить   ему,   что   для

работы   программы   требуется   590КБ   памяти,   русификация   экрана,

клавиатуры    и    принтера,    и,    необязательно,    драйвер    мыши.

Желательно   разместить   все,   что  можно,   в   верхней   памяти,   а

все ненужные резидентные программы из памяти  удалить.

Если    программиста    нет,    то   указанные    действия    можно

выполнить    самому,   соблюдая   осторожность   и   приведенную    ниже

последовательность действий.

є    Проверить версию DOS

Для    этого    необходимо   набрать   команду   ver    в    командной

строке    и   нажать   Enter,   после   чего   операционная    система

выведет   на   экран   информацию  о  версии.   Если   версия   меньше

5.0,    то    необходимо   озаботиться   установкой    на    компьютер

более современной версии, например 6.22.

є    создать системную дискету

Для   этого   необходимо   взять  чистую  дискету,   вставить   ее   в

дисковод,   например   A:,   и  набрать  команду   'format   a:   /s',

после     чего    нажать    Enter.    Если    на    экране    появится

сообщение   '   Insert   new  diskette   in   drive   A:   and   press

Enter   ',   следует   еще   раз   нажать   Enter.   После   окончания

форматирования    и    переноса   системы    на    дискету    появится

запрос   '   Format   another   diskette   Y/N   ?   ',   на   который

следует    ответить    N   и   нажать   Enter.    Системная    дискета

готова.     Далее    следует    проверить,    можно    ли    с     нее

загрузить    компьютер,   для   чего   оставить   ее   в    дисководе.

Возможны    два   варианта   реакции   -   компьютер   загрузится    с

дискеты,   спросив   последовательно   дату,   время,   и   выдав   на

экран     приглашение     A:>,    или     по     обычному     варианту

загрузится    с    винчестера.    Если   загрузка   с    дискеты    не

удалась,   то   самое   разумное  найти   все-таки   программиста,   и

только      в     крайнем     случае     можно     вызвать     утилиту

конфигурации   setup   и   изменить   порядок   загрузки.   Если    же

загрузка    с    дискеты   прошла   нормально,   то    для    удобства

желательно     на     системную    дискету    скопировать     оболочку

Norton     Commander    и    обязательно    файлы     config.sys     и

autoexec.bat    как    резервные    копии    и    можно     продолжать

процесс,     перезагрузив    компьютер    обычным     способом,     то

есть,    вынув   дискету   и   нажав   комбинацию   клавиш   Ctrl-Alt-

Del, или кнопку Reset.

Дальнейшие   действия   зависят   от   того,   как   предполагается

использовать    компьютер   -   только   для    обработки    результатов

,.-(b.`(`."        -(o,       или       обработку        мониторирования

предполагается    совмещать    с    другими    задачами.    Начнем     с

первого    варианта,    как   более   простого.   Предполагается,    что

операционная     система     размещена     в     директории      C:\DOS.

Последовательность действий следующая:

є      выяснить,   не   используется  ли   архиватор   диска   DBLSPACE,

и, если да, прекратить его использование.

Признаком    использования    dblspace    является    наличие     в

файле config.sys строки

device=C:\DOS\dblspace.exe

и наличие в корневой директории диска C: скрытого файла

dblspace.ini.

Использование        архиватора       диска       для        обработки

мониторограмм    бессмысленно,   так   как   файлы    данных    сжатию

практически    не    поддаются.   Архиватор    занимает    в    памяти

около     60КБ,    что    делает    практически    невозможным     его

использование       совместно       с       программой       обработки

мониторограмм.    Прекратить    использование    архиватора     можно,

выполнив   следующие   операции:   переместить   данные   из    сжатой

области   диска   в   несжатую   (или   на   дискеты),   удалить    из

файла config.sys строку

device=C:\DOS\dblspace.exe

и удалить с диска файлы dblspace.ini и dblspace.bin.

привести    файлы    config.sys    и    autoexec.bat     к     виду,

обеспечивающему максимум свободной памяти.

Примерный   вид   файлов,   в   предположении,   что   операционная

система   размещена   в   директории  C:\DOS,   а   драйвер   клавиатуры

cyrillic размещен в директории C:\TOOLS, приведен ниже:

файл config.sys:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

DOS=HIGH,UMB

SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:1024 /P

FILES=20

BUFFERS=20

FCBS=16,8

файл autoexec.bat:

@LH c:\dos\mouse >nul

@LH c:\tools\cyrillic >nul

PATH ..;c:\dos;c:\tools;c:\nc;c:\me;c:\windows;

Естественно,    вместо   драйверов   mouse   и    cyrillic    могут

использоваться      другие,      а     также      могут      загружаться

дополнительные   необходимые   драйверы.   Важно   только,    чтобы    в

файле    config.sys    использовалась    команда    devicehigh    вместо

команды   device,   а   в   файле  autoexec.bat  резидентные   программы

запускались   командой   LH.  При  этом  полезно   знать,   что   обычно

лучший    результат    достигается,    если    сначала    загружать    в

верхнюю    память   программы,   требующие   больше    памяти,    а    в

остатки верхней памяти загружать меньшие программы.

Приведенная     конфигурация    обеспечивает    объем     свободной

памяти   608КБ   на   компьютере   AT-286   с   ОЗУ   1МБ.   Если    эта

конфигурация    не   обеспечит   590КБ   свободной   памяти,    вероятно

компьютер   просто   не   в   порядке   или   очень   сильно    IBM    -

-%a.",%ab(,k).

Особый    случай   -   после   изменения   конфигурации   компьютер

перестал   загружаться.   В   этом  случае  необходимо   загрузить   его

с   дискеты   и   восстановить  старый  вариант   конфигурации.    После

восстановления все-таки придется найти программиста.

Второй    вариант    -   компьютер   используется    для    решения

других   задач,   кроме   обработки   результатов   мониторирования.   В

этом   случае,   если   не   используется  архиватор   диска,   или   от

него можно отказаться, следует действовать в два этапа.

є    Попытаться освободить память, не меняя конфигурации

Для    этого   следует   обеспечить   наличие   в   файле   config.sys

первых строк

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

DOS=HIGH,UMB

и   заменить   все   следующие  команды  DEVICE   на   DEVICEHIGH,   а

в файле autoexec.bat загружать все драйверы командой LH.

Если      это      не     помогает,     то     следует      создать

многовариантную   конфигурацию,   что   возможно   для   MSDOS   6.0   и

выше.    Для    многовариантной   конфигурации   файлы   config.sys    и

autoexec.bat должны выглядеть примерно так:

файл config.sys:

[MENU]

MENUITEM=T1,  KT4000

MENUITEM=T2,  Other users

MENUDEFAULT=T1, 5

[ENDMENU]

[T1]

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

DOS=HIGH,UMB

SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:1024 /P

FILES=20

BUFFERS=20

FCBS=16,8

[T2]

..

содержимое старого файла config.sys

..

файл autoexec.bat:

@GOTO %CONFIG%

:T1

@LH c:\dos\mouse >nul

@LH c:\tools\cyrillic >nul

@PATH ..;c:\dos;c:\tools;c:\nc;c:\me;c:\windows;

@GOTO QUIT

:T2

...

содержимое старого файла autoexec.bat

...

:QUIT

@cls

Особый     случай    -    невозможно    совсем    отказаться     от

использованиф  DBLSPACE.  Это  случай  прискорбный,   так   как

для работы    архиватора    необходим   файл   dblspace.ini    в

корневой директории    диска    C:,    а    его    присутствие

там    вызывает автоматическую   загрузку   архиватора,   причем

всегда    в    нижнюю память,   даже   если   вариант  загрузки

этого   не   предусматривает.  Единственный,     и     весьма

неудобный,     способ     борьбы     - переименовывать   файл

dblspace.ini   в   какой-либо   другой    перед тем,    как

загрузить   компьютер   для   обработки    мониторограмм.

Естественно,    потом    его    нужно   каждый    раз    переименовывать

обратно.

По   вопросам   можно  обращаться  по  телефону   в   СПБ   594-27-

20,

Парижский Андрей Борисович, с 14 до 18 часов.

Приложение 2

Установка платы быстрого ввода и программного

обеспечения для нее

Если    плату    быстрого   ввода   вы   получили    отдельно    от

компьютера,    Вам    понадобится   программист.   Он    должен    будет

выполнить действия, описанные ниже.

Обязательно выключить компьютер!

Установить    плату   в   свободный   ISA    -    слот.    К    15-

штырьковому     разъему     платы     при     выключенном     компьютере

подключить адаптер быстрого ввода.

Включить компьютер.

Для   работы   через   плату  быстрого  ввода   необходимо,   чтобы

каждый    раз   при   запуске   компьютера   проводилась   инициализация

платы,    для    чего    в   начало   файла   AUTOEXEC.BAT    необходимо

записать строчку типа

C:\KT4000\HSPDINI

(выполнение    программы    HSPDINI.com,    расположенной    в     Вашей

рабочей директории).

Для    настройки    программы   KT4000.exe   для    работы    через

плату быстрого ввода следует:

1.      Подключить    монитор   через   адаптер   быстрого    ввода    к

компьютеру.

2.      Загрузить    компьютер    в    конфигурации    с    максимальным

использованием внешних устройств (например, локальной сети).

3.   Запустить программу KT4000.exe.

4.      Войти   в   пункт   "УСТАНОВКА"   и   далее   -   в   "СВЯЗЬ   С

МОНИТОРОМ".   Программа   должна  определить,   что   плата   быстрого

ввода    установлена.   На   вопрос   "Установлена   плата    быстрого

ввода.   Работать   через   нее?"   следует   ответить   "Да".   Далее

программа   определяет  свободные  ресурсы   для   работы   с   платой

(свободное прерывание и свободный адрес).

5.       В    случае    успешного    выполнения    предыдущего    пункта

программа      выдает      сообщение     "Подключите      монитор...".

Убедившись,    что   монитор   подключен,   следует    нажать    любую

клавишу.   Если   связь   с   монитором   устанавливается,   программа

выдает   сообщение   "Программа   установлена!".   Процесс   настройки

программного обеспечения завершен.

Возможные затруднения

I.     В   данном   компьютере   нет   свободного   ISA-слота.   Следует

удостовериться,   все   ли  дополнительные   платы,   подсоединенные

к    компьютеру,   Вам   нужны.   Если   нет   никакой   возможности

освободить   слот,   следует   устанавливать   систему   на   другой

компьютер.

II.     Программа    определяет,   что   плата   быстрого    ввода    не

установлена. Возможны следующие варианты:

A.   Плата   плохо   воткнута  в  слот.  (За  возможный   выход   из

строя  компьютера,  связанный с неправильной установкой  платы,

ИНКАРТ ответственности не несет.)

B.   Компьютер    сильно   IBM   -   несовместимый   или    в    нем

(a/.+l'cnbao нестандартные дополнительные платы.

III.    Программа   определяет,   что   нет   свободного   адреса    или

IRQ.   Если  Вы  считаете,  что  их  действительно  нет,  попробуйте

изменить    конфигурацию   других   внешних   устройств   (например,

изменить  IRQ  на  число,  большее  7).  Если  же  Вы  знаете,   что

свободные   адрес   и   IRQ   есть,   попробуйте   установить    эти

параметры вручную:

1.      переименуйте    файл    SETUP.EXP   в    рабочей    директории

(KT4000) в SETUP.EXE и запустите его.

2.   выберите "Использовать  плату быстрого ввода"

3.     установите   одно   из  возможных  IRQ  и  адрес   в   заданном

диапазоне (делящийся без остатка на 8).

4.     проверьте,   есть   ли   связь  с   монитором   (в   KT4000.exe

пунктом "Контроль ЭКГ и запуск")

5.   переименуйте файл SETUP.EXE обратно в SETUP.EXP.

Если    связь   установить  не  удалось,  то  использование   платы   на

этом компьютере невозможно.

IV.     Если   программа   после   сообщения   "Установление   связи   с

монитором:"   говорит   "Нет   связи:",   проверьте,   что   монитор

подключен   правильно,  а  используемые  аккумуляторы   заряжены   и

вставлены  в  монитор  правильным  образом.  Подключите  монитор   к

компьютеру  через  обычный  адаптер  к  COM  -  порту.  Если   связь

установилась, возможно, неисправен адаптер быстрого ввода.

V.     Если   программа   работает  через  плату  быстрого   ввода,   но

принимает  данные  слишком  медленно  (более  чем  за   2   мин   30

сек)   или   при   вводе   данных   отсутствует   значок   *   перед

надписью   "Принято  ..%  данных  :",  проверьте   -   включена   ли

кнопка   "TURBO".  Если  прием  идет  медленно  и   при   включенной

кнопке   "TURBO",   попробуйте  загрузить  компьютер   с   минимумом

резидентных   программ   (или  вообще  без   них).   Если   это   не

помогло,    то,    скорее   всего,   у   Вас    слишком    медленный

компьютер.   Если  же  выяснилось,  что  какие  -  либо  резидентные

программы   мешают   вести   быстрый   прием,   а   Вам   необходимо

работать   с   их  загрузкой,  попробуйте  загрузить   компьютер   с

этими   программами  и  повторить  пункт  "УСТАНОВКА"  -  "СВЯЗЬ   С

МОНИТОРОМ"    (или    изменить   параметры   с    помощью    утилиты

SETUP.EXP, как описано выше).

По   вопросам   можно  обращаться  по  телефону   в   СПБ   594-27-

20,

Кабанов     Всеволод    Игоревич    или    Кормилицын     Александр

Юрьевич,

с 11 до 18 часов.

Приложение 3

Автоматическая группировка смен ритмов и

кратковременных эпизодов аритмий.

11  Одиночный преждевременный поздний типичный комплекс

21  Одиночный преждевременный типичный комплекс с полной КП

22    Одиночный   преждевременный  типичный   комплекс   с   неполной

КП

31  Парный преждевременный типичный комплекс

32  Парный преждевременный типичный комплекс с аберрацией

41  Группа типичных комплексов ускоренного ритма

42      Короткий(3-4)    пароксизм    тахикардии    с     типичными

комплексами

43  Участок типичных комплексов ускоренного ритма

44      Короткий(5-10)    пароксизм    тахикардии    с    типичными

комплексами

51  Группа типичных с аберрацией комплексов ускоренного

ритма

52  Короткий(3-4) пароксизм тахикардии с типичными

аберрантными комплексами

53  Участок типичных с аберрацией комплексов ускоренного

ритма

54  Короткий(5-10) пароксизм тахикардии с типичными

аберрантными комплексами

61  Одиночный преждевременный поздний атипичный комплекс

71    Одиночный   преждевременный   атипичный   комплекс   с   полной

КП

72  Одиночный преждевременный атипичный комплекс вставочный

73    Одиночный   преждевременный  атипичный  комплекс   с   неполной

КП

74    Одиночный  ранний  (типа  R/T)  атипичный  комплекс  с   полной

КП

75     Одиночный    ранний    (типа    R/T)    атипичный    комплекс

вставочный

76     Одиночный   ранний   (типа   R/T)   атипичный   комплекс    с

неполной КП

81  Парный преждевременный атипичный комплекс

82  Парный ранний (типа R/T) атипичный комплекс

91  Группа атипичных комплексов ускоренного ритма

92      Короткий(3-4)    пароксизм    тахикардии    с    атипичными

комплексами

93  Участок атипичных комплексов ускоренного ритма

94     Короткий(5-10)    пароксизм    тахикардии    с    атипичными

комплексами

101 Одиночный атипичный комплекс

111 Группа (из 2-4) атипичных комплексов

112 Участок (из 5-10) атипичных комплексов

121 Постэкстрасистолическое угнетение синусового узла

122 Выскальзывающий типичный комплекс

123 Пропуск очередного комплекса

124 Пропуск более чем одного очередного комплекса

125 Асистолия

126 Выскальзывающий атипичный комплекс

131 Группа (2-4) выскальзывающих комплексов

132     Группа     (2-4)     брадикардитических     выскальзывающих

комплексов

133 Участок (5-10) выскальзывающих комплексов

134 Участок (5-10) брадикардитических выскальзывающих

* Эпизоды смены ритма

201 резко выраженная тахикардия

202 тахикардия с типичными комплексами

203 ускоренный ритм с типичными комплексами

204 тахикардия с атипичными комплексами

205 ускоренный ритм с атипичными комплексами

206 замещающий ритм с типичными комплексами

207 брадикардия с типичными комплексами

208 замещающий ритм с атипичными комплексами

209 брадикардия с атипичными комплексами

210 смена формы комплекса

211 нерегулярный ускоренный ритм с атипичными комплексами

212 нерегулярный ритм

213 регулярный ускоренный ритм на фоне нерегулярного

214 регулярный ритм

215 нерегулярный бради-ритм

216 нерегулярный ритм с атипичными комплексами

* Классы эпизодов, не являющихся нарушением ритма

303 Нажатие кнопки

304 Превышение ЧСС

305 Снижение ЧСС

306 Подъем сегмента ST

307 Снижение сегмента ST

300 Контрольный фрагмент

Приложение 4

Меню диагноза

Программа   выбора   диагноза   ритмов   и   аритмий   служит   для

присвоения      клинического      названия      тому      или      иному

аритмическому      феномену,      выявленному      монитором.      Выбор

диагноза    является    составной   частью    перехода    от    описания

данных     мониторирования     к     клиническому     Заключению.      К

программе предъявляются следующие требования:

є      легкость   работы  врача  с  программой,  так   как   в   течение

суток     может    быть    очень    много    различных    аритмических

феноменов    и   время   врача   не   должно   теряться    на    выбор

диагноза,

є      возможность   выбора  конкретного  диагноза   из   многих   сотен

или    даже    тысяч    существующих,   а,   при   необходимости,    и

возможность пополнения списка диагнозов,

є        максимальная    понятность    для    врача,    чтобы    снизить

затраты времени при обучении пользователя,

є       компактность   представления   на   экране   дисплея    (список,

из    которого   выбирается   диагноз,   должен   занимать   небольшой

участок   экрана,   давая   возможность  врачу   одновременно   видеть

ЭКГ с данной аритмией)

Для    реализации    этих,   на   первый   взгляд   противоречивых,

требований,      выработаны     основные      требования      построения

программы:

є      выбор   диагноза   должен   производиться   не   из   списка,   а

путем     оценки     ограниченного    числа    характеристик     данного

аритмического      феномена,     по     совокупности      которых      и

устанавливается конкретный диагноз,

є      врач   должен   оценивать   только  те   характеристики   аритмии

(ритма),   которые   компьютер  либо  не   может   оценить,   либо   его

оценка     может    расходиться    с    мнением    конкретного    врача.

Характеристики,    которые    могут    быть    однозначно     определены

автоматически     (например,    ЧСС    в     пароксизме     тахикардии),

должны оцениваться без участия врача.

є       характеристики,    оцениваемые   врачом,   должны    максимально

совпадать   с   теми,   которые   может  оценить   компьютер,   с   тем,

чтобы     по     результатам    автоматического    анализа    предложить

врачу    наиболее    вероятный   вариант   их    оценки.    Если    этот

вариант   совпадает   с  мнением  конкретного   врача,   то   он   может

согласиться с ним, не затрачивая время на выбор,

є       программа   должна   обладать   некоторым   "интеллектом",    не

допуская     таких    сочетаний    характеристик,    которые    заведомо

лишены        клинического        смысла        (например,        оценка

атриовентрикулярного    проведения   при   желудочковых    ритмах)    и,

наоборот,    подсказывая    врачу    -    какие    еще    характеристики

целесообразно     оценить    в    зависимости    от    сочетания     уже

выбранных,

є       программа    должна    устанавливать    окончательный    диагноз

аритмии   с   учетом   типа  основного  ритма,  если   это   необходимо,

так   как   в   некоторых   случаях   трактовка   аритмий   зависит   от

типа     ритма,     а     также    использовать     для     установления

.*.-g    b%+l-.#.    диагноза    сочетание    нескольких    "первичных",

так    как    некоторые    диагнозы    (например,    парасистолия    или

одиночная     полиморфная     желудочковая     экстрасистолия)     могут

устанавливаться    при   анализе   более   чем   одного    аритмического

феномена,   а   врач   в   каждый  конкретный   момент   времени   видит

один феномен,

є        кроме    того,    все    необщепринятые    сокращения    должны

расшифровываться   на   экране,  работа   с   программой   должна   быть

максимально       эргономичной      (минимальное      число       клавиш

управления),    она   должна   допускать   легкое   расширение    списка

диагнозов без изменения основной части.

В    окончательном    виде   программа   состоит    из    следующих

основных компонентов:

є      База   знаний,   включающая  список  диагнозов,   набор   правил,

по    которым    выбирается    диагноз,    и    список    соответствия

сочетания    характеристик,   определенных    компьютером,    наиболее

вероятному клиническому диагнозу,

є        Меню    врачебного    выбора    диагноза    ритма    (аритмии),

включающее список разрешенных и запрещенных комбинаций,

є        "компилятор"    диагноза,    синтезирующий    диагноз,     если

таковой отсутствует в Базе знаний,

є        блок     записи    результатов,    обеспечивающий    присвоение

клинического диагноза данному аритмическому феномену.

При    оценке    аритмических   феноменов    с    помощью    данной

программы используются следующие характеристики:

1.       характеристики,     которые    не    могут     быть     оценены

компьютером,    а    именно   характеристики   атриовентрикулярного    и

синоаурикулярного проведения,

2.       характеристики,    которые    оцениваются    компьютером,    но

мнение   конкретного   врача   об   их   трактовке   может   отличаться.

Это     тип    ритма    (синусовый,    желудочковый    ...),    характер

внутрижелудочкового        проведения       (нормальное,        блокада,

WPW...),    соотношение    ЧСС    (RR-    интервала)    в    оцениваемом

эпизоде    и    ЧСС    основного   ритма   (преждевременный    комплекс,

ускоренный    ритм   ...),   а   также   (только   для   кратковременных

эпизодов   аритмий)   -   число   комплексов   в   эпизоде   (одиночные,

групповые, пароксизмы...).

3.      характеристики,   оцениваемые   автоматически   и    дополняющие

врачебный    выбор    -   ЧСС   в   пароксизме   (ритмы,    тахикардии),

"интервал     сцепления"     экстрасистол     (типа     R     на     T),

длительность пауз (асистолия).

В   Меню   врачебного   выбора  диагноза  ритма   (аритмии)   вошли

характеристики     первых    двух    групп.    Последовательность     их

представления   для   врачебной   оценки   выбирается   таким   образом,

что     сначала     представляются    наиболее    часто     используемые

характеристики,   затем   -   те,   которые   не   всегда    необходимы.

Меню состоит из четырех групп при оценке ритма.

I   группа   -   выбор   типа  ритма.  Выделяются  следующие   возможные

типы ритма:

1. N - нормальный синусовый,

2.    S    -    суправентрикулярный   (наджелудочковый),   который,    в

свою очередь, может разделяться на подтипы:

2.1. A - предсердный (мономорфный),

2.2.   P   -   предсердный  полиморфный,  с  разной  формой  Р-зубца   в

` '-ke эпизодах,

2.3.   M   -   миграция  водителя  ритма  -  разная  форма   Р-зубца   в

пределах одного эпизода,

2.4.     I     -     нижнепредсердный    (отрицательный    Р-зубец     в

вертикально ориентированных отведениях),

2.5.  N  -  узловой  ритм,  в  том  числе  и  по  механизму  ри-ентри  в

атриовентрикулярном соединении,

2.6.    R   -   предсердно-желудочковый   при   наличии   дополнительных

проводящих путей,

2.7.    *    -    недифференцированный,    когда    врач    затрудняется

отнести его в какую-либо из перечисленных подгрупп.

3. V - желудочковый, в котором могут быть выделены подтипы:

3.1.   M   -   мономорфный   с   одинаковой   формой   QRS-комплекса   в

течение    одного   эпизода   или   (при   одиночных    комплексах)    в

течение всей записи,

3.2.   P   -   полиморфный  с  разными  комплексами  в   одном   эпизоде

(пароксизме).   Эта   же   характеристика   может   использоваться   для

оценки   одиночных   комплексов   при  появлении   другой   формы   этих

комплексов.   В   случае  появления  эпизодов  из   более   чем   одного

комплекса,    в    которых    в   течение    каждого    эпизода    форма

комплекса     неизменна,     но    отличается     от     предшествующего

эпизода,   данная   характеристика   не   используется.   Каждый   такой

эпизод    (пароксизм)    описывается    как    мономорфный,    а     тип

комплекса   уточняется   с   использованием   4   группы   характеристик

(см. ниже),

3.3.      D     -     разнонаправленные,     как     крайний     вариант

полиморфного,   когда   в   пределах  одного   эпизода   отличается   не

только форма, но и полярность желудочкового комплекса,

3.4.    *    -   выбирается,   когда   врач   считает   нецелесообразным

уточнять вышеуказанные характеристики.

4. С - ритм стимулятора,

5.    *    -   недифференцированный   ритм,   который   устанавливается,

если      врач      затрудняется     определить      тип      тахикардии

(желудочковая или наджелудочковая).

Кроме      того,      отдельно     выделена     такая      разновидность

наджелудочкового ритма, как

6. F - фибрилляция-трепетание предсердий (мерцательная

аритмия).

Целесообразность    ее    отдельного   выделения    определяется    тем,

что     данный     ритм     часто    встречается     и     имеет     ряд

характеристических      особенностей      (например,      не       нужно

оценивать    его    по    отношению   к    исходному    -    ускоренный,

замещающий). В данном типе ритма может выделяться подтип:

6.1. A - трепетание предсердий. Выделение данной формы не

только изменяет название, но и дает возможность врачу

оценить атриовентрикулярное проведение - 2:1, 3:1 ... (при

фибрилляции предсердий эта возможность блокируется)

II    группа    характеристик   -   отношение   ЧСС    описываемого

ритма   к   ЧСС   исходного  ритма  (для  эпизодов   -   отношение   RR-

интервалов   в   эпизоде   к   исходному   интервалу).   Данная   группа

не   оценивается   при   мерцательной   аритмии   и   синусовом   ритме,

за   исключением   выраженных   пауз   вследствие   синусовой   аритмии,

которые    могут   быть   описаны   как   N   E,   если    их    наличие

необходимо    отразить   в   заключении.   По   данной    характеристике

`(b,k (комплексы) могут быть:

1. P - преждевременными (ускоренными), начинающимися с

резкого ускорения ЧСС для ритмов или с укороченного RR-

интервала для эпизодов,

2. N - "нормосистолическими", приходящими в том же ритме,

что и комплексы основного ритма,

3. E - замещающими (выскальзывающими) с ЧСС меньшей, чем у

предшествующего ритма или с RR-интервалом большим, чем у

основного ритма.

III        группа        характеристик       -       характеристика

атриовентрикулярного      и     синоаурикулярного      проведения      и

функции   синусового   узла.   Они   могут   оцениваться   только    для

ритмов,   имеющих   четкий   Р-зубец  (синусовый   и   предсердный),   а

функция    синусового    узла   -   только   для    синусового    ритма.

Характеристика        атриовентрикулярного       проведения        может

оцениваться и при трепетании предсердий (FA).

Выделяется:

1.    N    -    нормальное   атриовентрикулярное   проведение.    Данная

характеристика    выбирается,   если   на   это   необходимо    обратить

внимание    в   заключении   (например,   исчезновение   а/в   блокады).

Если   это   не   нужно,  то  можно  не  выделять  эту   характеристику.

Например,    диагноз    "нормальный   синусовый   ритм"    подразумевает

нормальное а/в проведение.

2. P - укороченный PQ-интервал при синдроме WPW и LCL,

3.    V    -    атриовентрикулярная   блокада.   Выделяются    следующие

подтипы:

3.1. - I - I степени

3.2. - 1 - II степени по типу Мебиц 1,

3.3. - 2 - II степени по типу Мебиц 2,

3.4. - Р - II степени с проведением 2:1,

3.5. - S - субтотальная

3.6. - Т - полная (III степени),

4. Т - нарушения атриовентрикулярного проведения при

трепетании предсердий и предсердных тахикардиях,

4.1. - 1 - проведение 1:1

4.2. - 2 - проведение 2:1

4.3. - 3 - проведение 3:1

4.4. - 4 - проведение 4:1

4.5. - U - нерегулярное а/в проведение

5. S - синоаурикулярная блокада.

При оценке кратковременных эпизодов аритмий могут быть

выбраны еще несколько характеристик:

6. A - арест (остановка) синусового узла,

7. B - блокированная предсердная экстрасистола,

8.    E   -   постэкстрасистолическое   угнетение   функции   синусового

узла.

Следует     отметить,    что    при    появлении    выскальзывающих

комплексов    или    ритмов    на   фоне   ареста    синусового    узла,

блокированной   предсердной  экстрасистолы  и  а/в   блокады   2   и   3

степени,     тип    этих    комплексов    может    быть     описан     с

использованием   первой  характеристики  (вторая   должна   быть   Е   -

выскальзывающие),    а    тот   феномен,   на    фоне    которого    они

появились,   может   описываться   в  третьей   характеристике   (V,   A

или     B).     Кроме    этого,    постэкстрасистолическое     угнетение

dc-*f((     синусового    узла    может    сочетаться    с     описанием

конкретного    типа    экстрасистолы   (по    первой    характеристике),

после которой оно возникло.

IV        группа        характеристик       -        характеристики

внутрижелудочкового проведения могут быть:

1.    S    -   узкий   QRS-комплекс   -   устанавливается   только    на

недифференцированном    ритме.   При    наджелудочковых    ритмах    эта

характеристика   не   выбирается   -   подразумевается,   что   комплекс

узкий, если не указано обратное,

2.     А     -     аберрантные    комплексы.    Данная    характеристика

используется    на    наджелудочковых   ритмах    (кроме    синусового),

когда    врач    затрудняется   четко   определить   тип   блокады.    В

данной группе можно отдельно выделить:

2.1,2,3   -   1,2,3  типы  аберрантных  комплексов,   если   это   важно

для заключения,

3.    V    -   комплексы   желудочкового   происхождения   автоматически

выбираются   для   желудочковых   ритмов.    В   данной   группе   можно

отдельно выделить:

3.1,2,3   -   1,2,3  типы  желудочковых  комплексов,  если   это   важно

для    заключения.    Выбор   типа   комплекса    важен    при    оценке

эпизодов   из   более  чем  одного  комплекса,  когда  в   эпизоде   все

комплексы     одинаковы,    а    в    разных    эпизодах     значительно

отличаются (см. выше),

4.   F   -   сливные   комплексы.  Данная  характеристика   используется

только      для      кратковременных     эпизодов      аритмий      (при

парасистолии),

5.    B    -    блокада    ножек    пучка   Гиса.    Используется    при

наджелудочковых    ритмах    (включая    синусовый)    для     уточнения

типа   блокады,   если   врач  может  установить  ее   диагноз.   Внутри

данного типа выделяются подтипы:

5.1. R - полная блокада правой ножки пука Гиса,

5.2. N - неполная блокада правой ножки пучка Гиса,

5.3. L - полная блокада левой ножки пучка Гиса,

5.4. I - неполная блокада левой ножки пучка Гиса,

Кроме    того,    на    синусовом   ритме,   если    врач    не    может

определить тип блокады, может быть выбран:

5.5,6,7    -    1,2,3    тип    недифференцированной    блокады     (для

наджелудочковых      ритмов      в     подобной      ситуации      лучше

использовать термин аберрантное проведение),

6.   W   -   комплексы  при  синдроме  WPW.  При  наличии  множественных

проводящих путей могут быть выбраны подтипы:

6.1,2,3    -    различная    форма   комплексов    (1,2,3    тип)    при

синдроме    WPW    (особо   важно   при   разной   полярности    дельта-

волны).

При    анализе    кратковременных    эпизодов    аритмий    к    четырем

группам     характеристик    добавляется     пятая     ("нулевая")     -

характеристика   числа   комплексов   в   эпизоде,   имеющая   следующие

градации:

1. I - одиночные комплексы,

2. D - парные комплексы,

3. G - группы (3 - 4) комплексов (короткие пароксизмы),

4. Р - пароксизмы (эпизоды) из пяти и более комплексов.

Приложение 5

Набор диагнозов различных ритмов, получаемый с помощью

Меню ритмов в комплексе "Кардиотехника"

(Вследствие постоянного пополнения Базы знаний комплекса, в

данном приложении описан только минимальный набор - в Вашей

версии он может быть намного шире).

СИНУСОВЫЕ РИТМЫ

Синусовый ритм

Синусовый ритм с полной блокадой ПНПГ

Синусовый ритм с неполной блокадой ПНПГ

Синусовый ритм с полной блокадой ЛНПГ

Синусовый ритм с неполной блокадой ЛНПГ

Синусовый     ритм     с     недифференцированной     внутрижелудочковой

блокадой

Синусовый ритм с синдромом WPW

Синусовый ритм с а/в блокадой 1 ст

Синусовый ритм с а/в блокадой 2 ст 2:1

Синусовый ритм с а/в блокадой 2 ст типа Мебиц 1

Синусовый ритм с а/в блокадой 2 ст типа Мебиц 2

НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ РИТМЫ

Наджелудочковый ритм

Предсердный ритм

Предсердный ритм с проведением 1:1

Предсердный ритм с проведением 2:1

Предсердный ритм с проведением 3:1

Предсердный ритм с проведением 4:1

Предсердный ритм с нерегулярным А/В проведением

Предсердный ритм другого типа

Нижнепредсердный ускоренный ритм

Узловой ускоренный ритм

Наджелудочковая тахикардия

Предсердная тахикардия

Предсердная тахикардия с проведением 1:1

Предсердная тахикардия с проведением 2:1

Предсердная тахикардия с проведением 3:1

Предсердная тахикардия с проведением 4:1

Предсердная тахикардия с нерегулярным А/В проведением

Предсердная тахикардия  другого типа

Нижнепредсердная тахикардия

Узловая тахикардия

Узловая реципрокная ортодромная тахикардия

Узловая реципрокная антидромная тахикардия

Фибрилляция-трепетание предсердий ( MA )

Трепетание предсердий с проведением 1:1

Трепетание предсердий с проведением 2:1

Трепетание предсердий с проведением 3:1

Трепетание предсердий с проведением 4:1

Трепетание предсердий с нерегулярным А/В проведением

ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ РИТМЫ

Желудочковый ритм

Желудочковый ритм 1 типа

Желудочковый ритм 2 типа

Желудочковый ритм 3 типа

Мономорфный желудочковый ритм

Полиморфный желудочковый ритм

Разнонаправленный желудочковый ритм

Желудочковая тахикардия

Мономорфная желудочковая тахикардия

Разнонаправленная желудочковая тахикардия

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ РИТМЫ

Недифференцированный ритм с узкими комплексами

Недифференцированный ритм с широкими комплексами

Недифференцированная тахикардия с узкими комплексами

Недифференцированная тахикардия с широкими комплексами

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ И/ИЛИ РИТМЫ.

Пароксизм МА при синдроме WPW

Синдром Фредерика-замещающий узловой ритм

Синдром Фредерика-замещающий желудочковый ритм

Синдром Фредерика-замещающий мономорфный желудочковый ритм

Синдром Фредерика-замещающий полиморфный желудочковый ритм

Приложение 6

Набор диагнозов различных аритмий и кратковременных

нарушений проведения, получаемый с помощью Меню аритмий в

комплексе "Кардиотехника"

(Вследствие постоянного пополнения Базы знаний комплекса, в

данном приложении описан только минимальный набор - в Вашей

версии он м.б. намного шире).

Условные

обозначения                 Врачебная интерпретация

IS*P         Одиночная наджелудочковая экстрасистола

ISAP         Одиночная предсердная экстрасистола

ISAN         Одиночная поздняя предсердная экстрасистола

ISM          Миграция водителя ритма

DS*P         Парная наджелудочковая экстрасистола

GS*P         Групповая наджелудочковая экстрасистола

PS*P         Пароксизм наджелудочковой тахикардии

PSAP         Пароксизм предсердной тахикардии

PSAPT1       Пароксизм предсердной тахикардии с проведением 1:1

PSAPT2       Пароксизм предсердной тахикардии с проведением 2:1

PSNP         Пароксизм узловой тахикардии

PSRP         Пароксизм узловой реципрокной ортодромной тахикардии

PSRP**W      Пароксизм узловой реципрокной антидромной тахикардии

PF           Пароксизм фибрилляции-трепетания предсердий ( MA )

GFA*T1       Пароксизм трепетания предсердий с проведением 1:1

GFA*T2       Пароксизм трепетания предсердий с проведением 2:1

GFA*TU       Пароксизм трепетания предсердий с нерегулярным А/В

проведением

PFA*T2       Пароксизм трепетания предсердий с проведением 2:1

PFA*TU       Пароксизм трепетания предсердий с нерегулярным А/В

проведением

IS*P**A      Одиночная наджелудочковая аберрантная экстрасистола

ISAP**A      Одиночная предсердная аберрантная экстрасистола

DS*P**A      Парная наджелудочковая аберрантная экстрасистола

GS*P**A      Групповая наджелудочковая аберрантная экстрасистола

IS*P**A1     Одиночная наджелудочковая экстрасистола с аберрацией

комплексов 1 типа

ISAP**A1     Одиночная предсердная экстрасистола с аберрацией

комплексов 1 типа

PS*P**A      Пароксизм наджелудочковой тахикардии с аберрацией

комплексов

PSAP**A      Пароксизм предсердной тахикардии с аберрацией

комплексов

PSAPT1A      Пароксизм предсердной тахикардии с проведением 1:1 с

аберрацией комплексов

PSPP**A      Пароксизм предсердной полиморфной тахикардии с

аберрацией комплексов

PSPPT1A      Пароксизм предсердной полиморфной тахикардии с

проведением 1:1 с аберрацией комплексов

PSNP**A      Пароксизм узловой тахикардии с аберрацией комплексов

PF****A      Пароксизм фибрилляции-трепетания предсердий ( MA ) с

аберрацией комплексов

GFA*T1A      Пароксизм трепетания предсердий с проведением 1:1 с

аберрацией комплексов

IV*P         Одиночная желудочковая экстрасистола

IVPP         Одиночная желудочковая полиморфная экстрасистола

IV*P**V1     Одиночная желудочковая экстрасистола 1-го типа

IV*N         Одиночная поздняя желудочковая экстрасистола

IVPN         Одиночная поздняя желудочковая полиморфная

экстрасистола

IV*N**V1     Одиночная поздняя желудочковая экстрасистола 1-го типа

IV****F      Одиночный сливной комплекс

IV*P**F      Одиночный сливной комплекс

DV*P**F      Парный сливной комплекс

IV*N**F      Одиночный сливной комплекс

D**P         Пара из наджелудочковой и желудочковой экстрасистол

G**P         Группа из наджелудочковых и желудочковых экстрасистол

DV*P         Парная желудочковая экстрасистола

DV*P**V1     Парная желудочковая экстрасистола 1 типа

DVPP         Парная полиморфная желудочковая экстрасистола

DVDP         Парная разнонаправленная желудочковая экстрасистола

GV*P         Групповая желудочковая экстрасистола

GV*P**V1     Групповая желудочковая экстрасистола 1 типа

GVPP         Групповая полиморфная желудочковая экстрасистола

GVDP         Групповая разнонаправленная желудочковая экстрасистола

PV*P         Пароксизм желудочковой тахикардии

PV*P**V1     Пароксизм желудочковой тахикардии 1 типа

PVPP****     Пароксизм полиморфной желудочковой тахикардии

PVDP****     Пароксизм разнонаправленной желудочковой тахикардии

P**P**S      Пароксизм недифференцированной тахикардии с узкими

комплексами

P**P**A      Пароксизм недифференцированной тахикардии с широкими

комплексами

PV*N         Эпизод желудочкового ритма

PVPN         Эпизод полиморфного желудочковогоритма.

PVDN         Эпизод разнонаправленного желудочковогоритма.

IN*E         Пауза за счет синусовой аритмии

IS*E         Одиночный наджелудочковый выскальзывающий комплекс

ISAE         Одиночный предсердный выскальзывающий комплекс

DS*E         Парный наджелудочковый выскальзывающий комплекс

GS*E         Наджелудочковый замещающий ритм

PS*E         Наджелудочковый замещающий ритм

IS*E**A      Одиночный наджелудочковый аберрантный выскальзывающий

комплекс

DS*E**A      Парный наджелудочковый аберрантный выскальзывающий

комплекс

GS*E**A      Наджелудочковый замещающий ритм с аберрацией

комплексов

PS*E**A      Наджелудочковый замещающий ритм с аберрацией

комплексов

PSAE**A      Предсердный замещающий ритм с аберрацией комплексов

PSNE**A      Узловой замещающий ритм с аберрацией комплексов

IV*E         Одиночный желудочковый выскальзывающий комплекс

IV*E**V1     Одиночный желудочковый выскальзывающий комплекс 1 типа

DV*E         Парный желудочковый выскальзывающий комплекс

DVPE         Парный полиморфный желудочковый выскальзывающий

комплекс

GV*E         Замещающий желудочковый ритм

GVPE         Замещающий полиморфный желудочковый ритм

PV*E         Замещающий желудочковый ритм

PVPE         Замещающий полиморфный желудочковый ритм

IN**S        C-а блокада

IN**E        Постэкстрасистолическое угнетение синусового узла.

I**PE        Постэкстрасистолическое угнетение синусового узла.

IS*PE        Угнетение синусового узла после наджелудочковой

экстрасистолы

PN**E        Посттахикардитическое угнетение синусового узла

P**PE        Посттахикардитическое угнетение синусового узла

IN**A        Остановка синусового узла

IN**A***A    Асистолия

IN**VT**A    Асистолия за счет а-в блокады 3 ст

IN**A***A    Асистолия за счет остановки синусового узла

ISA*B        Блокированная предсердная экстрасистола

IN**VI       А-в блокада 1 ст

IN**VP       А-в блокада 2 ст 2:1

IN**V1       А-в блокада 2 ст типа Мебиц 1

IN**V2       А-в блокада 2 ст типа Мебиц 2

IN**VS       А-в блокада субтотальная

IN**VT       А-в блокада 3 ст

PN**VI       А-в блокада 1 ст

PN**VP       А-в блокада 2 ст 2:1

PN**V1       А-в блокада 2 ст типа Мебиц 1

PN**V2       А-в блокада 2 ст типа Мебиц 2

PN**VS       А-в блокада субтотальная

PN**VT       А-в блокада 3 ст

IN**N*BR     Одиночный синусовый комплекс с полной блокадой ПНПГ

PN**N*BR     Синусовые комплексы с полной блокадой ПНПГ

IN**N*BN     Одиночный синусовый комплекс с неполной блокадой ПНПГ

PN**N*BN     Синусовые комплексы с неполной блокадой ПНПГ

IN**N*BL     Одиночный синусовый комплекс с полной блокадой ЛНПГ

PN**N*BL     Синусовые комплексы с полной блокадой ЛНПГ

IN**N*BI     Одиночный синусовый комплекс с неполной блокадой ЛНПГ

PN**N*BI     Синусовые комплексы с неполной блокадой ЛНПГ

PN**N*B*     Cинусовые комплексы с недифференцированной

внутрижелудочковой блокадой

IN****W*     Одиночный синусовый комплекс с синдромом WPW

DN****W*     Cинусовые комплексы с синдромом WPW

GN****W*     Cинусовые комплексы с синдромом WPW

PN****W*     Cинусовые комплексы с синдромом WPW

PV*EA        Замещающий желудочковый ритм на фоне остановки

синусового узла

PVPEA        Замещающий полиморфный желудочковый ритм на фоне

остановки синусового узла

IS*EVP       Одиночный наджелудочковый выскальзывающий комплекс на

фоне А/В блокады 2 ст

PV*EVS       Замещающий желудочковый ритм на фоне субтотальной А/В

блокады

PV*EVP       Замещающий желудочковый ритм на фоне А/В блокады 3 ст

rN           Cинусовый ритм

rN****BR     Cинусовый ритм с полной блокадой ПНПГ

rN****BN     Cинусовый ритм с неполной блокадой ПНПГ

rN****BL     Cинусовый ритм с полной блокадой ЛНПГ

rN****BI     Cинусовый ритм с неполной блокадой ЛНПГ

rN****B*     Cинусовый ритм с недифференцированной

внутрижелудочковой блокадой

rN****W*     Cинусовый ритм с синдромом WPW

rN**VI       Cинусовый ритм с а/в блокадой 1 ст

rN**VP       Cинусовый ритм с а/в блокадой 2 ст 2:1

rN**V1       Cинусовый ритм с а/в блокадой 2 ст типа Мебиц 1

rN**V2       Cинусовый ритм с а/в блокадой 2 ст типа Мебиц 2

rS******R    Наджелудочковый ритм

rSA*****R    Предсердный ритм

rSAPT1**R    Предсердный ритм с проведением 1:1

rSAPT2**R    Предсердный ритм с проведением 2:1

rSAPTU**R    Предсердный ритм с нерегулярным А/В проведением

rSP*****R    Предсердный полиморфный ритм

rSPPT1**R    Предсердный полиморфный ритм с проведением 1:1

rSPPTU**R    Предсердный полиморфный ритм с нерегулярным А/В

проведением

rSI*****R    Нижнепредсердный ускоренный ритм

rSN*****R    Узловой ускоренный ритм

rS           Наджелудочковая тахикардия

rSA***       Предсердная тахикардия

rSAPT1       Предсердная тахикардия с проведением 1:1

rSAPT2       Предсердная тахикардия с проведением 2:1

rSAPTU       Предсердная тахикардия с нерегулярным А/В проведением

rSP***       Предсердная полиморфная тахикардия

rSPPT1       Предсердная полиморфная тахикардия с проведением 1:1

rSI***       Нижнепредсердная тахикардия

rSN***       Узловая тахикардия

rSR***       Узловая реципрокная ортодромная тахикардия

rSR***W      Узловая реципрокная антидромная тахикардия

rF*          Фибрилляция-трепетание предсердий ( MA )

rFA*T1       Трепетание предсердий с проведением 1:1

rFA*T2       Трепетание предсердий с проведением 2:1

rFA*T3       Трепетание предсердий с проведением 3:1

rFA*T4       Трепетание предсердий с проведением 4:1

rFA*TU       Трепетание предсердий с нерегулярным А/В проведением

rV******R    Желудочковый ритм

rV****V1R    Желудочковый ритм 1 типа

rVP*****R    Полиморфный желудочковый ритм

rVD*****R    Разнонаправленный желудочковый ритм

rV           Желудочковая тахикардия

rV****V1     Желудочковая тахикардия 1 типа

rV****V2     Желудочковая тахикардия 2 типа

rV****V3     Желудочковая тахикардия 3 типа

rVM*****     Мономорфная желудочковая тахикардия

rVP          Полиморфная желудочковая тахикардия

rVD          Разнонаправленная желудочковая тахикардия

rC*          Ритм кардиостимулятора

r*****S*R    Недифференцированный ритм с узкими комплексами

r*****A*R    Недифференцированный ритм с широкими комплексами

r*****S      Недифференцированная тахикардия с узкими комплексами

r*****A      Недифференцированная тахикардия с широкими комплексами

Приложение 7

Основные принципы работы программы

Конечная    цель   работы   программы   -   формирование

медицинского   заключения   по   результатам   обследования.

Заключение  формируется автоматически на основании  исходной

информации,   введенной   в   программу,   и   затем   врачу

предоставляется    возможность    ручного     редактирования

заключения,   если  машинный  вариант  его  не   устраивает.

Качество   формирования  заключения  зависит   от   исходной

информации.   Исходную  информацию  можно  подразделить   на

первичную и вторичную.

Первичной  информацией  является информация,  записанная

монитором  во  время обследования. Она состоит из  следующих

частей:   динамика  ЧСС,  динамика смещения  сегмента  ST-T,

счетчики  эпизодов аритмий, фрагменты ЭКГ и отметки  нажатия

кнопки.  Монитор  Кардиотехника-4000 записывает  непрерывную

ЭКГ,  разбитую на фрагменты минутной длины, а Кардиотехника-

2000  записывает отдельные фрагменты ЭКГ длиной до 15 секунд

в  зависимости  от  характера выявленного нарушения.  Каждый

фрагмент  ЭКГ  содержит информацию о выявленных  нарушениях,

жестко привязанную к комплексам QRS.

Вторичной является информация, накопленная программой  в

результате  обработки первичной информации. Часть  обработки

программа    осуществляет   автоматически,   другая    часть

осуществляется  в  диалоге  с  врачом,  причем  врач   может

скорректировать   или   отменить  результат   автоматической

обработки.

Вторичная  информация состоит из списка периодов  ритма,

списка иллюстрированных эпизодов нарушений и списка эпизодов

изменения формы - смещения сегмента ST-T.

Минимум    вторичной   информации,    необходимый    для

формирования  заключения, состоит из списка иллюстрированных

эпизодов  нарушений, и формируется программой автоматически.

Кроме   того,   программа  автоматически  формирует   список

участков ритма, непригодных для анализа.

Врач  имеет  возможность  просмотреть  всю  первичную  и

вторичную   информацию,  изменить  и   дополнить   вторичную

информацию  и  сформировать заключение с требуемой  степенью

полноты.

Рассмотрим  подробнее состав вторичной информации  и  ее

влияние на формирование заключения.

Список  периодов  ритма несет информацию,  с  какого  по

какой момент времени длился тот или иной ритм и представляет

собой  сортированный по времени список моментов смены ритма.

Поскольку   начало  нового  периода  ритма  означает   конец

предыдущего,   периоды   ритма   не   могут   перекрываться.

Изначально программа предполагает нормальный синусовый  ритм

на  всем  протяжении  наблюдения, за  исключением  участков,

непригодных  для  анализа. Моменты  времени  определяются  с

точностью  до  10-ти секунд, точнее определить период  ритма

программа  не  позволяет. Минимальная  длительность  периода

`(b,   -  30 секунд, программа не позволит определить период

ритма короче. Автоматическое выделение участков, непригодных

для анализа, производится с точностью до минуты.

При   формировании  заключения  программа   подсчитывает

число  наблюдавшихся  ритмов (не  периодов)  и  отдельно  по

каждому   ритму   определяет  длительность,  минимальные   и

максимальные  значения  ЧСС,  а  также  подсчитывает   число

нарушений.  Непригодные для анализа участки  исключаются  из

рассмотрения.

Иллюстрированный  эпизод  нарушения  представляет  собой

отметку  определенного  комплекса QRS  на  фрагменте  ЭКГ  и

содержит   информацию  о  классе  нарушения  и   медицинской

интерпретации.  Класс  нарушения определяется  монитором  во

время  обследования  и  не может быть  изменен.  Медицинская

интерпретация определяется врачом путем выбора  диагноза  из

меню.  Медицинская интерпретация может отсутствовать.  Кроме

того,  врач может определить выявленное монитором  нарушение

как артефакт - ошибочное срабатывание монитора. Кроме выбора

диагноза  врач может отметить эпизод для печати.  Работа  со

списком  эпизодов  в случае фрагментарной  и  полной  записи

несколько  отличается.  При фрагментарной  записи  программа

заносит  в  список эпизодов все содержащиеся  на  фрагментах

нарушения,  которые были выявлены монитором. В  этом  случае

состав  списка  не  может быть изменен  врачом,  врач  может

менять   только  медицинскую  интерпретацию  эпизодов.   При

сплошной записи программа заносит в список по одному эпизоду

из  каждого  класса  нарушений, выявленных  монитором.  Врач

имеет возможность просмотра всех выявленных нарушений.  Если

врач  дает  медицинскую интерпретацию конкретному нарушению,

оно  заносится  в  список.  Если  врач  снимает  медицинскую

интерпретацию,  нарушение из списка удаляется.  Максимальное

число иллюстрированных эпизодов 1300.

При  формировании заключения программа составляет список

всех  вариантов медицинской интерпретации на каждом ритме  и

все   их   включает  в  заключение.  Для  каждого   варианта

медицинской   интерпретации  определяется,   каким   классам

нарушений  она  была дана, и на основании счетчиков  классов

определяется,  если  возможно, общее число  нарушений  этого

типа на данном ритме.

Эпизод  изменения  формы  представляет  отметку  периода

времени,  в  течение которого, по мнению врача,  наблюдалось

значимое  изменение  смещения сегмента ST-T.  Данная  версия

программы    (3.95)   не   предусматривает   автоматического

определения  эпизодов  изменения формы.  Врач  может  только

просмотреть  соответствующий  класс  нарушений  в   качестве

подсказки и разметить эпизоды вручную.

При  формировании заключения программа составляет список

всех  эпизодов  изменения  формы, подсчитывает  для  каждого

эпизода     интегральные    характеристики    и    подбирает

иллюстрирующий   фрагмент  ЭКГ  из  списка  иллюстрированных

эпизодов нарушений, если это возможно.

Работа  со  списком  ритмов осуществляется  одинаково  в

режимах "Просмотр", "РИТМ", "АРИТМИИ" и "Эпизоды ST-T". Врач

может выполнить такие действия:

Отметить  смену  ритма. Для этого необходимо  установить

курсор  на  правой  части экрана (на  графиках  динамики)  в

точку,  где нужно отметить смену ритма и нажать клавишу  "R"

(мнемоника  от Rhythm). В нижней части экрана появится  меню

диагнозов  для ритма. В список ритмов будет внесена  отметка

смены ритма на выбранный из меню.

Изменить  отметку  смены  ритма.  Для  этого  необходимо

установить курсор на момент отмеченной смены ритма и  нажать

клавишу  "R".  В нижней части экрана появится меню диагнозов

для  ритма.  Существующая  в  списке  ритмов  отметка  будет

исправлена на ритм, выбранный из меню.

Убрать   отметку  смены  ритма.  Для  этого   необходимо

изменить  отметку  смены ритма на предшествующий  ритм,  для

чего  установить курсор на момент отмеченной смены  ритма  и

нажать  клавишу "R". В появившемся меню диагнозов необходимо

выбрать  тот  ритм, который предшествовал  отметке.  В  этом

случае отметка смены ритма будет удалена из списка.

Отметить  участок,  непригодный для анализа.  Для  этого

необходимо  установить  курсор на правой  части  экрана  (на

графиках  динамики)  в  точку,  где  нужно  отметить  начало

участка   и  нажать  клавишу  "A"  (мнемоника  от  Artefact,

латинский  регистр).  В  список  смен  ритма  будет  внесена

отметка  начала  артефактного участка. Конец  участка  будет

подразумеваться в момент следующей смены ритма на  пригодный

для  анализа.  Если такой смены нет, то концом  артефактного

участка  будет  конец наблюдения. Чтобы  отметить  требуемый

конец  артефактного  участка,  нужно  установить  курсор   в

требуемую  точку внутри артефактного участка и снова  нажать

"A".  В  список  смен ритма будет внесена отметка  смены  на

ритм, предшествовавший артефактному участку.

Убрать  отметку  участка непригодного для  анализа.  Для

этого  необходимо  установить курсор  на  начало  участка  и

нажать  клавишу  "A".  Отметка начала  артефактного  участка

будет удалена из списка смен ритма.

Увеличить   размер  артефактного  участка.   Для   этого

необходимо  убрать отметку артефактного участка  и  отметить

его заново.

Стереть   весь  список  ритмов.  Одновременное   нажатие

клавиш "Ctrl" и "R" вызывает появление меню диагнозов  ритма

и  занесение  выбранного ритма в качестве первого  в  момент

начала наблюдения.

Все остальные смены ритма удаляются из списка.

Работа  со списком иллюстрированных эпизодов зависит  от

выбранного режима. При этом все функции, доступные в  режиме

"Просмотр",  доступны во всех остальных  режимах.  Наряду  с

этим  в режиме "АРИТМИИ" введены дополнительные возможности.

Вся  работа со списком эпизодов осуществляется при положении

курсора  на  левой  половине  экрана  -  на  ЭКГ.  В  случае

фрагментарной  записи работа осуществляется с тем  эпизодом,

который  показан  на экране. В случае полной  записи  эпизод

будет отнесен к ближайшему справа от курсора комплексу QRS.

Ввести  медицинскую интерпретацию. Для этого  необходимо

нажать клавишу "C" на латинском регистре и выбрать требуемую

интерпретацию  из  меню  диагноза. В  режиме  "АРИТМИИ"  при

/`.a,.b`%  выбранного  класса или группы  нарушений  нажатие

клавиши   "Enter"  вызывает  меню  для  выбора  диагноза   и

последующий   переход  к  следующему  нарушению   выбранного

класса. Причем на первом нарушении в классе вызывается сразу

меню диагноза, а на последующих сначала предлагается выбрать

один из двух последних диагнозов или вызвать меню диагноза.

Отметить нарушение как артефакт. Нажатие клавиши "A"  на

латинском   регистре   заменяет   существующую   медицинскую

интерпретацию  на  отметку  артефакта.  В  режиме  "АРИТМИИ"

дополнительно осуществляется переход к следующему  нарушению

в  классе.  Если  эпизод уже был отмечен  как  артефакт,  то

отметка  удаляется, эпизод становится не имеющим медицинской

интерпретации,  и  переход к следующему нарушению  в  режиме

"АРИТМИИ" не осуществляется.

Убрать   отметку   нарушения  как  артефакт.   Повторная

отметка артефакта (клавиша "A") уничтожает отметку нарушения

как артефакт.

Убрать   медицинскую  интерпретацию.  Для   этого   надо

отметить эпизод как артефакт и убрать эту отметку. В  режиме

"Просмотр"  дважды  нажать "A". В  режиме  "АРИТМИИ"  нажать

"A","PageUp","A", если это не последнее нарушение в классе.

Отметить  эпизод для печати. Отметка эпизода для  печати

производится  нажатием  клавиши "P" (мнемоника  "Print")  на

латинском  регистре.  Последовательное нажатие  клавиши  "P"

меняет  значение отметки для печати на следующее из  списка:

не   отмечен  -  печать  первого  отведения  -  печать  всех

отведений  -  печать  иллюстрации ST  -  не  отмечен.  Таким

образом,  для  требуемой отметки печати необходимо  нажимать

клавишу  "P"  до  тех пор, пока не будет  получен  требуемый

результат  из  списка  возможных. В  режиме  "Эпизоды  ST_T"

возможна  только отметка печати иллюстрации ST. Один  эпизод

может  быть  отмечен  для печати единственным  образом.  При

отметке  эпизода  для  печати запоминается  масштаб  ЭКГ  на

экране,  и  распечатка производится именно с этим масштабом.

Масштаб   ЭКГ  по  амплитуде  меняется  с  помощью   стрелок

управления  курсором  вверх и вниз,  масштаб  по  времени  -

клавишами "+" и "-".

Изменить  класс  эпизода. Этого  сделать  нельзя,  можно

только назвать его артефактным.

Запрещенная  область  отметки. На полной  записи  нельзя

отметить   эпизод  вблизи  границ  показанного   на   экране

фрагмента. На экране показан 70-ти секундный фрагмент ЭКГ от

начала  минутной  отметки. Последние 10 секунд  относятся  к

следующей минуте. Для того чтобы нарушение видеть на  экране

целиком, и чтобы нельзя было одно нарушение отметить дважды,

в каждом минутном фрагменте запрещена отметка эпизодов ближе

5-ти секунд от начала фрагмента. Нарушения, расположенные  в

этой  зоне,  отмечаются  на экране предыдущего  фрагмента  в

части,   перекрывающей  эту  минуту.  Самый   конец   экрана

(последние  5  секунд)  также  является  запрещенной   зоной

отметки.

Работа    со    списком   эпизодов    изменения    формы

осуществляется  одинаково  в  режимах  "Просмотр",   "РИТМ",

"АРИТМИИ"   и   "Эпизоды  ST-T".  Курсор  при  этом   должен

-  e.$(blao  в  правой части экрана - на графиках  динамики.

Врач  может выполнить такие действия: Отметить эпизод  ST-T.

Для  этого  необходимо установить курсор в  нужную  точку  и

нажать  клавишу  "S".  При  этом  в  список  эпизодов   ST-T

добавится  элемент, имеющий начало в точке курсора  и  конец

конце  наблюдения.  После этого нужно установить  курсор  на

конец эпизода и снова нажать "S". Запишется конец эпизода  в

этой точке.

Удалить  эпизод  ST-T.  Для этого установить  курсор  на

конец эпизода и нажать "S". Эпизод будет удален.

Укоротить эпизод ST-T. Установить курсор внутри  эпизода

и  нажать  "S". Конец эпизода будет перенесен в  эту  точку.

Изменить  положение  начала  эпизода  нельзя,  эпизод   надо

удалить и разметить заново.

Увеличить  длительность  эпизода  ST-T.  Непосредственно

сделать это нельзя, эпизод надо удалить и разметить заново.

Помимо   перечисленных   выше  действий,   влияющих   на

вторичную  информацию, есть еще одно, которое не  влияет  на

формирование  заключения - это отметка  минутного  фрагмента

для  печати.  Эта  отметка записывается как иллюстрированный

эпизод  в  список  эпизодов. Этот эпизод  имеет  специальный

класс  и относится к первому свободному комплексу QRS  после

первой  четверти  минутного  фрагмента.  Естественно,   этой

функции нет в случае фрагментарной записи.

Отметить   минуту  для  печати.  Для  этого   необходимо

установить  на  экране  в  левой  части  требуемую   минуту,

перевести курсор в левую часть экрана (если он еще не там) и

нажать клавишу "M" на латинском регистре. Минута отмечена.

Убрать  отметку  минуты для печати. Отметка  минуты  для

печати  убирается  так же, как отметка эпизода  для  печати,

нажатием клавиши "P" на латинском регистре. Главное  -  этот

эпизод найти. Для этого нужно из главного меню войти в режим

"Эпизоды  ST-T"  и  выбрать для просмотра класс  "отмеченные

минуты".

Помимо   перечисленных   выше   врач   может   выполнить

значительно больше действий, которые не влияют на  вторичную

информацию  и,  соответственно, формирование заключения,  но

необходимы  для  просмотра и оценки  первичной  и  вторичной

информации.  Эти  действия  и особенности  их  выполнения  в

разных режимах описаны ниже.

Изменение  масштаба графиков. Для изменения масштаба  по

времени   используются  клавиши  "+"  и  "-".  Клавиша   "+"

увеличивает  отрезок времени, показанный на  экране,  в  два

раза  или  до  максимального. Клавиша "-" уменьшает  отрезок

времени также в два раза до некоторого предела. Нажатие этих

клавиш  действует на масштаб той части экрана, где находится

курсор. Изменение масштаба по амплитуде возможно только  для

ЭКГ  и осуществляется стрелками управления курсором "" и "",

увеличивая  и  уменьшая  видимый  размер  ЭКГ  в  два   раза

соответственно в пределах от максимального до минимального.

Изменение    содержания   графиков.    Можно    изменить

отведение,  для  которого показано смещение ST-T  во  втором

(среднем)  окне  правой  части  экрана.  Это  осуществляется

нажатием  клавиш  "1", "2", "3" для вывода смещения  ST-T  в

/%`".,,  втором  и  третьем из регистрировавшихся  отведений

соответственно.  По  умолчанию  показано  первое  отведение.

Курсор   должен  находиться  в  правой  части  экрана.   Для

изменения  состава  аритмий  необходимо  из  главного   меню

выбрать   режим  "АРИТМИИ"  и  выбрать  интересующий   класс

аритмий.  До  окончания просмотра этого класса  нижнее  окно

правой  части  будет содержать график аритмий  именно  этого

класса  или  группы.  В  режиме ST-T  нижнее  окно  содержит

смещение  сегмента ST-T во втором отведении  вместо  графика

аритмий.

Перемещение  по  графикам динамики. Перемещение  курсора

осуществляется  стрелками  ""  и "".  Одно  нажатие  стрелки

перемещает  курсор  на  один  10-ти  секундный  отсчет.  Для

ускоренного перемещения курсора необходимо нажимать стрелки,

одновременно удерживая нажатой клавишу "Ctrl". В этом случае

одно  нажатие стрелки перемещает курсор на 1/25 экрана. Если

на   экране   помещается  не  весь  период  наблюдения,   то

перемещение  экрана  осуществляется  клавишами  "PageUP"   и

"PageDown" назад и вперед по времени соответственно.  Курсор

должен находиться в правой части экрана.

Перемещение   по   графикам  ЭКГ.  Перемещение   курсора

осуществляется  стрелками  вправо  и  влево.  Одно   нажатие

стрелки перемещает курсор на один отсчет дискретизации ЭКГ -

зависит   от  типа  монитора.  Для  ускоренного  перемещения

курсора  необходимо нажимать стрелки, одновременно удерживая

нажатой  клавишу "Ctrl". В этом случае одно нажатие  стрелки

перемещает  курсор на 1/25 экрана. Когда курсор  доходит  до

края   экрана,   но  это  не  конец  фрагмента,   происходит

перемещение  экрана  по  фрагменту на  6/7  его  величины  в

соответствующую  сторону.  Переместить  экран  по  фрагменту

можно   и   другим  способом  -  нажав  клавиши   "Ctrl"   и

"PageUp"/"PageDown".  Если  на экране  не  помещается  часть

графиков по вертикали, то экран можно переместить вверх  или

вниз,  нажимая  стрелки  движения курсора  вверх  или  вниз,

одновременно удерживая нажатой клавишу "Ctrl".

Переход с графиков ЭКГ на графики динамики и обратно.

Переключение  курсора с одной стороны экрана  на  другую

осуществляется  нажатием  клавиши  "Tab".  При  переходе  на

графики  динамики  курсор  устанавливается  на  тот   момент

времени,  на котором он стоял на ЭКГ. При обратном  переходе

курсор устанавливается на прежнюю позицию на ЭКГ, даже  если

он  был смещен на графиках динамики. Для перехода с графиков

динамики на момент ЭКГ максимально близкий по времени,  (для

фрагментарной   записи)  или  точно  соответствующий,   (для

сплошной  записи)  нужно  нажать клавишу  "E"  на  латинском

регистре.

Переход  с одного фрагмента ЭКГ на другой. Эта  операция

по  разному выполняется в разных режимах и для разных  типов

записи. Курсор должен быть в левой части экрана.

В   режиме  "Просмотр"  -  нажатие  клавиш  "PageUp"   и

"PageDown"  вызывает  переход к предыдущему  или  следующему

минутному фрагменту для сплошной записи и к предыдущему  или

следующему эпизоду нарушений для фрагментарной.

Во  всех  остальных режимах эти клавиши вызывают переход

*  соседнему  нарушению  выбранного  класса,  которое  может

достаточно  далеко  отстоять по  времени.  Для  перехода  на

соседний по времени фрагмент нужно нажимать клавиши "PageUp"

и "PageDown" удерживая нажатой клавишу "Alt".

Сохранение  вторичной  информации  на  диск.  Для  этого

нужно  нажать клавишу "F2", в появившемся окне выбрать пункт

"Да"  и  нажать  "Enter". Кроме того,  сохранение  вторичной

информации происходит при вводе новых данных, при  окончании

работы и при редактировании заключения. Сохранение вторичной

информации   происходит   поверх  ранее   сохраненной.   При

повторном  вводе  данных  в компьютер  вторичная  информация

вводится автоматически.

Приложение 8

Возможности метода и показания к его использованию

Эффективное  использование  динамической  ЭКГ  возможно

только  в тех случаях, когда врач, направляющий больного  на

обследование,  представляет  возможности  метода   и   четко

формулирует   цель   исследования  у   каждого   конкретного

пациента.   Наиболее важная для практического врача  цель  -

обьективизация  жалоб  больного для подтверждения  диагноза.

Большинство  врачей,  вероятно,  сталкивались  с  ситуацией,

когда  больному, предъявляющему жалобы на перебои  в  работе

сердца,  многократно  записывается  обычная  ЭКГ  покоя,  на

которой  не регистрируются нарушения ритма.  Почти  все  эти

больные  не являются симулянтами - просто аритмии у  них  не

частые   или   возникают  в  определенных   ситуациях   (при

нагрузках,  эмоциях,  ночью  ...).  Зарегистрировать   такие

нарушения  ритма  можно только с помощью  динамической  ЭКГ.

Неоценимую  помощью оказывает метод и у больных,  у  которых

появились боли, похожие на стенокардию.

Клинический   пример.  Больной  46  лет   обратился   с

жалобами  на  появившиеся  месяц назад  ощущения  жжения  за

грудиной.    Вначале  он  не  придал  им  значения,   считая

"изжогой",   однако  вскоре  заметил,   что   эти   ощущения

появляются   при   физической   нагрузке,   заставляя    его

останавливаться,   и  проходят  через   1-2   минуты   после

прекращения  нагрузки.   По  совету  сослуживца   попробовал

применить нитроглицерин, но эффекта не отметил.  В последнее

время   "прислушивается"   к  себе   и   замечает   перебои,

возникающие при засыпании. Болевой синдром у этого  больного

может  быть  расценен  как стенокардия напряжения.   Однако,

установление диагноза впервые возникшей стенокардии  требует

объективного подтверждения, тем более что в данном случае  в

типичную  клиническую  картину  не  укладывается  отсутствие

эффекта  нитроглицерина, который больной мог и  недооценить,

так  как  боли  у него быстро проходят и без нитроглицерина.

Обычная  ЭКГ  покоя  у  подобных больных  часто  оказывается

неизмененной.        Нагрузочные       пробы       считаются

противопоказанными  из-за нестабильной  (впервые  возникшей)

стенокардии.   Наличие  ишемических  изменений   в   моменты

неприятных ощущений поможет оценить динамическая ЭКГ.  С  ее

помощью  у  этого больного могут быть также зарегистрированы

аритмии   при   жалобах  на  перебои,  определен   их   вид,

количество.  Может быть решен вопрос, связаны ли  перебои  с

появлением заболевания или ощущаются больным из-за того, что

он стал более внимательно следить за своим самочувствием.

Данный  пример  показывает насколько  динамическая  ЭКГ

может  помочь  врачу  в случаях, когда у больного  появились

жалобы,  которые могут быть связаны с аритмиями или наличием

ИБС.   Обьективизация  ощущений  необходима  не  только  при

впервые    появившихся   жалобах,   но   и   при    развитии

дестабилизации   заболевания.   Например,   если   на   фоне

стенокардии  напряжения появились боли в  покое,  то  только

$(-  ,(g%a*  o ЭКГ позволит ответить на вопрос - связаны  ли

эти боли с ишемией миокарда.

Объективизация  жалоб больного - не  единственная  цель

использования  динамической ЭКГ.  Не меньшую ценность  имеет

применение  метода для оценки состояния больного и  контроля

терапии.    Многие  аритмии,  особенно  экстрасистолия,   не

ощущаются   больными   и  корректная  оценка   эффективности

антиаритмического   лечения  возможна   только   с   помощью

динамической   ЭКГ.    Метод  необходим   и   для   контроля

стимуляторов у больных с искусственным водителем ритма, и  у

больных с уже установленным диагнозом стенокардии.

Клинический  пример.   Больной  50  лет,  страдающий  в

течение 5 лет стенокардией напряжения, поступил в клинику  с

частыми приступами, возникающими при небольшой нагрузке и  в

покое, ночью.  Ухудшение состояния в течение последних  двух

недель.   Боли купировались только приемом нитроглицерина  -

до   20   таблеток  в  день.   На  фоне  лечения  нитратами,

антагонистами  кальция  и  седативными  средствами  приступы

стали  возникать значительно реже: один-два  раза  в  сутки.

Однако при суточном ЭКГ-мониторировании зарегистрировано  25

безболевых   эпизодов  выраженной  депрессии   сегмента   ST

суммарной   длительностью  более  25%  времени   суток.    В

результате этого, состояние больного расценено как  тяжелое,

что потребовало коррекции терапии

Приведенный  пример показывает, что объективные  данные

нужны  не только для диагностики, но и для правильной оценки

состояния больного. Расхождение субъективной оценки динамики

заболевания  с  действительной  может  быть  не  только  при

стенокардии.   Нередко и больные с аритмиями  "привыкают"  к

перебоям  и  не  предъявляют жалоб,  что  создает  ошибочное

впечатление об эффекте терапии.  Применение динамической ЭКГ

у подобных больных обязательно.

Перечисленные   случаи   относятся   к   таким,   когда

динамическая  ЭКГ  дает  врачу  данные,  которые  невозможно

получить   другими  способами,  и  без  которых   невозможна

правильная  постановка диагноза и ведение  больного.   Можно

считать,  что в этих случаях имеются "абсолютные"  показания

для проведения исследования:

1.     при   жалобах,   позволяющих   предположить   наличие

стенокардии, для подтверждения диагноза,

2.    при  жалобах  на перебои, пароксизмы сердцебиения  для

установления диагноза и определения характера аритмий,

3.     у   больных   стенокардией  для  оценки  особенностей

состояния, динамики заболевания и контроля терапии,

4.     у   больных   с  аритмиями,  особенно   такими,   как

экстрасистолия или дисфункция синусового узла, для уточнения

характера   аритмий,  их  количества,  оценки  эффективности

лечения, а в некоторых случаях (СССУ) и для решения  вопроса

о необходимости хирургического лечения,

5.    у больных с искусственным водителем ритма для контроля

его  функционирования.   Больные с  абсолютными  показаниями

должны обследоваться в первую очередь.

Необходимость использования динамической ЭКГ  возникает

и   в   некоторых  других  случаях.   Применение  метода   с

$( #-.ab(g%a*.) целью бывает нужно при болевых ощущениях, не

похожих  на стенокардию.  У этих больных изредка наблюдается

ишемия  миокарда  и  могут появляться ишемические  изменения

ЭКГ.   Однако наблюдается это достаточно редко, а чаще такие

боли  не  связаны  с ИБС.  Поэтому динамическая  ЭКГ  должна

проводиться только после того, как исключены другие  причины

(остеохондроз  позвоночника,  заболевания  легких,  пищевода

...).    Ишемия  миокарда  изредка  протекает  бессимптомно.

Динамическая   ЭКГ  может  быть  применена   для   выявления

бессимптомной ИБС в угрожаемых по ИБС контингентах (летчики,

диспетчеры ...).

Обмороки,  эпизоды потери сознания в некоторых  случаях

вызываются  аритмиями.   Такие случаи  встречаются  в  общей

популяции  нечасто. Если исключены другие  причины  подобных

симптомов   (мозговые   нарушения,   дистония),   то   можно

попробовать  применить  динамическую ЭКГ  для  подтверждения

аритмической природы этих состояний.

Некоторые  заболевания,  такие  как  перенесенный   ИМ,

наличие  дополнительных  проводящих  путей,  кардиомиопатии,

пролапс   митрального  клапана,  сопровождаются   повышенным

риском   возникновения  аритмий.   Часто  эти   аритмии   не

ощущаются  больными, поэтому для их обнаружения  применяется

динамическая ЭКГ.  С этой же целью используется динамическая

ЭКГ у больных, принимающих препараты с побочным аритмогенным

эффектом (сердечные гликозиды, мочегонные).

Перечисленные       показания       можно       назвать

"относительными".    Вопрос   о   проведении    исследования

решается,  исходя  из  возможностей лечебного  учреждения  и

конкретных особенностей каждого случая.

Показания к применению динамической ЭКГ.

Цель           Абсолютные показания         Относительные показания

обследования

Обьективизация 1. Боли в грудной клетке,    1. Атипичный болевой

жалоб больного похожие на стенокардию       синдром

(подтверждение 2. Перебои в работе сердца,  2. Обмороки эпизоды

диагноза)      пароксизмы сердцебиения.     потери сознания. (в этих

случаях исследование

проводится после

исключения другой

патологии)

Оценка         1. Больные стенокардией при  1. Заболевания с высоким

состояния      изменениях в состоянии и     риском аритмий (ИБС,

больного и     лечении.                     кардиомиопатии, порок

контроль       2. Больные с                 сердца)

терапии        экстрасистолией и            2. Лечение препаратами,

дисфункцией синусового       которые могут приводить

узла.                        к аритмии (гликозиды,

3. Больные с искусственным   мочегонные).

водителем ритма

Противопоказаний  к  динамической  ЭКГ   нет.    Однако

необходимо  учитывать, что эффективность метода снижается  у

больных с редкими симптомами (появляющимися не каждый день),

так   как   уменьшается  вероятность  их   регистрации   при

наблюдении ЭКГ в течение суток.

Приложение 9

Методика динамической ЭКГ

При  проведении динамической ЭКГ следует придерживаться

общего  правила - лучше потратить немногим более времени  на

организацию  исследования, чем получать некорректные  данные

или  повторять  процедуру. Оптимальная организация  включает

направление   на   исследование,  регистрацию   ЭКГ   в   12

стандартных отведениях, выбор отведений для мониторирования,

установку   электродов,   контроль   качества   сигнала    и

работоспособности  аппаратуры, запись позиционных  изменений

ЭКГ,  инструктаж  пациента.  ПРИ  НАПРАВЛЕНИИ  БОЛЬНОГО   на

исследование  с  лечащим  врачом оговариваются  преследуемая

цель,  оптимальные сроки проведения  процедуры и  проводимая

терапия.   При  впервые  появившихся жалобах  или  изменении

состояния  исследование  лучше провести  до  назначения  или

коррекции  терапии.   У  больных,  проходящих  реабилитацию,

желательно   приурочить  ЭКГ-мониторирование  к   расширению

режима.     При    анализе   трудоспособности   обследование

необходимо проводить во время рабочего дня обследуемого.

Если  динамическая ЭКГ проводится не  с  целью  подбора

или   оценки  эффективности  терапии,  то,  по  возможности,

отменяются принимаемые препараты, особенно такие, как  бета-

блокаторы,   сердечные  гликозиды,  препараты   калия.   Эти

препараты  могут изменять ЧСС или форму электрокардиосигнала

и   приводить  к  искажению  результатов  обследования.  При

невозможности отмены терапии, оценка результатов  проводится

с  учетом вида принимаемого препарата и его дозы. ИНСТРУКТАЖ

БОЛЬНОГО.    Перед  проведением  исследования  целесообразно

познакомится  с предъявляемыми жалобами и кратким  анамнезом

заболевания. Эти данные будут полезны при анализе полученных

результатов  и решении некоторых методических  вопросов.   В

частности,    если   известно,   что   наиболее   выраженные

ишемические изменения регистрировались при нагрузочной пробе

или  съемке ЭКГ врачами скорой помощи в каком-либо отведении

ЭКГ,  то для мониторирования желательно использовать это  же

отведение.

Во   многих   случаях   целесообразно   порекомендовать

больному тот или иной режим дня.  В больнице пациенты ведут,

как  правило,  щадящий  образ жизни, в  результате  чего  их

состояние  может отличаться от того, которое  наблюдается  в

амбулаторных   условиях.    Стационарным   больным   следует

порекомендовать  приблизить  режим  к  тому,  которого   они

придерживаются  вне больницы.  В случаях,  когда  неприятные

ощущения   возникают   только  в   какой-либо   определенной

ситуации,  полезно  попросить  больного  смоделировать,   по

возможности, такую ситуацию.

Больному следует подробно объяснить, как вести  дневник

мониторирования, который необходим для сопоставления  ЭКГ  с

действиями  и  ощущениями пациента. В дневнике  он  отмечает

свои  действия и их время, особенно, нагрузки, эмоции,  сон,

отдых, прием лекарств, пищи (см. образец). Действия, которые

/`("%+(   к   появлению  неприятных  ощущений,  записываются

максимально  подробно.  В остальное время   новая  запись  в

дневнике   должна   появляться,  когда   меняется   характер

действий,   например,  отдых  сменяется  нагрузкой,   легкая

нагрузки (ходьба) - бегом или подъемом по лестнице.

Неприятные  ощущения  должны  описываться  подробно   с

указанием  их  характера, выраженности, продолжительности  и

времени   появления.    Боли  -  с  указанием   локализации,

интенсивности.    Обязательно  отмечается  прием   лекарств,

примененных  для  снятия  боли  (нитроглицерин).   Подробная

запись  болевого синдрома необходима для последующей оценки,

так  как,  у больного могут наблюдаться различные неприятные

ощущения,  одни  из которых связаны с сердечной  патологией,

другие - нет.

Клинический  пример:  больной  50  лет,  страдающий   в

течение 10 лет стенокардией напряжения, поступил в клинику с

диагнозом  "нестабильная стенокардия" в связи  с  появлением

длительных болей в области сердца в покое, плохо снимающихся

нитроглицерином.   При ЭКГ-мониторировании  обнаружено,  что

боли  за  грудиной, возникающие при нагрузке, сопровождаются

появлением выраженной депрессии сегмента ST, в то время  как

при  болях  в  области  сердца в покое  изменений  ЭКГ  нет.

Полученные   данные  позволили  усомниться   в   ишемическом

происхождении  болей  в  покое. При дальнейшем  обследовании

обнаружено,  что эти боли связаны с остеохондрозом  грудного

отдела позвоночника.

В   дневнике   также  отмечаются  начало  и   окончание

мониторирования, принимаемая терапия.  В необходимых случаях

записываются  указания для пациента.   На  мониторе  имеется

кнопка  отметки неприятных ощущений.  При появлении ощущений

пациент  должен  ее  нажать  и  сделать  запись  об  этом  в

дневнике.

ВЫБОР  ОТВЕДЕНИЙ  ЭКГ.  Наиболее общепринятой  является

система  модифицированных отведений вильсона (V1M и V4м  или

V5м), когда активные электроды ставятся в точки С1 и С4  или

С5 грудной клетки, а индифферентные - размещаются у рукоятки

грудины.   Форма ЭКГ в этих отведениях близка  к  таковой  в

стандартных   грудных,  в  результате  чего   анализ   может

производиться   по   общепринятым   критериям.    Еще   одно

преимущество подобной системы отведений - то, что  электроды

расположены  на  костной  основе с минимальным  слоем  мышц.

Уменьшаются помехи при движениях пациента, возникающие из-за

смещения электродов или мышечных шумов.

Из  всех  стандартных систем отведений для динамической

ЭКГ  пригодна только система отведений по Небу.  Из-за того,

что  один  из  электродов в системе Неба - общий  для  обоих

отведений,  число  необходимых для  исследования  электродов

уменьшается с пяти до четырех.  Отведения по Небу близки  по

информативности к модифицированным грудным отведениям.

Обе эти системы пригодны для анализа нарушений ритма  и

проводимости.   Они  позволяют  легко  определить   характер

блокады    ножек    пучка   Гиса,   "топику"    желудочковых

экстрасистол.  Однако для анализа ишемических изменений  ЭКГ

они  пригодны меньше.  В этих отведениях, так  же  как  и  в

.!kg-ke грудных, практически не отражаются потенциалы нижне-

диафрагмальной  стенки  левого  желудочка.   Ишемия   нижней

стенки   наблюдается  нередко.  Например,  поражение  правой

коронарной  артерии,  обычно  приводящее  к  ишемии   нижней

стенки,  является второй по частоте локализацией коронарного

атеросклероза.   При использовании грудных отведений  ишемия

нижней стенки левого желудочка может быть пропущена.

Для  оценки  ишемии как передней, так и  нижней  стенки

левого желудочка разработана система отведений, состоящая из

отведения А по Небу (или, что одно и то же, отведения V4м) и

вертикально  ориентированного отведения "Y" . Индифферентный

электрод  этого  отведения располагается по  среднеключичной

линии  в  подключичной ямке, активный - по той же  линии  на

краю  реберной дуги. Клиническое применение подобной системы

показало ее высокую эффективность - выявляемость ишемических

изменений   ЭКГ   повысилась  на   15%.   Кроме   того,   ее

использование   позволяет   оценивать   локализацию   ишемии

миокарда.

Недостатком   системы  является   то,   что   электроды

вертикально  ориентированного отведения Y располагаются  над

мышцами,  что  увеличивает  помехи.  Поэтому,  рекомендуется

применять  разработанную  систему  у  больных  ИБС.  В   тех

случаях,  когда  целью ЭКГ-мониторирования  является  оценка

нарушений ритма, лучше использовать систему модифицированных

грудных отведений.

При  использовании  систем  мониторирования  с  записью

трех отведений целесообразно применять отведения V4m (или  А

по   Небу),  вертикальное  отведение  Y  и  отведение   V1m.

Установка электродов в этих отведениях описана выше.

У   некоторых   больных  наблюдается  очень   небольшой

вольтаж QRS-комплекса ЭКГ (например, при ожирении).   Анализ

аритмий   при  этом  представляет  значительные   трудности.

Поэтому,  у  таких  больных необходимо выбрать  отведение  с

максимальной     амплитудой     желудочкового     комплекса,

ориентируясь на данные ЭКГ в 12 стандартных отведениях.

РЕГИСТРАЦИЯ    СТАНДАРТНОЙ   ЭКГ   в   12    отведениях

производится перед ЭКГ- мониторированием.  Анализ полученной

с  помощью  динамической  ЭКГ информации  значительно  легче

проводить,  имея  стандартную ЭКГ данного  больного.  Оценка

данных  динамической ЭКГ будет значительно корректнее,  если

врач   знает,   что  у  больного  есть  гипертрофия   левого

желудочка,  блокада ножек пучка Гиса или рубцовые  изменения

миокарда.

ЗАПИСЬ  ПОЗИЦИОННЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ. Во  время  динамической

ЭКГ  больные могут находиться в различном положении - стоять

или  лежать  на  спине  или боку. Изменения  положения  тела

приводят к изменениям положения сердца и, в свою очередь,  к

изменениям  ЭКГ. Такие позиционные изменения нередко  бывают

весьма   значительными   и   могут   имитировать   различные

нарушения.

Для    того,    чтобы   отдифференцировать   изменения,

возникающие  из-за  изменений положения  тела,  от  истинных

изменений,   перед   мониторированием  производится   запись

фрагментов  ЭКГ в различных положениях тела (стоя,  лежа  на

a/(-%,  на  животе,  правом  или левом  боку).  Запись  этих

фрагментов производится с тех же электродов, с которых будет

записываться  динамическая  ЭКГ,  на  кардиограф  (3   -   4

комплекса в каждом из положений).

При  применении систем с непрерывной записью ЭКГ  можно

регистрировать позиционные изменения ЭКГ непосредственно  во

время  наблюдения,  для чего пациент  инструктируется  -  он

должен в определенное время (например, сразу после начала) в

течение  20  -  30 секунд находиться в каждом  из  различных

положений тела.

УСТАНОВКА  ЭЛЕКТРОДОВ.   К применяемым  в  динамической

ЭКГ  электродам предъявляются значительные требования.   Они

должны  обеспечивать  высокое  качество  сигнала  в  течение

суток,  в  том  числе  при движениях  пациента.  При  низком

качестве записи усложняется анализ, можно пропустить аритмии

или не заметить ишемические изменения ЭКГ.

Наилучшие  результаты  дают электроды  так  называемого

"плавающего"   типа,   в   которых  контакт   металлического

электрода   с  кожей  пациента  осуществляется  через   слой

электродной  пасты.   В результате этого смещение  электрода

вызывает   меньшие   относительные   изменения   переходного

(электрод-    кожа)   сопротивления,   чем   в   электродах,

непосредственно  контактирующих  с  кожей  -  таких,   какие

применяются  при  регистрации стандартной ЭКГ.  В  настоящее

время  использование "плавающих" электродов  в  динамической

ЭКГ является обязательным.  Электроды должны изготавливаться

из металла, имеющего наименьший потенциал поляризации.  Дело

в  том,  что металл электрода, контактирующий с электролитом

(электродная  паста) превращается в маленький гальванический

элемент и на нем накапливается значительный потенциал.   Чем

меньше  этот  потенциал,  тем,  следовательно,  меньше   его

изменения,  вызванные изменениями переходного  сопротивления

(из-за  смещений  электрода при движениях пациента),  и  тем

меньше помехи на записи. Наименьший потенциал имеет серебро,

покрытое   снаружи   слоем  хлорида   серебра.    Еще   одно

достоинство серебра - его антибактериальные свойства.

В  нашей стране производится только один вид электродов

"плавающего"   типа  из  серебра  -  ЭПСК.   Это   электроды

многоразового  использования,  установка  которых  на   кожу

пациента  производится с помощью липких  колец  -  колец  из

бумаги  или  полиэтилена, с обеих сторон покрытых адгезивным

слоем.  Кольцо приклеивается одной стороной к  электроду,  а

другой, после нанесения на электрод капельки пасты, - к телу

больного.   Такой   способ  обеспечивает  плотную   фиксацию

электрода  к  коже,  но для надежности  лучше  дополнительно

зафиксировать электрод и кабель полоской лейкопластыря.

Перед   установкой   электродов   кожу   больного   (за

исключением  лиц  с  очень  тонкой  кожей)  слегка  зачищают

(например,  пемзой) и обезжиривают 70% спиртом  или  спирто-

эфирной смесью.

Электроды   многоразового   использования   дешевы    в

эксплуатации  -  износ электродов и соединительных  проводов

происходит  обычно только через три - шесть месяцев  работы.

Однако  их  установка требует довольно много  времени.   Она

$.+&-  быть произведена очень тщательно - электрод очищен  и

протерт  спиртом,  количество пасты  не  должно  быть  очень

большим или слишком малым, клейкое кольцо плотно приклеено к

электроду.  В  противном случае качество  сигнала  с  такого

электрода будет низким.

За  рубежом  распространены  одноразовые  электроды,  в

которых  все  компоненты  (металл, паста,  адгезивный  слой)

нанесены   при   изготовлении.  После  использования   такой

электрод    выбрасывается,   что   удорожает   обследование.

Преимущества   таких  электродов  -  легкость   и   быстрота

установки,  высокое качество сигнала. К сожалению,  в  нашей

стране одноразовые электроды пока не выпускаются.

После   установки   электродов  производится   контроль

качества   сигнала   по   инструкции   к   прибору.    Можно

использовать для этих целей кардиограф. Проверяется  наличие

помех  при движениях больного (например, поднятие  рук)  или

при надавливании на электрод.  Следует учесть, что в течение

1  -  2  часов эпидермис пропитывается электродной пастой  и

качество сигнала улучшается.

Не  все составные компоненты методики динамической  ЭКГ

требуют участия квалифицированного специалиста-врача.  Такие

функции,  как снятие стандартной ЭКГ и позиционных изменений

ЭКГ, установку электродов можно поручить медицинской сестре.

Сестра  также  регистрирует больных, ведет архив  записей  и

выполняет  некоторые  технические  функции:  поддерживает  в

порядке электроды, заряжает аккумуляторы.

Приложение 10

Перед Вами - компьютер:

:  и  если Вы видите его в первый раз, это приложение  будет

Вам  полезно.  Существует множество книг  для  пользователей

компьютера,  и Вы, несомненно, с ними ознакомитесь,  а  пока

включим  компьютер :

Включение

Компьютер  включается  в сеть как  бытовой  прибор.  На

корпусе   компьютера   есть  кнопка  электропитания,   после

включения  которой  начинается  автоматическое  тестирование

оборудования  и загрузка операционной системы.  После  этого

экран  может иметь вид темного поля с сообщением внизу вроде

следующего: C:\>

Программа Norton Commander (NC)

Программа-оболочка    Norton    Commander     позволяет

пользователю   удобнее  взаимодействовать   с   операционной

системой. Наберите на клавиатуре NC и нажмите клавишу ENTER.

Скорее  всего,  после этого экран будет  выглядеть  так:  на

синем  фоне два прямоугольных окна (панели), в которых может

содержаться   оглавление  каталога   на   диске   и   другая

информация.

Каталоги и файлы

Каталоги  можно  сравнить  с разделами  и  подразделами

библиотеки, файлы - с находящимися в них книгами. Каталоги и

файлы   составляют  иерархическую  древообразную  структуру.

Каталог, в котором в настоящий момент работает пользователь,

называется текущим.

В   файлах   могут  храниться  документы,   готовые   к

исполнению  программы, графическая информация и т.д.  Каждый

файл  имеет  имя,  состоящее  из  двух  частей  -  имени   и

расширения, разделенных точкой, например: readme.doc. Будьте

осторожны  с файлами, имеющими расширение exe,  com,  bat  -

можете запустить неизвестную Вам программу.

В  NC  имена файлов выводятся строчными буквами,  имена

каталогов - прописными.

Путь

Когда  Вы  используете файл не из  текущего  каталога,

необходимо  указать, в каком каталоге этот  файл  находится.

Путь - это последовательность из имен каталогов, разделенных

символом "\", например: C:\EXE\PKARK.

В  NC  путь  указан наверху панели и внизу, в командной

строке.

Перезагрузка

Иногда  программа  начинает работать  неправильно  или

*.,/lnb%`  "зависает", т.е. не реагирует на нажатие  клавиш.

Есть  несколько  способов  перезапуска  компьютера.  Сначала

нужно   попытаться  сделать  это  более  "мягким"   образом:

одновременно нажав клавиши "Ctrl", "Alt" и "Del".  Следующий

способ  -  нажать клавишу "Reset" на корпусе  компьютера  и,

наконец, наиболее жесткий способ - выключить электропитание.

Сохранение информации

Ситуация  с  перезагрузкой компьютера, а  также  случай

внезапного   отключения   электроэнергии   чреваты   потерей

информации.  Представьте себе, что Вы работали весь  день  и

вдруг:   Ужасно!  Поэтому  не  забывайте  время  от  времени

сохранять результаты своей работы. Программы имеют для этого

специальные  средства,  например  в  нашей  программе  можно

сохранить результаты, нажав клавишу "F2".

Дискета

Необходимая вещь для хранения и переноса информации. К

тому  же  инсталировать программу Вам  придется  с  дискеты.

Дисковод  (скорее всего, для дискет 3,5 дюйма) расположен  в

корпусе  компьютера. Дискета вставляется  в  него  так,  как

указывает стрелка на ее корпусе.

Клавиатура

Клавиатура  предназначена  для  ввода  информации  от

пользователя  в  компьютер. Расположение латинских  букв  на

клавиатуре  такое же, как на английской пишущей  машинке,  а

букв кириллицы - как на русской.

Кроме    того,    вверху   клавиатуры    имеется    ряд

функциональных клавиш, их действие определяется  выполняемой

программой.  В  NC  клавиша  F1  (как  и  во  многих  других

программах) вызывает  подсказку (HELP).

Мышь

Манипулятор   для  ввода  информации   в   компьютер.

Необязательное, но весьма удобное устройство.

Курсор

Курсор  указывает  текущую позицию  на  экране.  Может

выглядеть   как  мигающий  символ  подчеркивания,   стрелка,

прямоугольник и т.п. Перемещается с помощью клавиш "" , "" ,

"" , "" и некоторых других, а также "мышью".

Инициализация платы быстрого ввода

При   использовании  платы  быстрого  ввода  необходимо

обеспечить  инициализацию платы, для чего нужно  включить  в

файл   AUTOEXEC.BAT  программу  инициализации   HSPDINI.COM,

например, в виде строчки

C:\KT4000\HSPDINI.COM

,расположив ее в самом начале файла AUTOEXEC.BAT

____________________________________________________________

_

Как определить размер свободной оперативной памяти

Определить размер свободной оперативной памяти можно  с

помощью  одной  из  функций оболочки Norton  Commander.  Для

этого  необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl-L, тем самым

переведя  неактивную  панель в  режим  показа  информации  о

ресурсах   компьютера.  Вторая  строка   сверху,   например,

"595,646  Bytes  Free", покажет размер свободной  памяти,  в

данном    случае   достаточный   для   работы   программного

обеспечения.

____________________________________________________________

__________

Некоторые сведения о работе редакторов

При  работе с редакторами необходимо учитывать  драйвер

клавиатуры  (т.е. ее переключение на латинский  или  русский

алфавит),   режим  редактирования  (вставка   или   замена),

дополнительные режимы Caps Lock (печать заглавными  буквами)

и Num Lock (ввод цифр), а также назначение некоторых клавиш.

Переключение  драйвера клавиатуры  зависит  от  способа

русификации компьютера и осуществляется по-разному. При этом

выбор драйвера далеко не всегда отображается на экране,  что

требует определенного внимания от пользователя.

Режимы печати переключаются с помощью клавиши "Insert".

Режим вставки (Insert) позволяет вставлять символы в позиции

курсора,   сдвигая   весь   текст,   расположенный    правее

вставляемых   символов   вправо.  Режим   замены   (Replace,

Overwrite)   заменяет  символы,  расположенные   в   позиции

курсора,  на вводимые с клавиатуры, т.е. как бы  печатая  их

"поверх".

Режим  печати  Caps Lock позволяет печатать  заглавными

буквами. Если обычно заглавные буквы печатаются при  нажатии

клавиши   "Shift"  (аналогично  верхнему  регистру   пишущей

машинки), то в этом режиме наоборот, при нажатии на  клавиши

печатаются  заглавные  буквы, а  при  использовании  клавиши

"Shift" - прописные.

Режим  Num  Lock позволяет быстрее печатать числа,  так

как  в  этом  случае расположенные в левой части  клавиатуры

клавиши  управления  курсором могут  быть  использованы  для

ввода цифр.

Приведем  некоторые необходимые при  пользовании  этими

редакторами команды.

Multi Editor

є      F1   (Help)  -  помощь  (развернутая  информация   на

-#+()a*., языке по работе с редактором)

є    F2 (Save) - сохранение результатов редактирования

є     Alt  +  X - выход из редактора (если не вся информация

сохранена, задается вопрос о необходимости ее сохранения)

є     Alt  +   (Backspace)  -  пошаговая  отмена  предыдущих

действий (Undo)

Norton Editor.

є      F1   (Help)  -  помощь  (развернутая  информация   на

английском языке по работе с редактором)

є    F3 + S (Save) - сохранение результатов редактирования

є     F3  +  E  (Exit)  - выход из редактора  с  сохранением

информации

є     F3  +  Q  (Quit)  - выход из редактора без  сохранения

информации (задается вопрос о необходимости ее сохранения)

є     Ctrl  +  U  (Unerase)  - восстановление  уничтоженного

текста

КЛАВИШИ в программе "NEWMON"

клавиша                            действие

Enter         Вход в программу или пункт меню,

подтверждение выбора

Esc          Выход на предыдущий уровень

Insert        Переключение  режима  печати,выбор  нужного  для

печати

Tab          Перевести  курсор  с  одной  стороны  экрана  на

другую

+ , -         Изменение масштаба, "скорости"

,          Изменение    амплитуды,   перемещение    курсора

вверх/вниз

Одновременно     Перемещение записанной ЭКГ по вертикали

Cntrl и

Одновременно     Перемещение записанной ЭКГ по вертикали

Cntrl и

,          Перемещение курсора влево/вправо

Одновременно     Перемещение курсора вправо ускоренно

Ctrl и

Одновременно     Перемещение курсора влево ускоренно

Ctrl и

Page UP        Листать экран вперед

Одновременно     Листать экран вперед ускоренно

Ctrl и Page UP

Одновременно     просмотреть ЭКГ до интересующего момента времени

Alt и Page UP

Page Down       Листать экран назад

Одновременно     Листать экран назад ускоренно

Ctrl и Page Down

Одновременно     просмотреть  ЭКГ  после  интересующего   момента

Alt и Page Down    времени

F2          Сохранение вторичной информации на диск

F5          Вызов пятиминутной ЭКГ, меню нагрузки

F10          Изменение последовательности просмотра нарушений

A           Отметить   участок,  непригодный  для   анализа,

(лат.)        убрать отметку

C           Ввести медицинскую интерпретацию

(лат.)

E           Переход с графиков динамики на момент ЭКГ

(лат.)

M           Отметить минуту для печати

(лат.)

P           Отметить эпизод для печати

(лат.)

R           Отметить  смену ритма, убрать отметку,  изменить

отметку

Одновременно     Стереть весь список ритмов

Ctrl и R

S           Отметить  эпизод ST-T, убрать отметку,  изменить

отметку

T           Измерение длительности интервала

(лат.)

П           Вызов информации о параметрах анализа

Р           Вызов паспортных данных для редактирования

(рус.)

Ф,Д,И,А        "Файл",  "Дата",  "фИо" и "Адрес"  -  сортировка

записей по номеру, дате, фамилии, адресу

Н           Отметить период нагрузки, убрать отметку

(рус.)

V           Ручное редактирование значений давления

_______________________________

1  В  том  случае,  если  на  Вашем  компьютере  установлена

операционная система WINDOWS-95, перед выполнением пункта  4

необходимо обеспечить работу компьютера в DOS-режиме (а не в

окне DOS !). В дальнейшем следует работать с программой  KT-

4000.EXE только в DOS-режиме

1В том случае, если на Вашем компьютере установлена

операционная система WINDOWS-95, перед выполнением пункта 4

необходимо обеспечить работу компьютера в DOS-режиме (а не в

окне DOS !). В дальнейшем следует работать с программой KT-

4000.EXE только вDOS-режиме.

2При печати на струйном или лазерном принтере печать ведется

только на отдельных листах